Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I  Wielofunkcyjne łóżko elektryczne – szt. 17 (wysokość wadium dla pakietu 2.200,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2018

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalowa konstrukcja łóżka lakierowana proszkowo. Podstawa łóżka pozbawiona kabli oraz układów sterujących funkcjami łóżka, łatwa w utrzymaniu czystości. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Podstawa łóżka pantograf podpierająca leże w minimum 8 punktach, gwarantująca stabilność leża (nie dopuszcza się łóżek opartych na dwóch i trzech kolumnach). | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Wolna przestrzeń pomiędzy podłożem, a całym podwoziem wynoszącą nie mniej niż 160mm umożliwiająca łatwy przejazd przez progi oraz wjazd do dźwigów osobowych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 2150mm (+/- 30mm), - szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami nie więcej niż 1000mm (wymiar leża 870x2000). | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Leże łóżka czterosegmentowe z czego min. 3 segmenty ruchome. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Zasilanie elektryczne 220/230V. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Rama leża wyposażona w gniazdo wyrównania potencjału. Łóżko przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353 (protokół z badań należy przedłożyć wraz z dostawą). | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Elektryczne regulacje: - segment oparcia pleców 0-75º (+/-5º), - segment uda 0-45º (+/-5º), - regulacja segmentu podudzia – ręczna mechanizmem zapadkowym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Elektryczne regulacje: - kąt przechyłu Trendelenburga min. 0-18º. | Kąt przechyłu Trendeleburga = 18º - 0 pkt. Kąt przechyłu Trendelenburga >18º - 5 pkt. |  |
| 10. | Elektryczne regulacje: - kąt przechyłu anty-Trendelenburga min. 0-18º. | Kąt przechyłu anty-Trendeleburga = 18º - 0 pkt. Kąt przechyłu anty- Trendelenburga >18º - 5 pkt. |  |
| 11. | Elektryczna regulacja wysokości w zakresie: 360 do 840mm (+/-20mm). | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Łóżko sterowane przewodowym pilotem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Łóżko wyposażone w panel sterujący chowany pod leżem w półce do odkładania pościeli z możliwością instalacji go na szczycie łóżka. Panel wyposażony w podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem funkcji elektrycznych (dostępność funkcji przy jednoczesnym zastosowaniu przycisku świadomego użycia) z możliwością blokady poszczególnych funkcji pilota. Panel sterujący wyposażony w funkcję regulacji segmentu oparcia pleców, uda, wysokości leża, pozycji wzdłużnych, funkcji anty-szokowej, egzaminacyjnej, CPR, krzesła kardiologicznego oraz wyposażony w dodatkowy przycisk umożliwiający dowolne zaprogramowanie pozycji. Posiada również optyczny wskaźnik naładowania akumulatora oraz podłączenia do sieci. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Segment oparcia pleców z możliwością mechanicznego szybkiego poziomowania (CPR) – dźwignia umieszczona pod leżem, oznaczona kolorem czerwonym. Autokontur segmentu oparcia pleców i uda. Autoregresja segmentu oparcia pleców zapobiegająca przed zsuwaniem pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Leże wypełnione płytami z tworzywa odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. Płyty odejmowane bez użycia narzędzi. | Leże wykonane z polipropylenu – 5 pkt. Leże wykonane z innego tworzywa – 0 pkt. |  |
| 16. | Akumulator wbudowany w układ elektryczny łóżka podtrzymujący sterowanie łóżka przy braku zasilania sieciowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Łóżko z możliwością przedłużenia leża o 200mm. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Szczyty łóżka wypełnione płytą tworzywową (HPL) o grubości 10mm (+/- 2mm), odejmowane bez użycia narzędzi, umożliwiające łatwy dostęp do pacjenta zarówno od strony nóg jak i głowy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Możliwość wykorzystania płyty tworzywowej (HPL) jako deska reanimacyjna | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20. | Łóżko wyposażone w opuszczane aluminiowe barierki boczne, zabezpieczające pacjenta na całej długości bez wolnej przestrzeni pomiędzy szczytem o barierką nawet w przypadku wydłużenia leża (zintegrowane ze szczytem łóżka). Tworzywowe listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wysuwana półka do odkładania pościeli, nie wystająca poza obrys ramy łóżka z dopuszczalnym obciążeniem min. 15kg. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe a od strony głowy krążki dwuosiowe chroniące ściany i łóżko podczas zmiany położenia w pozycji wertykalnej i horyzontalnej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Łóżko wyposażone w elastyczne tworzywowe uchwyty materaca w min. dwóch segmentach leża, dostosowujące się do szerokości materaca, zapobiegające powstawaniu urazów kończyn. W części wezgłowia uchwyty wyposażone w kątomierze. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w antystatyczne koła o średnicy min. 150mm, z centralną blokadą kół oraz blokadą kierunkową. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Bezpieczne obciążenie min. 250 kg. | Obciążenie = 250kg – 0 pkt. Obciążenie >250kg – 5 pkt. |  |
| 26. | Możliwość montażu ramy wyciągowej, wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym kolor szary. | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac w pokrowcu dopasowany do rozmiarów leża o wysokości 14cm. Materac przeciwodleżynowy, wykonany z dwóch warstw nietoksycznej i antyalergicznej pianki poliuretanowej podzielony na 3 strefy. Górna warstwa zapewniać powinna redukcję nacisku i równomierne rozkładanie ciężaru całego ciała. Dolna warstwa poprawiająca stabilność. Profil materaca zapewniający efektywny przepływ powietrza. Gęstość pianek: min. 25kg/m3 – warstwa górna; min. 28kg/m3 – warstwa dolna. Pokrowiec materaca: zmywalny, nieprzemakalny, odporny na środki dezynfekcyjne, rozsuwany na zamek. Ilość – 17 szt. - Uchwyt uniwersalny np. na worek urologiczny – 17szt. - Uchwyt ręki z 2 haczykami na płyny infuzyjne – 17szt. - Ramka do kart gorączkowych wykonana z płyty HPL wraz z klipsem – 17 szt. - Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym; korpus szafki z profili aluminiowych, boki korpusu z blachy ocynkowanej i lakierowanej proszkowo. Blat główny oraz czoła szuflad z wodoodpornego, dwustronnie laminowanego tworzywa. Blat główny wyposażony w reling ochronny ze stali nierdzewnej. Szafka składa się z dwóch szuflad na prowadnicach rolkowych. Pomiędzy szufladami - dodatkowa półka. Szuflady wyposażone w przegrody do segregowania podręcznych rzeczy tj. górna szuflada z wyjmowanym, tworzywowym wkładem, ułatwiającym mycie i dezynfekcję. Szuflada dolna wyposażona w wyjmowany, tworzywowy wkład, dzielący wnętrze szuflady na dwie części. Jedna z przegród jako uchwyt na 2 butelki o poj. 1,5 l. Ilość – 1 szt. | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33192120-9