Załącznik nr 15

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XV Pompa infuzyjna – szt. 14 (wysokość wadium dla pakietu 800,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Zasilanie sieciowe 230 V / 50 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Akumulator wewnątrz z pojemnością umożliwiającą ciągłą pracę o długości minimum 20 godzin (przy przepływie do 5 ml/h), o maksymalnym czasie pełnego naładowania 5 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Komora akumulatora dostępna z zewnątrz pompy | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Klasa ochrony I, typ CF, odporność na defibrylację | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Czytelny wyświetlacz, na którym są podane następujące informacje: nazwa leku dawkowanie (prędkość podawania leku) rodzaj zasilania stan naładowania akumulatora objętość i typ strzykawki ciśnienie dawkowania ustawiony próg okluzji | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Pompa obsługuje szeroki asortyment strzykawek różnych producentów (krajowych i zagranicznych), o różnych objętościach (5, 10,20,30/35, 40, 50/60 ml.) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Automatyczne chwytanie i rozpoznawanie strzykawki (zmniejsza błędy początkowe, ułatwia i przyspiesza obsługę pompy) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Proste programowanie i obsługa (możliwość wprowadzania danych przy pomocy wybieraka oraz klawiatury numerycznej, możliwość zmiany parametrów bez przerywania infuzji) | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Pompa programowalna w różnych jednostkach (ng, µg, mg, µU, mU, U, kU, µmol, mmol, mol, ml/ kg / min, godz., 24 godz.) | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość blokady wszystkich/wybranych funkcji pompy (start, infuzji, start bolusa, wyłączenie pompy, zmiana progu okluzji) | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Możliwość stosowania iniekcji w bolusie – zarówno automatycznie zadanej objętości jak i manualnie bez zadanej objętości | Brak oceny – wymóg |  |
| 13. | Automatyczna likwidacja bolusa okluzyjnego (po wykryciu okluzji pompa powinna samoczynnie wycofywać ramię, obliczając ciśnienie płynu w drenie i zmniejszając objętość płynu w drenie) | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Dostępny wybór ciśnienie okluzji (minimum 4 poziomy)i zmiana progu trakcie trwania infuzji | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Wskaźnik ciśnienia okluzji widoczny na wyświetlaczu | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | System alarmów – regulacja głośności i typu dźwięku, z możliwością czasowego wyciszenia alarmów | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Rejestr zdarzeń – zapis pełnej historii infuzji (parametry, czynności operatorskie i alarmu, wraz z data i godziną ich wystąpienia), z możliwością odczytu na pompie i na komputerze PC (min. 1000 wpisów) | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Szybkość infuzji: 0,1-2000 ml/h dla strzykawki 50 ml i 0,1-400 ml/h dla strzykawki 5 ml, skok 0,1 ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Objętość infuzji 0,1-9999 ml, skok co 0,1 ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Czas infuzji: 1 min – 100 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Bolus: od 2000ml/h dla strzykawki 50 ml i do 400 ml/h dla strzykawki 5 ml, skok co 0,1ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Możliwość programowania dawki i szybkości podaży | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Dokładność dozowania: techniczna dokładność +/- 1%,( +/- 2% zgodnie z EN 60601-2-24) | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Programowalna przerwa w infuzji od 1 min do 24 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Opóźniony start – od 1 min do 24 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Programowalna godzina początku i zakończenia infuzji | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Proste podłączanie i odłączanie od stacji dokującej – bez przerywania infuzji | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | System testów pompy | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Test poziomu zużycia (lub wyrywający uszkodzenie) akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Możliwość przyłączenia do szpitalnego systemu informatycznego | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Możliwość aktualizacji oprogramowania pompy poprzez stację dokującą | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Alarmy: brak napięcia w sieci, akumulator bliski rozładowaniu, akumulator rozładowany, 1-30 minut do końca infuzji, 1-30 minut do opróżnienia strzykawki, pusta strzykawka, okluzja, linia rozłączona (nagły spadek ciśnienia), brak strzykawki, nieprawidłowa strzykawka, początek, zakończenie infuzji, początek/ zakończenia przerwy w infuzji, otwarta osłona, uszkodzenie pompy | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Stacja dokująca | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Złącze alarmu | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Możliwość mocowania na statywie | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Wymiary maksymalne 350 x 120 x 160 (+/- 10 %), bez uchwytu mocującego do statywu | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Waga do 2,5 kg (+/- 10%) | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Warunki pracy: temperatura 5-40ºC, maksymalna wilgotność 90% | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Akcesoria - przewód zasilający - przewód przyłączeniowy do stacji dokującej - przewód przyłączeniowy do systemu przywoławczego personelu - osłona strzykawki - pakiet oprogramowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Tryb nocny – zmniejszona jasność wyświetlacza i zmniejszone natężenie dźwięku alarmów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 41. | Biblioteka leków – umożliwienie zapisu w pamięci urządzenia procedur stosowania leków, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych parametrów infuzji (minimum 100 zapisów) | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 42. | Możliwość kopiowania biblioteki leków i konfiguracji z pompy do pompy | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 43. | Graficzna prezentacja (piktogramy) ustawionych parametrów ciśnienia dozowania i ustawionych progów alarmu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33100000-1