Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II  Videogastroskop kompatybilny z systemem PENTAX – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 1.000,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Średnica zewnętrzna – max 9,8 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Chip CCD w końcówce endoskopu | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Kąt obserwacji – min. 140 st. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | System głębi ostrości min 5-100mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wbudowany mikrochip informacyjny zawierający informację o typie i nr seryjnym wideoendoskopu z pamięcią ustawień balansu bieli ze stałym ustawieniem soczewki względem wylotu kanału biopsyjnego co daje stałość kierunku wyjścia narzędzia endoskopowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Programowalne przyciski sterujące głowicy endoskopowej z możliwością przypisania każdej funkcji sterującej procesora – min. 3 | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Zagięcie końcówki w stopniach minimum G/D; L/P: 210/120; 120/120 | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Długość robocza min 1050mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Możliwość rozbudowy o funkcję obrazowania w trybie wąskiego pasma światła | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 11. | Możliwość rozbudowy o tryb filtracji optyczno-cyfrowej dla górnego odcinka przewodu pokarmowego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12. | System z zastosowaniem zabezpieczenia wtyku z podłączeniem do procesora i źródła światła za pomocą jednego konektora | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13. | Obrotowy konektor w zakresie min 180 st redukujący ryzyko skręcenia światłowodu | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek lub z zastosowaniem nakładek uszczelniających dla bezpieczeństwa styków elektrycznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Możliwość mycia i dezynfekcji automatycznie w środkach chemicznych różnych producentów bez ryzyka utraty gwarancji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16. | Możliwość sterylizacji gazowej tlenkiem etylenu ETO w warunkach: Temperatura: 55 °C (131 °F) Wilgotność względna: 50% wilg. Wzgl. Stężenie tlenku etylenu: 600 – 650 mg/L Czas ekspozycji na działanie gazu: 5 godzin Napowietrzanie: 12 godzin w temperaturze 55 °C (131 °F) | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Długość całkowita min 1360 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Stopień ochrony przed porażeniem elektrycznym typ BF | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Pełna kompatybilność z posiadanym torem wizyjnym EPK-100p oraz systemem archiwizacji badań EndoVaris | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Wyposażenie: Olejek silikonowy do uszczelek zaworu – 1 szt. Olejek lniany do optyki aparatu – 1 szt. Zawór ssący wielorazowy – 1 szt. Zawór woda powietrze wielorazowy – 1 szt. Komplet uszczelek do zaworu ssącego – 1 szt. Komplet uszczelek do zaworu woda/powietrze – 1 szt. Komplet wielorazowych zaworów wlotowych kanału biopsyjnego – 10 szt. Szczotka czyszcząca kanał roboczy – 10 szt. Szczotka czyszcząca złącze ssaka i kanału ssącego wielorazowa – 1 szt. Szczotka czyszcząca gniazdo zaworu i zawór ssący wielorazowa –1 szt. Adaptery do ręcznego mycia aparatu – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33124100-6