Załącznik nr 20

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XX Aparat do znieczulenia z zestawem monitorującym i wyposażeniem stanowiska do znieczulania – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 2.800,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Parametry ogólne |  |  |
| 4. | Masa do 150 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Mechaniczny przepływomierz zbiorczy świeżych gazów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Układ oddechowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 i urządzeniem zbierającym skroploną parę wodną – o ile układ nie jest podgrzewany | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Respirator anestetyczny | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Tryby wentylacji |  |  |
| 25. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Tryb wentylacji ciśnieniowej z gwarantowaną objętością | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Regulacje |  |  |
| 34. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 6 | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Alarmy |  |  |
| 41. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Alarm braku zasilania w gazy | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Alarm Apnea | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 47. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Pomiar objętości oddechowej TV | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Pomiar pojemności minutowej MV | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Ciśnienia szczytowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Ciśnienia średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Ciśnienia PEEP | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Częstość oddychania | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli : ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Pomiar z wyświetlaniem podatności i oporu dróg oddechowych | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 60. | Prezentacja graficzna |  |  |
| 61. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych O przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 65. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Parownik | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec. | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Bez oceny – wymóg |  |
| 71. | Inne |  |  |
| 72. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 73. | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Ekran kolorowy dotykowy, typu TFT aktywna matryca, rozdzielczość min.1024 x 768 pikseli | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Przekątna ekranu min. 15" Możliwość podłączenia niezależnego ekranu powielającego o przekątnej minimum 19” | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Do wyboru przez użytkownika - minimum trzy odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 8 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 77. | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230 V, 50 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 79. | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora Możliwość zaprogramowania przez personel min. 30 różnych konfiguracji monitora (ustawiania ekranu i granic alarmowych). | Bez oceny – wymóg |  |
| 80. | Sterowanie poprzez pokrętło , przyciski i ekran dotykowy. Możliwość podłączenia klawiatury i myszki pod port USB oraz skanera kodów kreskowych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godziny . Możliwość rozbudowy o trendy z 72h. | Bez oceny – wymóg |  |
| 82. | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. Rejestracja zdarzeń alarmowych. Możliwość czasowego zawieszenia niektórych alarmów dźwiękowych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 83. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Bez oceny – wymóg |  |
| 84. | Pomiar EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 85. | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych . | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 6 (I, II, III, aVL, aVF, Vx) odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 87. | Pomiar częstości serca minimalny zakres 30-250/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 88. | Ciągła analiza położenia odcinka ST z możliwością ustawienia alarmów i wyświetlania trendów | Bez oceny – wymóg |  |
| 89. | Podstawowa analiza arytmii pracy serca Możliwość rozbudowy o zaawansowaną analizę arytmii. | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Detekcja sygnału stymulatora serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 91. | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 92. | Pomiar saturacji i tętna | Bez oceny – wymóg |  |
| 93. | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Bez oceny – wymóg |  |
| 94. | Czujnik wielorazowy do pomiaru dla dorosłych i dzieci na palec | Bez oceny – wymóg |  |
| 95. | Pomiar temperatur | Bez oceny – wymóg |  |
| 96. | Pomiar temperatury obwodowej -powierzchniowej i centralnej w zestawie kabel i czujniki | Bez oceny – wymóg |  |
| 97. | Możliwość pomiaru minimum dwóch temperatur , wyświetlanie temperatury T1, T2 i ich różnicy T2-T1 równocześnie | Bez oceny – wymóg |  |
| 98. | Pomiar ciśnienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 99. | Ciśnienie tętnicze krwi metodą nieinwazyjną | Bez oceny – wymóg |  |
| 100. | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 240 min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 101. | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym (3 różne rozmiary mankietów : duży ,średni , mały ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 102. | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 103. | Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości znieczulenia BiS lub Entropii z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 104. | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu monitora i użyciu czujnika saturacji lub urządzenia zewnętrznego Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 105. | Pomiar przy użyciu czujnika saturacji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 106. | Możliwość rozbudowy o pomiar metabolizmu z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych lub urządzenia wolnostojącego umożliwiającego : pomiar zużycia tlenu (VO2) i wytwarzania dwutlenku węgla (VCO2), pomiar wydatku energetycznego (EE) i wskaźnika oddechowego (RQ), wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta . | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 107. | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych, w komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych. Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 108. | Możliwość pracy w sieci centralnego monitorowania . Możliwość podglądu ekranu innego monitora tego samego typu , pracującego w sieci bez konieczności używania dedykowanych serwerów czy centrali. | Bez oceny – wymóg |  |
| 109. | Nowoczesny aparat i monitor - zgodne z dyrektywą RoHS | Bez oceny – wymóg |  |
| 110. | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 111. | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Bez oceny – wymóg |  |
| 112. | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem S/5 | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33170000-2