Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET V Łóżko do intensywnej terapii – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 700,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szczyty odejmowane, tworzywowe lekkie stanowiące jedną zwartą bryłę z wstawką z tworzywa, bez dodatkowych widocznych rur lub innych elementów mocujących dokręcanych do szczuty. Szczyty łóżka z możliwością zablokowania przed przypadkowym wypadnięciem np. podczas transportu, odblokowywane za pomocą jednego przycisku zlokalizowanego centralnie w dolnej części szczytu. Szczyty łóżka z wyprofilowanymi uchwytami do prowadzenia łóżka umieszczone od góry oraz z boku szczytu. Nie dopuszcza się szczytów przykręcanych/montowanych do metalowej rury w kształcie litery C | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Szczyt łóżka od strony głowy nie poruszający się wraz z leżem, będący zamocowany na stałe – rozwiązanie zabezpieczające przed niszczeniem ścian, paneli nadłóżkowych przy regulacji funkcji Trendelenburga, regulacji wysokości leża | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Barierki dzielone, tworzywowe poruszające się z segmentami leża będące zabezpieczeniem na całej długości łóżka to znaczy od szczytu głowy aż do szczytu nóg pacjenta leżącego oraz w pozycji siedzącej | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Barierki boczne łatwe do obsługi przez personel medyczny zwalniane za pomocą jednej ręki wyposażone w system spowalniający opadanie (wspomagany sprężyną gazową lub hydrauliczną) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Barierki boczne z wyprofilowanymi uchwytami mogącymi służyć jako podparcie dla pacjenta podczas wstawania | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Barierki boczne ze zintegrowanymi uchwytami na worki urologiczne zapewniające dostęp niezależnie od położenia barierek bocznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany, zintegrowany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy z wyraźnym zaznaczeniem kąta 30º, 60º dla segmentu pleców oraz wskaźnik pochylenia leża z zaznaczeniem kąta 16º i 20º | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Barierki boczne wyposażone w wbudowany podświetlany wskaźnik kątowy z wykorzystaniem cieczy, z wyraźnie zaznaczoną pozycją 30º dla segmentu pleców informujący poprzez zmianę koloru podświetlenia o: trybie czuwania, trybie gotowości do użycia, najniższej pozycji leża | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Leże łóżka 4-sekcyjne o konstrukcji opartej na dwóch szczelnych kolumnach cylindrycznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Leże wypełnione pięcioma odczepianymi poprzecznymi tworzywowymi lamelami ABS, z systemem zatrzaskiwania. Lamele wyposażone w otwory wentylacyjne oraz system odprowadzania płynów pod łóżko. Lamele z tworzywa przezierne dla promieni RTG | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Koła z systemem sterowania jazdy na wprost i z centralnym systemem hamulcowym. System obsługiwany dźwigniami od strony nóg pacjenta, zlokalizowanymi bezpośrednio przy kołach | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Pojedyncze koła jezdne o średnicy min. 150mm zwiększające mobilność łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Alarm dźwiękowy niezabezpieczonego hamulca. Alarm uruchamia się po podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Łóżko wyposażone w dodatkowe 5-te koło umieszczone pod leżem ułatwiające manewrowanie i przemieszczanie | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Sterowanie elektryczne łóżka przy pomocy: - zintegrowanych przycisków w górnych barierkach bocznych łóżka od strony wewnętrznej dla pacjenta oraz zewnętrznej dla personelu (z obu stron), wyposażone w przycisk aktywujący sterowanie, regulacje: wysokość, kąt nachylenia pleców i uda oraz autokontur - centralny panel sterowania wszystkimi funkcjami elektrycznymi montowany na szczycie od strony nóg. Panel wyposażony w min. 3 pola odróżniające się kolorystycznie oraz kilkucentymetrowe piktogramy po kilka w każdym polu – rozwiązanie ułatwiające szybkie odnalezienie wybranej regulacji bez ryzyka przypadkowego wyboru funkcji - sterownika nożnego do sterowania wysokości leża oraz pozycji egzaminacyjnej, zabezpieczonego przed przypadkowym uruchomieniem - barierki boczne wyposażone w dodatkowy panel służący do regulacji pozycji mobilizacyjnej W celach bezpieczeństwa nie dopuszcza się przycisków umieszczonych w barierce bocznej służących do sterowania regulacji: anty i Trendelenburga, CPR (reanimacyjnej), antyszokowej, krzesła kardiologicznego | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Sterowanie nożne regulacji wysokości oraz pozycji egzaminacyjnej czyli wyzerowania się leża i górnej pozycji wysokości umożliwiających obsługę łóżka w sytuacjach gdy personel nie chce używać rąk (np. ma ubrane rękawice i po naciśnięciu przycisku ręką powinien je wymienić). Nie dopuszcza się pozycji egzaminacyjnej sterowanej wyłącznie z panelu sterowniczego – takie rozwiązanie nie powoduje ograniczenia ryzyka infekcji ze względu na oferowaną funkcję/konieczność wymiany rękawic/ | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Panele sterujące nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. Nie dopuszcza się sterowników nożnych z odsłoniętymi tworzywowymi przyciskami | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Zasilanie 230 V, 50 Hz z sygnalizacją włączenia do sieci w celu uniknięcia nieświadomego wyrwania kabla z gniazdka i uszkodzenia łóżka lub gniazdka. Kabel zasilający w przewodzie skręcanym rozciągliwym. Nie dopuszcza się przewodów prostych | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu ze wskaźnikiem stanu naładowania oraz wskaźnikiem informującym o konieczności wymiany baterii | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Długość zewnętrzna łóżka – 2180mm (+/-50mm) z możliwością przedłużania leża o min. 29cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Szerokość zewnętrzna łóżka – 945mm (+/-50mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Regulacja elektryczna wysokości leża, w zakresie 345mm do 730mm (+/-50mm) gwarantująca bezpieczne opuszczanie łóżka i zapobiegająca „zeskakiwaniu” pacjenta z łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Panel sterowniczy wyposażony w funkcję automatycznego zatrzymania oparcia pleców pod kątem 30 st. Przy regulacji w dowolnym kierunku | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Regulacja elektryczna części plecowej w zakresie 75º (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Regulacja elektryczna części nożnej w zakresie 30º (+/-5º) | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Regulacja elektryczna funkcji autokontur, sterowanie przy pomocy przycisków w barierkach bocznych i z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Funkcja autoagresji o parametrze minimum 11cm niwelująca ryzyko powstawania odleżyn dzięki minimalizacji nacisku w odcinku krzyżowo-lędźwiowym a tym samym pełniąca funkcję profilaktyczną przeciwko odleżynom stopnia 1-4 | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga 20º (+/-4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Regulacja elektryczna pozycji anty-Trendelenburga 20º (+/-4º) – sterowanie z panelu sterowniczego montowanego na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Regulacja elektryczna do pozycji krzesła kardiologicznego – sterowanie przy pomocy jednego oznaczonego odpowiednim piktogramem przycisku na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Elektryczna funkcja antyszokowa z każdej pozycji – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg. Przycisk oznaczony innym kolorem niż pozycja Trendelenburga | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Elektryczna regulacja pozycji egzaminacyjnej – sterowanie przy pomocy jednego przycisku oznaczonego odpowiednim piktogramem na panelu sterowniczym montowanym na szczycie łóżka od strony nóg | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Wyłączniki/blokady funkcji elektrycznych (na centralnym panelu sterowania) dla poszczególnych regulacji (selektywny wybór): - regulacji wysokości - regulacji części plecowej - regulacji części nożnej Kontrolki informujące o aktywnych, zablokowanych funkcjach łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji – przycisk wyraźnie oznaczony na panelu centralnym oraz w barierkach | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) regulacji po min. 180 sekundach nieużywania regulacji (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Charakterystyczny jeden przycisk bezpieczeństwa (nie będący blokadą poszczególnych funkcji) powodujący natychmiastowe odłączenie wszystkich (za wyjątkiem funkcji ratujących życie) funkcji elektrycznych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla pacjenta lub personelu również odcinający funkcje w przypadku braku podłączenia do sieci – pracy na akumulatorze | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Łóżko posiadające wysuwaną spod leża półkę np. do odkładania pościeli lub schowania centralnego panelu sterowniczego | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Tworzywowa osłona podstawy łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Krążki odbojowe w każdym narożniku | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | 4 gniazda/tuleje do montażu dodatkowego wyposażenia np. wysięgnika ręki, ramy ortopedycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Bezpieczne obciążenie robocze dla każdej pozycji leża i segmentów na poziomie minimum 250kg, pozwalające na wszystkie możliwe regulacje przy tym obciążeniu bez narażenia bezpieczeństwa pacjenta i powstania incydentu medycznego | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | System elektrycznej ochrony przed uszkodzeniem łóżka w wyniku przeciążenia, polegający na wyłączeniu regulacji łóżka w przypadku przekroczonego obciążenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | System elektryczny łóżka wyposażony w pamięć ostatnich 1000 funkcji, przeciążeń oraz błędów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 45. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system przekazujący zdalnie podstawowe parametry życiowe pacjenta np. do dyżurki, na tablet lub smartfona | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy łóżka o zintegrowany system zdalnie przekazujący informację o sytuacjach niebezpiecznych takich jak opuszczone barierki, odblokowane koła, wysokie położenie leża | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 47. | Możliwość wyboru kolorystyki łóżka z zaproponowanego wzornika przez Wykonawcę – min. 5 kolorów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 48. | Wyposażenie: - barierki boczne dzielone zabezpieczające na całej długości opisane powyżej - tworzywowe haczyki na worki urologiczne – 2szt. po każdej stronie łóżka Materac w pokrowcu paroprzepuszczalnym, nie przepuszczającym wody. Pokrowiec odpinany 180º. Zamek zabezpieczony przed wnikaniem płynów. Wysokość materaca 100mm. Materac posiadający nacięcia w okolicy uda dla lepszej dystrybucji ciężaru pacjenta | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33192120-9