Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I - 	Dzierżawa wieloparametrowego, automatycznego analizatora hematologicznego z możliwością oznaczania płynów z jam ciała wraz      z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, materiałów konserwujących oraz materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

Producent:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferowany model/typ:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:..........................................................................................................................................................................................................................................

| LP. | PARAMETRY (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator fabrycznie nowy lub używany nie starszy niż z 2016 roku, po udokumentowanym przeglądzie technicznym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2 | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3 | Oznaczenie minimum 24 raportowalnych parametrów morfologii krwi obwodowej ( w tym IG – niedojrzałe granulocyty) wraz z rozdziałem leukocytów na 5 populacji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4 | Objętość aspirowanej krwi w trybie CBC i CBC+5DIFF nie większa niż 25 ul | Bez oceny – wymóg |  |
| 5 | Wydajność analizatora: min 60 oznaczeń/godzinę w trybie CBC i CBC+5DIFF. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6 | Analizator wyposażony w podajnik na minimum 20 próbek oczekujących na oznaczenie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań w różnych trybach pracy, bez potrzeby sortowania probówek (CBC, CBC+5DIFF) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8 | Możliwość sprawdzenia wartości NRBC (parametr badawczy – nieraportowalny) i IG- niedojrzałych granulocytów (parametr raportowalny) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9 | Analizator posiadający osobny tryb pomiaru dla próbek leukopenicznych z wydłużonym czasem zliczania dla leukocytów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10 | Analizator posiadający szerokie zakresy liniowości dla próbki pierwotnej: WBC do 440 000/ ul, RBC do 8,6 mln/ul, PLT do 5 mln/ul, HCT do 75% | Bez oceny – wymóg |  |
| 11 | Analizator wyposażony w osobny tryb do oznaczania płynów z jam ciała bez potrzeby użycia dodatkowych odczynników, niż te z morfologii, parametry raportowalne do systemu komputerowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 12 | Możliwość wykonania badań z próbek pierwotnych, jak i również z innych probówek ( system zamknięty oraz system otwarty pobierania). | Bez oceny – wymóg |  |
| 13 | Analizator oznaczający hemoglobinę w osobnym torze pomiarowym, niezależnym od WBC. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14 | Krew kontrolna do kontroli minimum 1 poziom dziennie (morfologia krwi obwodowej ) lub 24 fiolki Normal. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15 | Oprogramowanie z pamięcią na minimum 10 000 wyników wraz z grafiką oraz z modułem kontroli jakości. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16 | Uczestnictwo w międzynarodowej kontroli jakości minimum 1 raz w roku, wpięcie do systemu komputerowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 17 | Konieczność podłączenia i konfiguracja analizatora na koszt Wykonawcy do istniejącego laboratoryjnego systemu informatycznego (dwukierunkowa transmisja danych). LIS szpitala: System InfoMedica Asseco Poland. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18 | Wymagany system podtrzymania napięcia ( UPS), gwarantujący bezpieczeństwo aparatu w przypadku nagłej przerwy w zasilaniu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19 | Wykonawca na koszt własny zapewni dla sprzętu dzierżawionego przez Zamawiającego autoryzowany serwis gwarancyjny producenta aparatu obejmujący również terminowe przeglądy techniczne, celem jego utrzymania w pełnej sprawności przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 20 | W przypadku awarii sprzętu Wykonawca na własny koszt zapewni naprawę przez autoryzowany serwis producenta aparatu w terminie do 24 godzin w dni robocze, 48 godzin w dni świąteczne od chwili zgłoszenia usterki przez Zamawiającego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego podzespołu analizatora Wykonawca na swój koszt wymieni analizator na wolny od wad. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22 | Instrukcja analizatora w języku polskim i wypełniony paszport techniczny. | Bez oceny – wymóg (przy dostawie sprzętu) |  |
| 23 | Bezpłatne uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatora ( 2 grupy) w siedzibie Zamawiającego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24 | Termin instalacji i pełne uruchomienie analizatora w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25 | Dostawy odczynników na koszt Wykonawcy, maksymalny czas dostawy odczynników do 3 dni. Dostawa odczynników do Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej - Budynek Główny I piętro SSDŚ. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26 | Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy karty charakterystyki substancji niebezpiecznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Aparat wyposażony w sondę przebijającą probówki systemu zamkniętego | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt |  |
| 28. | Trwałość odczynników do oznaczania morfologii krwi na pokładzie minimum 5 dni | 5 dni – 0 pkt. Największa zaoferowana trwałość 10 pkt. Pozostała proporcjonalnie |  |
| 29. | Jeden rodzaj materiału kontrolnego do kontroli wszystkich parametrów morfologii krwi | TAK – 10 pkt. NIE - 0 pkt. |  |

KOD CPV: 38434570-2

Dodatkowe wymagania:

- Wykonawca wraz z dostawą analizatora dostarczy książkę „Diagnostyka Laboratoryjna” pod redakcją naukową Bogdana Solnicy , PZWL – Wydawnictwo Lekarskie 2019 rok.

Ilość wykonywanych badań w okresie 24 miesięcy

88 600 (z czego 18 600 CBC+5DIFF i 70 000 CBC).