Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET IV Aparat EEG 42 kanałowy dwustanowiskowy – 1 szt. (wysokość wadium dla pakietu  wynosi 2.600,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (aparat fabrycznie nowy ):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | STANOWISKO REJESTRACJI BADAŃ Z FUNKCJĄ OCENY I ANALIZY ZAPISÓW EEG |
| A | GŁOWICA |
| 1 | Głowica elektrodowa 42-kanałowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Liczba kanałów wejściowych pracujących w układzie referencyjnym | TAK |  | 32 kanały – 10 pkt. Mniej niż 32 kanały – 0 pkt |
| 3 | Liczba wejściowych kanałów poligraficznych | TAK |  | 8 kanałów – 10 pkt Mniej niż 8 kanałów – 0 pkt |
| 4 | Min. 1 wejście SpO2 | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Min. 1 wejście EVENT | TAK |  | Bez oceny |
| 6 | Głowica posiada system standardowych elektrod referencyjnych (R) w min. ilości 12 | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Głowica wyposażona w dodatkowy aktywny układ dwóch elektrod referencyjnych G1/G2 przeciwdziałających nadmiernym zakłóceniom rejestrowanego sygnału | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Podłączenie głowicy z komputerem poprzez interfejs Ethernet wykorzystujący protokół TCP/IP | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 9 | Możliwość wykorzystania kanałów poligraficznych jako kanałów do rejestracji sygnału EEG | TAK |  | Bez oceny |
| 10 | Kalibracja automatyczna głowicy niezależnie na każdym wejściu wzmacniacza | TAK |  | Bez oceny |
| 11 | Możliwość podłączenia elektrod do głowicy za pomocą standardowych wejść TP DIN 42802 lub wbudowanego w głowicy multikonektora | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Ręczny wybór pomiaru impedancji poprzez wbudowany przycisk na głowicy | TAK |  | Bez oceny |
| 13 | Sygnalizacja poziomu impedancji dla każdej elektrody poprzez wbudowane na głowicy diody LED odwzorowujące układ według standardu 10-20 | TAK |  | Bez oceny |
| 14 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów EEG realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK |  | Bez oceny |
| 15 | Sygnalizacja pomiaru impedancji kanałów poligraficznych realizowana za pomocą min. 5 stopniowej skali wyświetlanej bezpośrednio na głowicy | TAK |  | Bez oceny |
| 16 | Rozdzielczość cyfrowa przetwornika A/D(bit) | 16 |  | Bez oceny |
| 17 | Wbudowany filtr sieciowy 50/60Hz | TAK |  | Bez oceny |
| B | KANAŁY GŁOWICY |
| 1 | Szum wejściowy (µV pp) (1-70Hz) | <1 |  | Bez oceny |
| 2 | Impedancja wejściowa (MOhm) | >100 |  | Bez oceny |
| 3 | CMRR przy wejściu standardowym elektrody referencyjnej | >120dB |  | Bez oceny |
| 4 | CMRR przy wejściu dodatkowym układu elektrod aktywnych G1/G2 | >140dB |  | Bez oceny |
| C | OPROGRAMOWANIE DO REJESTRACJI SYGNAŁU |
| 1 | Stała czasu (s) | (0,03-10) |  | Bez oceny |
| 2 | Stała czasu – wartość standardowa 0,3 (s) | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Czułość | (10µV/cm – 2mV/cm) |  | Bez oceny |
| 4 | Regulowana szybkość przesuwu zapisu na ekranie (mm/s) | (10-120) |  | Bez oceny |
| 5 | Częstotliwość próbkowania (Hz) | TAK |  | 2000 – 10 pkt Poniżej 2000 – 0 pkt |
| 6 | Ilość remontaży definiowanych przez użytkownika | Nieograniczona |  | Bez oceny |
| 7 | Gotowe predefiniowane montaże i programy dla standardów 10-20, 10-10, 10-10h, 10-5, 5-5 | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Predefiniowana baza zdarzeń medycznych zawierająca min. 400 gotowych zdarzeń | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Zdarzenia medyczne podzielone na typy zdarzeń np. zdarzenia techniczne, zdarzenia fizjologiczne i zdarzenia stymulacyjne | TAK |  | Bez oceny |
| 10 | Możliwość definiowania, edycji i dodawania do bazy własnych zdarzeń medycznych | TAK |  | Bez oceny |
| 11 | Menadżer zdarzeń medycznych pozwalający na personalizację znaczników zdarzeń według własnych potrzeb | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Możliwość dodawania interaktywnej notatki do badania podczas akwizycji sygnału | TAK |  | Bez oceny |
| 13 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  | Bez oceny |
| 14 | Możliwość przeglądania trwającego badania i wykonywania analiz podczas akwizycji sygnału | TAK |  | Bez oceny |
| 15 | Możliwość dzielenia ekranu podczas akwizycji sygnału na ekran akwizycji, ekran przeglądania i ekrany analiz (np. FFT, Mapping 2D/3D, TPM, CCFM) | TAK |  | Bez oceny |
| 16 | Odwracanie polaryzacji sygnału EEG | TAK |  | Bez oceny |
| 17 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonywanej akwizycji sygnału | TAK |  | Bez oceny |
| 18 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  | Bez oceny |
| D | FOTOSTYMULATOR |
| 1 | Ilość programów fotostymulacji definiowanych przez użytkownika | Nieograniczona |  | Bez oceny |
| 2 | Stymulator błyskowy (Hz) | (0,5-60) |  | Bez oceny |
| 3 | Zasilanie lampy fotostymulatora bezpośrednio z głowicy | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Lampa fotostymulatora przytwierdzona do dedykowanego niezależnego statywu na kółkach umożliwiającego jej przemieszczenie | TAK |  | Bez oceny |
| E | OPROGRAMOWANIE DO ANALIZY SYGNAŁU |
| 1 | Cyfrowa linijka pomiarowa umożliwiająca dokonanie pomiarów amplitudy i częstotliwości fal oraz określenie fali dominującej w zadanym przedziale czasu | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Min. 3 algorytmy optymalizacji wyświetlania krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 3 | Możliwość dodawania komentarzy do zdarzeń medycznych | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Moduł analizy ilościowej QEEG (Quantity EEG) umożliwiający uzyskanie wyników w formie tabelarycznej | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Eksport dowolnego fragmentu zapisu sygnału EEG | TAK |  | Bez oceny |
| 6 | Możliwość wykonania raportu QEEG z dowolnie wybranego przedziału czasu w formie tabelarycznej z podziałem na poszczególne rytmy fal i podziałem na elektrody rejestrujące | TAK |  | Bez oceny |
| 7 | Eksport raportu QEEG do formatu pliku Excel i pdf | TAK |  | Bez oceny |
| 8 | Funkcja blokowego zaznaczania wybranego fragmentu zapisu EEG dla analiz QEEG, Mapping 2D/3D, FFT | TAK |  | Bez oceny |
| 9 | Funkcja wyświetlania czasu rzeczywistego wykonanego zapisu sygnału EEG | TAK |  | Bez oceny |
| 10 | Funkcja wizualizacji krzywej EEG w postaci graficznej i/lub liczbowej | TAK |  | Bez oceny |
| 11 | Archiwizacja badań na płycie CD/DVD | TAK |  | Bez oceny |
| 12 | Możliwość dołączenia dedykowanej przeglądarki do eksportowanego badania EEG | TAK |  | Bez oceny |
| F | ANALIZA FFT |
| 1 | Możliwość regulacji długości bufora FFT | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Analiza spektralna FFT oraz możliwość przedstawienia jej wyników w postaci wykresów: histogram, obwiednia, amplitudy średnie, częstotliwości dominujące | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Analiza FFT wykonywana jedno lub wielokanałowo | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Możliwość wykonania analizy FFT z dowolnego przedziału czasu lub z całego badania | TAK |  | Bez oceny |
| G | ZESTAW KOMPUTEROWY |
| 1 | Minimalne wymagania: - procesor INTEL CORE i5 lub równoważny - pamięć RAM 6GB - dysk twardy 1TB - nagrywarka DVD - karta sieciowa - klawiatura komputerowa - mysz - monitor kolorowy LCD 24” - system operacyjny Windows 10 Pro - karta graficzna z chipsetem nVidia 2BG - zasilacz awaryjny UPS - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania -drukarka laserowa czarno-biała | TAK |  | Bez oceny |
| II | STANOWISKO ANALIZY I OCENY ZAPISANEGO SYGNAŁU EEG – PC |
| 1 | Funkcje systemu: - dedykowane stanowisko komputerowe - przeglądanie, ocena i analiza badań EEG - archiwizacja danych – baza danych zgodna z wytycznymi ustawy o RODO - generacja raportów i drukowanie - oprogramowanie do analiz automatycznych: detekcja iglic i artefaktów, analiza komponentów niezależnych ICA | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Zestaw komputerowy minimalne wymagania: - procesor INTEL CORE i5 lub równoważny - pamięć RAM 6GB - dysk twardy 1TB - nagrywarka DVD - karta sieciowa - klawiatura komputerowa - mysz - monitor kolorowy LCD 24” - system operacyjny Windows 10 Pro - karta graficzna z chipsetem nVidia 2BG - zasilacz awaryjny UPS - osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania -drukarka laserowa czarno-biała | TAK |  | Bez oceny |
| III | INNE CECHY APARATU |
| 1 | Zabezpieczenie oprogramowania przed niepowołanym dostępem za pomocą klucza sprzętowego | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK |  | Bez oceny |
| 3 | Całość oprogramowania EEG w języku polskim | TAK |  | Bez oceny |
| 4 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  | Bez oceny |
| 5 | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a pracującym w placówce aparatem EEG typu DigiTrack | TAK |  | Bez oceny |
| 6 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe stanowisko analizy, polisomnografię, mapowanie 2D/3D, mapowanie on-line, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| IV | WIDEOMETRIA |
| 1 | Podstawowe funkcje zestawu: - zsynchronizowana rejestracja obrazu i dźwięku z kamery wideo oraz zapisu EEG - przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta - archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na CD/DVD | TAK |  | Bez oceny |
| 2 | Konfiguracja zestawu: - profesjonalna kamera sieciowa kopułowa z możliwością montażu na ścianie i suficie - zoom i obracanie kamery 360 stopni z poziomu oprogramowania, tryb dzień/noc - specjalistyczne oprogramowanie synchronizujące rejestracje zapisu EEG z rejestrowanym obrazem z kamery - specjalistyczne oprogramowanie do przeglądania zapisów EEG wraz z obrazem wideo | TAK |  | Bez oceny |
| V | MODUŁ HOLTER |
| 1 | Skład zestawu: - kompaktowy 24-kanałowy rejestrator EEG z kartą pamięci typu FLASH - pokrowiec ochronny rejestratora z systemem mocowania - oprogramowanie rejestratora - zestaw elektrod miseczkowych EEG 25szt. - czytnik kart FLASH do stanowiska analizy - oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG DigiTrack - oprogramowanie DigiTrack do analizy i opisywania badań - rejestracja zapisu do 24 kanałów EEG na karcie pamięci typu FLASH - kontrola zapisu na ekranie monitora przed rozpoczęciem rejestracji - rejestrowany rzeczywisty czas zapisu - możliwość podłączenia kanału poligraficznego - układ przeciwwstrząsowy zapobiegający uszkodzeniu rejestratora np. podczas napadu padaczkowego - oprogramowanie umożliwiające konwersję uzyskanych zapisów z karty pamięci rejestratora do stanowiska analizy EEG DigiTrack | TAK |  | Bez oceny |
| VI | MAPPING 2D/3D (VIRTUAL REALITY) |
| 1 | - mapowanie 2D i 3D - przeglądanie map trójwymiarowych w technologii Virtual Reality za pomocą dołączonych okularów VR - mapowanie potencjałów - mapowanie gęstości pola (SCD) - mapowanie prędkości zmian potencjału (pochodna po czasie) - mapowanie widma mocy względnej % - mapowanie widma mocy bezwzględnej (RMS) - mapowanie asymetrii potencjałowej - mapowanie koherencji i jej fazy dla odprowadzeni - mapowanie częstotliwości dominujących i środka ciężkości - podgląd wartości elektrod i dowolnego punktu mapy - automatyczne dostosowanie skali kolorystycznej wartości - mapowanie z zastosowaniem referencji do uszu, Goldmana (średniej), Cz, Fz albo laplasjanu - wyświetlanie wielu map (z zadanego zakresu) - zastosowanie różnych metod interpolacji wartości - mapowanie trójwymiarowe na czaszce i modelu mózgu - trójwymiarowa prezentacja rozkładu wartości mapy - możliwość drukowania map w kolorze i odcieniach szarości - prezentacja izolinii mapy | TAK |  | Bez oceny |
| VII | AKCESORIA |
| 1 | Wymagane akcesoria: - czepek do badań EEG - zestaw elektrod z przewodami 25szt. - zestaw do dezynfekcji i czyszczenia aparatu EEG: chusteczki do czyszczenia i dezynfekcji aparatu o spektrum B, F, V, Tbc z klipsem umożliwiającym łatwe zamocowanie, szczelne zamknięcie (opakowanie 50 szt.) - zestaw do przygotowania pacjenta do badania zawierający: przeciwdrobnoustrojowy czepek do mycia głowy pacjenta zawierający chlorheksydynę, grupa medyczna IIa, znak CE 5 szt. , sterylne gaziki do dezynfekcji skóry przed założeniem elektrod zawierające 2% chlorheksydyny i 70% alkoholu izopropylowego opakowanie 200szt. w pojedynczych saszetkach | TAK |  | Bez oceny |

KOD CPV: 33100000-1