Załącznik nr 9

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ŁÓŻKO DZIECIĘCE TYPU JUNIOR Z WYPOSAŻENIEM –  5 szt. -  PAKIET IX

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy): 2020

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |
| 1. | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2110 mm, (+/- 30 mm) Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 950 mm (+/- 30mm) (leże 800 x2000mm) | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Szczyty łóżka chromowane odejmowane, wypełnione wysokiej jakości płytą tworzywową (HPL) o grubości min. 8 mm, odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Wypełnienie tworzywowe (HPL) uchylne w części nożnej, możliwość wykorzystania jako półka do odkładania pościeli | TAK– 10 pkt, NIE- 0 pkt |  |
| 7. | Leże łóżka czterosegmentowe, z czego min. 3 segmenty ruchome | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Leże wypełnione odejmowalnymi płytami z polipropylenu, odpornymi na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Regulacja kąta leża bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej: - segment oparcia pleców w zakresie: 0 – 820 (± 50) - segment oparcia uda w zakresie: min. 0 - 40° (±5°). | Regulacja segmentu uda większa niż 80° - TAK - 10 pkt, NIE – 0 pkt |  |
| 11. | Przechyły wzdłużne uzyskiwane za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dźwignia zwalniająca umieszczona pod ramą leża od strony nóg, uniemożliwiając dostęp dla leżącego pacjenta, w zakresie: - Kąt przechyłu Trendelenburga: 0 - 16° (± 2°), - Kąt przechyłu anty-Trendelenburga: 0 - 16° (± 2°). | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonych pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Regulacja segmentu podudzia ręczna, wspomagana mechanizmem zapadkowym | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie: 420 - 820 mm (± 20 mm) - dokonywana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Podstawa łóżka jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm z indywidualna blokadą kół. | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Barierki lakierowane proszkowo, wykonane z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20 mm składane wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku. Spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 lub równoważną | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Elementy wyposażenia łóżka: - pojemnik/kosz na podręczne rzeczy mocowany do łóżka – 5 szt. - kosz na odpady mocowany z boku łóżka – 5 szt. - Wieszak kroplówki – 5 szt. - Materac dopasowany do rozmiarów leża wys. 10cm (gąbka w pokrowcu z tkaniny. Osłona z zamkiem błyskawicznym min. z 2 stron( zapięcie w kształcie „L”), chroniąca cały materac, wykonana z włókna tekstylnego, pokrytego czystym przepuszczającym parę wodną poliuretanem, bez PVC. Osłona na materac powinna być odporna na przemakanie, zanieczyszczenia (wydaliny i wydzieliny organiczne), przenikanie mikroorganizmów, wytrzymała, elastyczna odporna na ścieranie. Łatwa do dezynfekcji i prania, niezmieniająca swych parametrów pod wpływem środków chemicznych (wytrzymałość na alkohole, środki czyszczące, środki dezynfekcyjne, oleje i smary zawartość formaldehydu) i wysokie temperatury (pranie na gorąco 95 ° C, suszenie w bębnie – 120°C) Pokrowiec materaca lub tkanina, z której jest wykonany winien posiadać Opinię laboratoryjną potwierdzającą właściwości nieprzepuszczalności drobnoustrojów wydaną przez uprawniony do tego podmiot – szt. 5 | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33192120-9