Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT DO POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy nie starszy niż z 2018 r., z podstawą nośną, po gruntownym przeglądzie technicznym z zapewnieniem pełnej gwarancji na okres trwania umowy. | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 2. | Hodowla i detekcja wzrostu drobnoustrojów w obrębie jednego aparatu | TAK |  | Bez punktacji |
| 3. | Ilość miejsc w aparacie nie mniej niż 240. | TAK |  | Bez punktacji |
| 4. | Wykrywanie bakterii z krwi i płynów ustrojowych w podłożach dla dorosłych (Potwierdzenie możliwości posiewu płynów ustrojowych w instrukcji używania podłóż). | TAK |  | Bez punktacji |
| 5. | Wprowadzanie danych o numerze badania czytnikiem kodów paskowych oraz przy pomocy pełnej klawiatury. | TAK |  | Bez punktacji |
| 6. | Wbudowany komputer z oprogramowaniem w wersji graficznej. | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Wszystkie oferowane podłoża muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator. | TAK |  | Bez punktacji |
| 8. | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków. | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Zasilacz UPS, możliwość pracy aparatu w przypadku awarii zasilania minimum 40 minut | TAK |  | Bez punktacji |
| 10. | Butelki lekkie, nietłukące, z tworzywa sztucznego np. plastiku | TAK |  | Bez punktacji |
| 11. | Możliwość posiewu małych objętości krwi, minimum 0,5 ml | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Możliwość opóźnionego wkładania podłóż ( butelek) do posiewów krwi i innych jałowych płynów z pobranym materiałem do aparatu, niemająca wpływu na wykrywalność drobnoustrojów minimum 24 godziny, potwierdzona wpisem do instrukcji używania podłóż. | TAK/NIE |  | Parametr punktowany: min. 24 godz. – 0 pkt. powyżej 24 godz. –10 pkt. |
| 13. | Wizualna ocena wzrostu drobnoustrojów na podstawie zmiany zabarwienia sensora/czujnika na dnie butelki. | TAK |  | Bez punktacji |
| 14. | Minimum 3 algorytmy odczytu wzrostu drobnoustrojów – w tym algorytm dodatni na wejściu umożliwiający wykrywanie drobnoustrojów, które przeszły w fazę logarytmiczną i zakończyły wytwarzanie CO2 | TAK/NIE |  | Parametr punktowany: TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |
| 15. | Butelki zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewu krwi. | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Nasadki plastikowe do przesiewania podłoży dodatnich bezigłowe minimalizujące ryzyko zakłucia. | TAK |  | Bez punktacji |

KOD CPV: 38434520-7

Ilość oznaczeń przewidzianych na okres 24 miesięcy:

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach tlenowych z substancją neutralizująca antybiotyki – 7 000 szt.

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi  w warunkach tlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki do mniejszej ilości krwi dla dzieci i noworodków – 2 000 szt.

- Butelki z podłożem płynnym do posiewów krwi i płynów ustrojowych w warunkach beztlenowych z substancją neutralizującą antybiotyki – 5 000 szt..

- Podłoża do  badań jałowości produktów przetworzonych aseptycznie do hodowli bakterii tlenowych- 100 szt.

- Bezpieczne nakładki bezigłowe na butelki do przesiewu  dodatnich próbek – 3 100 szt.( w przypadku niepełnego konfekcjonowania należy zaoferować produkt w zaokrągleniu „do góry).

Dodatkowe wymagania:

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy użyczy Dzierżawcy chłodziarkę do przechowywania podłoży bakteriologicznych.

Parametry chłodziarki:

Wymiary  (W x S x  G) ok. 150 cm x 60cm  x 60 cm

Pojemności minimum 250 litrów.