## PAKIET 1
Załącznik Nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
PAKIET 1 ZESTAW DO ARTROSKOPII
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | ZESTAW DO ARTROSKOPII Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową.blister Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. laminat o drapowanej powierzchni 73g/m2. Skład zestawu: a)serweta z laminatu trójwarstwowego 320x240cm z elementem elastycznym i otworem o śr. 6,0cm z workiem do zbierania płynów z kształtką i zaworem – 1 sztuka b)pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 75x37cm – 1 sztuka c)taśmy medyczne mocujące 50x9cm – 2 sztuki d)serweta na stół instrumentalny 190x150cm – 1 sztuka e)serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm – 1 sztuka f)serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 sztuki, chłonność serwet 3-warstwowych 824% | op. | 150
2. | ZESTAW DO ARTROSKOPII Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. laminat o drapowanej powierzchni 73g/m2. Skład zestawu: a)serweta z laminatu trójwarstwowego 320x240cm z elementem elastycznym i otworem o śr. 6,0cm bez worka do zbierania płynów z kształtką i zaworem b)pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 75x37cm – 1 sztuka c)taśmy medyczne mocujące 50x9cm – 2 sztuki d)serweta na stół instrumentalny 190x150cm – 1 sztuka e)serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm – 1 sztuka f)serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 sztuki, chłonność serwet 3-warstwowych 824% | op. | 130
3. | Taśma przylepna sterylna 9/50cm stosowana do przyklejania obłożeń, pokryta jednostronnie klejem | szt. | 700
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1: 2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu. I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 2
PAKIET 2 ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | ZESTAW DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. laminat o drapowanej powierzchni 73g/m2. Skład zestawu: a)serweta z laminatu trójwarstwowego 260x240cm z przylepcem i wycięciem U 100x20cm – 1 sztuka b) serweta z laminatu trójwarstwowego 240x150cm z przylepcem – 1 sztuka c) pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 120x37cm – 1 sztuka d)kieszeń na płyny z kształtką z folii, jednokomorowa z przylepcem i kształtką 40x30cm – 1 sztuka e)taśmy medyczne mocujące 50x9cm – 6 sztuk f)serweta na stół instrumentalny 190x150cm – 1 sztuka g) serweta na stolik Mayo, składana teleskopowo 145x80cm – 1 sztuka h) serwetki do osuszania rąk włókninowe 20x40cm – 4 sztuki, chłonność serwet 3-warstwowych 824% | op. | 250
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1: 2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznychlub równoważną. Laminat wolny od lateksu. I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 3
PAKIET 3 ZESTAW DO CYSTOSKOPII
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | ZESTAW DO CYSTOSKOPII Jałowy, wysterylizowany w EO. Na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Wytrzymałość laminatu trójwarstwowego na rozciąganie na sucho 75N/5cm i mokro 61N/5cm. Odporność na przenikanie cieczy 191cm H2O. laminat o drapowanej powierzchni 73g/m2. Skład zestawu: a)serweta z laminatu trójwarstwowego 180x75cm z przylepcem i otworem 10x20cm w kształcie rombu – 1 sztuka b) pokrowiec na nogę z laminatu trójwarstwowego 120x75cm – 2 sztuki c)serwetki do osuszania rąk z włókniny kompresowej 20x40cm – 4 sztuki, d) serweta na stół instrumentalny 190x150 - 1 szt. Chłonność serwet 3-warstwowych 824% | op. | 20
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważna. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 4
PAKIET 4 ZESTAW DO OPERACJI UROLOGICZNYCH TUR
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do zabiegów TUR w składzie: 1x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm zbudowana z folii PE ze wzmocnieniem polipropylenowym chłonnym o wym. 75 x 190 cm 2x ręcznik celulozowy 30 x 40 cm 1x rzep do mocowania przewodów 2,5x20/24 cm 1x fartuch chirurgiczny SMMS 35 g/m2 standard, rozm. L 130 cm, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester, poły zachodzące na siebie, zgodny z EN 13795:2019 1x fartuch urologiczny odpychający płyny przeznaczony do procedur generujących dużą ilość płynów. Górna część fartucha i rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace 68g/m2 zapewniającej komfort termiczny, dolna część fartucha jest wykonana z folii PE o grubości 50µm. Specjalna konstrukcja dolnej części fartucha w postaci kontrafałdy zabezpiecza kończyny dolne użytkownika szczególnie w pozycji siedzącej. Rękawy są wykonane z włókniny typu spunlace z dodatkowym wzmocnieniem (PP/PE) od wewnątrz (długość min. 53cm) z dodatkową taśmą poliestrową zabezpieczającą łączenie materiału wzmocnienia. Mankiety rękawów min. 9cm. Miejsce łączenia górnej części (spunlace) z dolną częścią (folia PE) zabezpieczone od wewnątrz dodatkową taśmą 6x50cm. Fartuch w tylnej części posiada zapięcie typu rzep oraz foliowe troki do wiązania. Obszary krytyczne fartucha spełniają EN13795:2019 wymagania wysokie, powierzchnia krytyczna produktu i AAMI PB70 poziom 3 1x serweta do procedur TUR 225/260x210 cm z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5 +/-0,1 g/m2 ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem na krocze 5 cm, oraz z otworem nadłonowym o średnicy 8 cm ze zintegrowaną torbą na płyny z sitem i lejkiem odprowadzającym płyny, oraz bezlateksowa osłona na palec Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795:2019 1 klasa palności wg normy CFR 1610. Odporność na zapłon indukowany przez laser I1_95 wg DIN EN ISO 11810-1 Na opakowaniu min dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta i wyraźnie zaznaczony kierunek otwierania. | op. | 820
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 5
PAKIET 5 ZESTAW DO CESARSKIEGO CIĘCIA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o składzie: 1szt. serweta z otworem wypełnionym folią chirurgiczną w której znajduje się otwór (bez folii) roz. 5x20cm, z workiem na płyny z zaworem roz. min. 320x180cm z włókniny foliowanej polipropylenowo-polietylenowej 56g/m2; 1szt. podkład chłonny typu Seni Soft roz. 90x60cm; 1szt. serweta na stół instrumentalny roz. 190x150cm; 1szt. serweta Mayo 145x80cm złożona teleskopowo warstwa chłonna roz. 85x76cm, folia piaskowana, grubość folii 50µm; 1szt. serweta bawełnopodobna 68g/m2 roz. 160x210cm; 4szt. serweta podfoliowana o gr. 42g roz. 90x75cm; 50szt. kompresy gazowe 10x10cm 17 nitek 16 warstw z RTG powiązane po 10szt.; 6szt. serwety gazowe 45x45cm 17 nitek 4 warstwy z nitką RTG i tasiemką; 1szt. dren do ssaka 2m; 1szt. opatrunek z wkładem chłonnym 10x25cm; 4szt. serwetki kompresowe włókninowe białe 40g/m2. Zestaw zapakowany w opakowanie typu TYVEK. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. 2xfartuch chirurgiczny standard L, 1xfartuch chirurgiczny standard M | op. | 400
Chłonność serwet 2-warstwowych min. 570%, odporność na przenikanie cieczy min. 250cmH2O. Spełnia normę EN PN 13795 lub równoważną, normę A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 6
PAKIET 6 ZESTAW SERWET UNIWERSALNYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw uniwersalny z serwetą na stół Mayo • 1 taśma op. 9 x 50 cm • 1 serweta stołu Mayo, kolor czerwony, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm), • 4 ręczniki do rąk • 2 przyklejane serwety z łatą chłonną i organizatorami przewodów 75 x 90 cm, łata chłonna 15x50 cm, serwety 3 warstwowe na całej powierzchni • 1 przyklejana serweta średnia z łatą chłonną i organizatorami przewodów 180 x 180 cm, łata chłonna 15x50 cm • 1 przyklejana serweta duża 150 x 240 cm • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm. Produkt sterylny, pakowany w sposób gwarantujący aseptyczny sposób aplikacji zawartości pakietu. Materiał obłożenia musi spełniać wymogi normy PN-EN 13795 1-3 lub równoważnej. Serwety, które posiadają lepiące brzegi, mają zapewniać stabilność obłożenia i jego szczelność w obecności stosowanych płynów oraz płynów ustrojowych. Serweta na stolik MAYO, folia- PE piaskowana 60 µm czerwona, gramatura 55 g/m,2wzmocnienie chłonne- laminat 2 warstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 60µm, w części chłonnej polipropylen. | op. | 1500
Gramatura w części foliowej 55g/m2 + gramatura w części chłonnej 85g/m2. Całkowita gramatura 140 g/m2 Materiał serwet głównych musi posiadać min. 3 warstwy PE+PP+PP - polietylen, polipropylen foliowany o min. gramaturze 75 g/m2 w części podstawowej. Gramatura łaty chłonnej musi wynosić min. 80 g/m2. Odporność na rozerwanie na mokro w obszarze krytycznym 290 kPa. Odporność na rozerwanie na sucho w obszarze krytycznym 314 kPa. Odporność na penetrację płynów (chłonność) 167 cm H2O. Na opakowaniu minimum 4 etykiety samoprzylepne zawierające numer katalogowy, serię, datę ważności oraz informację o producencie służące do archiwizacji danych. W dobrze widocznej części opakowania umieszczona etykieta pokazująca elementy wchodzące w skład zestawu oraz ich rozmiary. Na zestawie powinno być oznaczenie kierunku rozkładania (system strzałek), a także miejsce lokalizacji na polu operacyjnym (np. głowa, stopa). Opakowanie typu TYVEC/Folia
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Serwety główne nie mogą zawierać celulozy
2.Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 3. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
4. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 7
PAKIET 7 ZESTAW SERWET DO OPERACJI LARYNGOLOGICZNYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw serwet do operacji laryngologicznych • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) • 4 ręczniki do rąk • 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm • 1 przylepna serweta 75 x 90 cm z warstwą chłonną 15 x 50 cm (3-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna) • 1 serweta 75 x 80 cm • 1 serweta 150 x 250 cm z wycięciem „U” 7 x 70 cm, z warstwą chłonną 50 x 50 cm, z organizatorami przewodów (2-warstwowa na całej powierzchni + łata chłonna) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat trzywarstwowy, PE+PP+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen. Gramatura w części podstawowej serwety 3w 75g/m2. Gramatura w części podstawowej serwety 2w 60g/m2. Gramatura w części chłonnej 80g/m2 ŁATA CHŁONNA | op. | 25
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety główne nie mogą zawierać celulozy
2. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 3. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
4. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 8
PAKIET 8 ZESTAW DO OPERACJI NA KOŃCZYNIE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do operacji na kończynie, z wzmocnieniami, w składzie: - 1 szt. serweta chirurgiczna do zabiegu na kończynie o wymiarach 230x315 cm, posiadający samouszczelniający otwór (Ø 3,5 cm) otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów - 1 szt wzmocniona osłona na stolik MAYO 79 x 145 cm - 1 szt. wzmocniona serweta na stolik (owinięcie zestawu) 150 x 190 cm Materiał podstawowy obłożenia w strefie mniej krytycznej składający się z min. 3 warstw: warstwy chłonnej o gramaturze min. 30 g/m2, folii PE 15-40 mikronów, oraz warstwy włókninowej min. 20 g/m2. W strefie krytycznej dodatkowa - czwarta warstwa chłonna o gramaturze min. 50 g/m2 Zestaw musi spełniać wymagania wysokie wg normy PN EN 13795 1-3 lub równoważnej przy jednoczesnych zachowaniu wskaźnika nieprzemakalności w strefie krytycznej min. 830 cm H2O. Tolerancja rozmiarów serwet głównych + 10 cm, tolerancja rozmiaru otworu + 1 cm, tolerancja rozmiarów pozostałych elementów + 3 - 5 cm | op. | 380
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety główne nie mogą zawierać celulozy
2. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 3. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
4. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 9
PAKIET 9 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO W POZYCJI PÓŁSIEDZĄCEJ
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do artroskopii stawu barkowego w pozycji półsiedzącej skład zestawu • 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm • 2 ręczniki 30x40 cm • 1 serweta na stolik Mayo 80x145 cm • 1 foliowa tasma samoprzylepna 10x50 • 1 osłona ortopedyczna na kończynę , krótka 24x80 cm • 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z elastycznym otworem w kształcie gruszki ze zintegrowaną torbą na płyny , zzaworem do podłączenia drenu , z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep 11,5x12,5 cm • produkt sterylny • sterylizowany w tlenku etylenu • wyposażony w samoprzylepne metryczki procesu sterylizacji i daty ważności | op. | 50
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 10
PAKIET 10 ZESTAW SERWET GINEKOLOGICZNYCH
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw serwet ginekologicznych • 1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm) • 2 ręczniki do rąk • 1 rzep 2,5 x 30 cm • 1 serweta ginekologiczna 60 x 120 cm z otworem 9 x 12 cm i torebką na płyny • 1 serweta ginekologiczna 270/230 x 260 cm z otworem 24 x 21cm ze zintegrowanymi nogawicami (2-warstwowa na całej powierzchni) • 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm). Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 | op. | 200
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety główne nie mogą zawierać celulozy
2. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 3. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
4. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 11
PAKIET 11 ZESTAW SERWET DO KRANIOTOMII
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw serwet do kraniotomii Serweta chirurgiczna o wymiarach 240x180 cm. Posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 25x20 cm wyposażona w dodatkową warstwę chlonną wokół otworu o wymiarach 50x60 cm z dwoma zakładkami oraz z integrowany worek foliowy do przechwytywania płynów 240x180cm – 1 szt. Serwety chirurgiczne z taśmą samoprzylepną do zabezpieczenia 45x60cm – 2 szt., taśmy samoprzylepne typu RZEP2x23cm.- 1 szt., taśma samoprzylepna 9x49cm .-1 szt .ręczniki chłonne 30x40 cm- 4 szt., kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikim 2x15x30cm.- 1szt., kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x30cm.- 1szt., kieszeń jednokomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem 30x50cm – 1 szt., czerwona osłona na stolik MAYO 80x145cm- 1szt., serweta na stolik instrumentalny (owinięcie zestawu)150x200cm- 1 szt. Produkt sterylny | op. | 200
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety główne nie mogą zawierać celulozy
2. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 3. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
4. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 12
PAKIET 12 SERWETY JAŁOWE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Serweta jałowa z włókniny typu TMS 35g/m², 60x40cm paroprzepuszczalność 3579g/m2/24h | szt. | 3900
2. | Serweta jałowa z włókniny typu TMS 35g/m², 250x160cm paroprzepuszczalność 3579g/m2/24h | szt. | 900
3. | Serweta jałowa z włókniny typu TMS 35g/m², 80x45cm | szt. | 1500
4. | Serweta jałowa z włókniny typu TMS 35g/m², 130x80cm paroprzepuszczalność 3579g/m2/24h | szt. | 1500
5. | Serweta jałowa z włókniny typu TMS 35g/m², 90x80cm | szt. | 1700
6. | Jałowe serwetki do osuszania rąk z celulozy,Roz 50x40cm,55g/m2,- pakowane po 4szt w blister z etykietą TAG, na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii,datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji. | op. | 4500
7. | Serweta na jałowe strzykawki wykonana z włókniny polipropylenowej 35g/m². Całkowita wielkość 80x80cm, złożona 17-19cm x 27-29cm z zakładką 7-9cm, jałowa, wysterylizowana w parze wodnej, na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr LOT, datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji paroprzepuszczalność 3579g/m2/24h | op. | 1900
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna

## PAKIET 13
PAKIET 13 FARTUCHY JAŁOWE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Uniwersalny fartuch jałowy, pełnobarierowy rozmiar L (długość 135 cm),posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze min. 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, szwy ultradźwiękowe. Odporność na przenikanie cieczy 40 H2O, Odporność na rozerwanie na sucho 200 Kpa, na mokro 200 Kpa, Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety. | OP. | 3800
2. | Uniwersalny fartuch jałowy, pełnobarierowy rozmiar XL (długość 145 cm),posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze min. 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, szwy ultradźwiękowe. Odporność na przenikanie cieczy 40 H2O, Odporność na rozerwanie na sucho 200 Kpa, na mokro 200 Kpa, Wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety. | OP. | 4000
3. | Wzmocniony fartuch do mokrych operacji jałowy, pełnobarierowy rozmiar XL (długość 145 cm.) posiadający miękkie poliestrowe mankiety nie powodujące nacisku na skórę, podwójny szew na rękawach, o gramaturze min. 35 g/m2, szerokie rękawy zapewniające swobodę ruchów, zapinane na szyi na rzepy, szwy ultradźwiękowe, posiadający przepuszczające powietrze wzmocnienia z laminatu w części przedniej i na rękawach o gramaturze 50 g/m2, Odporność na przenikanie cieczy 100 cm H2O, Odporność na rozerwanie na sucho 200 Kpa, na mokro 200 Kpa,wykonany z włókniny typu SMMMS, pięciowarstwowy; na opakowaniu 4 samoprzylepne etykiety. | OP. | 1200
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Fartuchy muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna

## PAKIET 14
PAKIET 14 WORKI
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy worek do zbierania płynów wypełniony folią chirurgiczną w rozmiarze 38x32cm i dwoma zaworami do odprowadzania płynów w rozmiarze 89x76cm zapakowany w torebkę p-f z etykietą centralną z kodem kreskowym i dwiema etykietami przylepnymi z numerem LOT, datą ważności i nazwą producenta. | szt. | 300
2. | Torba na płyny 30x40 cm Wykonana z folii (polietylenu) o grubości 80 mikronów | szt. | 800
3. | Podkład ginekologiczny jałowy, Roz.34x9cm a’10szt wykonany z chlonnego wkładu celulozowego owiniętego w bibułkę higieniczną i delikatnej włókninowej warstwy zewnętrznej. Część izolacyjną stanowi arkusz folii umiejscowiony w dolnej części podkładu pomiędzy wkładem a bibułą, dzięki czemu podkład jest nieprzemakalny. Folia w kolorze niebieskim ułatwia odróżnienie spodu. Wyrób medyczny zarejestrowany w klasie I reguła 4. Chłonność min.23g/g | op. | 60
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna

## PAKIET 15
PAKIET 15 SERWETY
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Serweta 75x90 cm z przylepnym i elastycznym otworem 6x8 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 lub równoważną oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną, ISO 13485 lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta szt. 2 z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 350
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna. 3.Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

## PAKIET 16
PAKIET 16 SERWETY OPERACYJNE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Serweta operacyjna jałowa rozm min.150/180cm Zz przylepcem Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 lub równoważną oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną, ISO 13485 lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta szt. 2 z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 500
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna. 3.Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

## PAKIET 17
PAKIET 17 SERWETY NA STOLIK MAYO
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Serweta na stolik MAYO 78x145 cm. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, składana teleskopowo, piaskowana, nieprzemakalny grubość folii 60μm, w części chłonnej polipropylen, kolor czerwony Gramatura w części foliowej 55g/m2, warstwa wzmocnienia PP 30g/m2, całkowita gramatura 85g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 lub równoważną oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równoważną. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną, ISO 13485 lub równoważną.Na opakowaniu odklejana etykieta szt. 2 z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 200
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna. 3.Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

## PAKIET 18
PAKIET 18 OSŁONA NA KOŃCZYNY
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Osłona na kończyny 75x120 cm/ szt.2 opakowanie. Laminat dwuwarstwowy, PE+PP (polietylen, polipropylen) foliowany, nieprzemakalny grubość folii 33μm, w części chłonnej polipropylen Gramatura w części podstawowej 60g/m2 Odporność na rozerwanie na mokro, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na rozerwanie na sucho, obszar krytyczny 168 kPa Odporność na penetrację płynów (chłonność) 165cm H2O Wykonany zgodnie z normą EN 13795-3 lub równoważną oraz Dyrektywą 93/42 EEC dla produktów medycznych lub równowazną. Wyprodukowany zgodnie z ISO 9001 lub równoważną, ISO 13485 lub równoważną. Na opakowaniu odklejana etykieta szt. 2 z numerem serii, datą ważności produktu. | szt. | 120
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna. 3.Serwety główne nie mogą zawierać celulozy.

## PAKIET 19
PAKIET 19 ZESTAW DO USUWANIA SZWÓW
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do usuwania szwów,jałowy Skład: rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. pęseta metalowa ju. min. 12cm – 1 szt tupfer kula,z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. nożyczki chirurgiczne ,metalowe ju. oczne 11cm-1szt,Narzędzia metalowe , jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej ,polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 lub równoważnej oraz ASTM 899-12 lub równoważnej. Zestaw zpakowany w opakowanie typu „twardy blister” dwukomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim, sterylizowany EO | op. | 300
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.

## PAKIET 20
PAKIET 20 ZESTAW DO CEWNIKOWANIA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do cewnikowania,jałowy skład: serweta z laminatu 42g/m2,50x60cm, chłonna, celulozowo-polietylenowa – 1 szt. rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. serweta z laminatu 42g/m2, 50x60cm z otworem 5cm i rozcięciem, chłonna, celulozowo-polietylenowa – 1 szt. tupfer kula, z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. pojemnik plastikowy,okrągły,125ml – 1 szt. pęseta plastikowa – 1 szt. cewnik foley – 1 szt.(rozmiar do uzgodnienia przy zamówieniu) worek na mocz, typ z zaworem 2l – 1 szt. strzykawka 10ml – 1 szt. igła 12mm – 1 szt. Zestaw zpakowany w opakowanie typu „twardy blister” jednokomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji.napisy na etykiecie w języku polskim.sterylizowany EO | op. | 600
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.

## PAKIET 21
PAKIET 21 ZESTAW DO ZNIECZULENIA P/P
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do znieczulenia p/p 1szt serweta włókninowa,35g/m2,60x80 cm z otworem 8cm i przylepcem wokół otworu i na krótszym boku, 7szt komp. gaz. 17N 8W 7,5x7,5cm,(waga 1szt kompresu=1,2g 1szt kleszczyki plastikowe, pean niebieski 13 cm, 1szt serweta foliowana 42g/m2 75x75cm do zawinięcia zestawu, chłonna, celulozowo-polietylenowa, barierowość dla wody 700mm H2O Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną.Materiał gazowy w klasie 2a zgodnie z regułą 7 z podwijanymi brzegami, bielone metodą bezchlorkową. | op. | 1800
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.

## PAKIET 22
PAKIET 22 ZESTAW DO PORODU
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Zestaw do porodu, skład: - 1szt. serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m2 w roz. 150x90cm - 1 szt. pokrowiec na kończynę z włókniny TMS 35g/m2 w roz. 120x80cm - 5 szt. kompresy włókninowe 40g/m2 w roz. 10x20cm - 1szt. nożyczki do cięcia pępowiny 10,5cm metalowe ju - 2szt. zacisk na pępowinę - 1szt. nożyczki do cięcia krocza 18cm metalowe ju - 1szt. korcang plastikowy zakończony oczkiem 24cm ju - 1szt. Nerka plastikowa - 2szt. rękawiczki bezpudrowe nitrylowe z wywiniętymi mankietami rozm. M - 1szt. podkład chłonny typu seni soft rozm. 90x60cm, chłonność nie mniej ni z (wg ISO 11948-1 lub równoważnej) 1600g - 1szt. serwety pod pośladki w kształcie stożka ze sztywnikiem do regulacji z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m2 rozm. 113x90cm część pośladkowa 35cm. | op. | 200
1 szt. serweta z białej włókniny kompresowej 40g/m2 rozm. 80x60cm. Narzędzia metalowe ju wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Wygrawerowany znak CE oraz znak jednorazowego użycia (przekreślona 2) po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 lub równoważnej oraz ASTM 899-12 lub równoważnej. Jałowy wysterylizowany EO. Na opakowaniu etykieta centralna z podwójną samoprzylepną metką z nr serii, datą ważności, nazwą producenta. Wytrzymałość laminatu 56g/m2, na przenikanie cieczy 250cm H2O, rozciąganie na sucho 75N i mokro 80N, chłonność 570%
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 23
PAKIET 23 ZESTAW DO SZYCIA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy zestaw do szycia skład: a) 1szt. serweta pod pośladki w kształcie stożka ze sztywnikiem do regulacji z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m2 rozm. 113x90cm, cześć pośladkowa 35cm; b) 1szt. Nożyczki metalowe ostro-tępe 14cm ju; c) 1szt. kleszczyki metalowe do igły 28cm; d) 1szt. pean metalowy 14cm ju; e) 20szt. kompresy gazowe 17N 16W roz. 10x10cm waga 1szt=3,680g kl 2a reg. 7; f) 1szt. serweta z włókniny polipropylenowo-polietylenowej 56g/m2 do owinięcia zestawu. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze dyspenser. | op. | 160
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 24
PAKIET 24 ZESTAW DO MYCIA KROCZA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy zestaw do mycia krocza skład: a) 5 szt. tupfery kule z gazy 17N rozm. 50x50cm, kl. 2a reg. 7; b) 1 szt. korcang plastikowy z oczkiem 24cm. Zestaw zapakowany w torebkę papierowo-foliową,z wycięciem na kciuk, na zewnątrz centralna etykieta z dwoma samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej. Opakowanie zbiorcze dyspenser. | op. | 600
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.

## PAKIET 25
PAKIET 25 ZESTAW DO WKŁUCIA CENTRALNEGO
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego w składzie: a) 10szt. Kompresy gazowe rozm. 7,5x7,5cm 17N 12W (waga 1 szt.=1,62g kl. 2a reg. 7; b) 1 szt. serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowa 42g/m2 roz. 90x75cm owinięcie zestawu; c) 1szt. serweta foliowana, polipropylenowo-polietylenowa 43g/m2 rozm. 90x75cm otwór przylepny 8cm; d) 1szt. serweta z włókniny foliowanej celulozowo-polietylenowa 42g/m2 rozm. 90x75cm; e) 1szt. pean prosty metalowy 14cm. Narzędzia metalowe jałowe, jednorazowego użytku wykonane ze stali nierdzewnej, polerowanej. Naniesiony znak CE oraz znak jednorazowego użycia umieszczony po obu stronach narzędzia. Spełniają wymagania normy ISO 7153-1 lub równoważnej oraz ASTM 899-12 lub równoważnej; f) 1szt, fartuch chirurgiczny rozm. L wykonany z włókniny SMS (polipropylenowej) o masie powierzchniowej 35g/m2, rękaw prosty, rękaw wykończony białym, dzianym, niepylącym poliestrowym bezszwowym mankietem, szwy wykonane metodą ultradźwiękową; g) 1szt. czepek beret z włókniny polipropylenowej z gumką 17g/m2 paroprzepuszczalność 4735 (g/m2/24h); | op. | 300
h) 1szt. maska chirurgiczna z 3-warstwowej włókniny z wkładką modelującą na nos o dł. 9cm, stopień filtracji BFE min. 98% aerozoli biologicznych, zgodna z normą EN N 14683 typ II lub równoważną;i) 1szt. Miska nerkowata plastikowa 700 ml 1szt. pojemnik plastikowy 125ml. Zestaw zapakowany w torebkę foliowo-papierowąz wycięciem na kciuk. Na zewnątrz centralna etykieta z czterema samoprzylepnymi etykietami z numerem LOT, datą ważności, nazwą producenta do dokumentacji medycznej.
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 26
PAKIET 26 TUPFERY, SETONY I SERWETY
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Tupfer fasolka 9,5x9,5,jałowy z gazy 17N,nitka RTG, a’5szt. Opakowanie typu miękki blister. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. | op. | 520
2. | Tupfer fasolka 15x15,jałowy z gazy 17N, a’5szt.Opakowanie typu miękki blister. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. | op. | 1000
3. | Tupfer kula 20x20,jałowy z gazy 17N a’5szt. Opakowanie typu miękki blister. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną | op. | 320
4. | Tupfer kula 30x30, jałowy z gazy 17N a’5szt.Opakowanie typu miękki blister. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną | op. | 250
5. | Seton jałowy z gazy 17 N, 4W 2cmx2m a’1szt | op. | 50
6. | Seton jałowy z gazy 17 N, 4W 1cmx2m a’1szt | op. | 50
7. | Seton jałowy z gazy 17 N, 4W 10cmx1m a’1szt, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk po obu stronach torebki, Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwarcie. na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną | op. | 50
8. | Seton jałowy z gazy 17 N, 4W z nitką RTG 7,5cmx1m a’1szt, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk, jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwarcie na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7, gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. | op. | 50
9. | Serwety gazowe, jałowe 17- nitkowe z nitką RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, dodatkowo końcówki zawiązane na supeł i przeszyte, z tasiemką, 4 warstwy. 45cm x 45cm op a' 2 szt. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności. Klasa IIa reg. 7, sterylizowane w parze wodnej. TEX 15. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | op. | 1500
10. | Serwety gazowe, jałowe 17- nitkowe z nitką RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, dodatkowo końcówki zawiązane na supeł i przeszyte, z tasiemką, 4 warstwy. 45cm x 45cm op a' 5 szt. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności. Klasa IIa reg. 7, sterylizowane w parze wodnej. TEX 15. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | op. | 900
11. | Serwety gazowe, jałowe 17- nitkowe z nitką RTG umieszczoną w rogu serwety wewnątrz między warstwami serwety, dodatkowo końcówki zawiązane na supeł i przeszyte, z tasiemką, 4 warstwy. 75cm x 90cm op a' 1 szt. Pakowane w torebkę papierowo - foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V, ułatwiający aseptyczne otwieranie. Na zewnątrz opakowania etykieta centralna z kodem kreskowym, z 4 naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr LOT lub serii, datą ważności. Klasa IIa reg. 7, sterylizowane w parze wodnej. TEX 15. Termin ważności 5 lat od daty produkcji. | op. | 450
12 | Seton jałowy z gazy 17 N, 8W z nitką RTG 7,5cmx2m a’2szt, zapakowany w torebkę papierowo-foliową, z wycięciem na kciuk z obu stron torebki, Jeden \grzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwieranie na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7, gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną | op. | 500
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji STEAM (para wodna) na dowód, że procesy sterylizacji produktów zostały wykonane w procesie zwalidowanym zgodnie z obowiązującą normą ISO 17665-1 oraz PN-EN 285:2016-03

## PAKIET 27
PAKIET 27 KOMPRESY
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy bandaż elastyczny tkany, o rozciągliwości min.120%, wykonany z: jedwab poliamidowy, przędza elastomerowa, przędza bawełniana z 65,2%, z zapinką, zapakowany w torebkę papierow-foliową z wycięciem na kciuk po obu stronach torebki .Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwieranie Na zewnątrz opakowania etykieta z dwiema naklejkami umożliwiającymi wklejenie do dokumentacji z nr lot lub serii, datą ważności, identyfikacją producenta zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną.Klasa I jałowa. Roz.15cm x 4m, op.1szt | op. | 900
2. | Kompres gazowy jałowy17N 6W do zaopatrywania dużych powierzchni,90x40cm a’2szt, zapakowany w torebkę papierowo-foliową z wycięciem na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwieranie, na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną.Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. | op. | 500
3. | Kompresy jałowe z gazy 17N,16W z nitką RTG 10x10cmx20szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową,z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki.Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiajacy aseptyczne otwieranie na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. Waga 1 sztuki kompresu gazowego=3,81g | op. | 900
4. | Kompresy jałowe z gazy 17N,12W z nitką RTG 10x10cmx20szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową z wycięciami na kciuk po obu stronach torebki. Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwieranie na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. waga 1 sztuki kompresu gazowego=3,02g | op. | 1100
5. | Kompresy jałowe z gazy 17N,12W z nitką RTG 10x10cmx40szt zapakowane w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami zz wycięciami na kciuk po obu stronach torebki.Jeden zgrzew w kształcie litery V ułatwiający aseptyczne otwieranie nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. Waga 1 sztuki kompresu gazowego=2,89g | op. | 1100
6. | Kompresy jałowe z gazy 17N,12W z nitką RTG 7,5x7,5cmx20szt, zapakowane w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu etykieta z dwiema naklejkami z nr lot, datą ważności, identyfikacja producenta do wklejenia w dokumentację zgodnie z normą EN-PN ISO 15223-1:2012 lub równoważną,EN-PN 1041 lub równoważną,oznakowany kierunek otwierania zgodnie z normą PN-EN 868-5 lub równoważną. Spełnia wymogi: Klasa 2a Reg 7,gaza bielona metodą bezchlorkową z podwijanymi brzegami, sterylizacja parą wodną. Waga 1 sztuki kompresu gazowego =1,719g | op. | 200
7. | Kompresy jałowe włókninowe 4W, 40g/m2, nacinane „Y” , w opakowaniu typu miękki blister, 10x10cmx3szt | op. | 600
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji procesu sterylizacji STEAM (para wodna) na dowód, że procesy sterylizacji produktów zostały wykonane w procesie zwalidowanym zgodnie z obowiązującą normą ISO 17665-1 oraz PN-EN 285:2016-03

## PAKIET 28
PAKIET 28 OSŁONY NA SPRZĘT
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowa osłona do ochrony przewodów urządzeń medycznych (rękaw foliowy,100% folia )z wycięciem 5cm(+/_0,5cm) do mocowania optyki oraz dwoma pierścieniami kartonowymi.Posiada taśmę mocującą , szer.1,5cm(+/- 0,5cm).Roz.15x250cm,złożona harmonijkowo.Zapakowana w opakowanie typy papier-folia z nadrukiem instrukcji graficznej posługiwania się osłoną.Sterylizowana radiacyjnie. 250cm x 15cm | op. | 1500
2. | Osłona na mikroskop Foliowa 3 pary okularów , Kompatybilna z mikroskopem Firmy MULLER -WEDEL | szt. | 500
3. | Osłona na ramię C głowica dolna i ramię, jałowa | op. | 50
4. | Osłona na głowicę górną, ramienia C, jałowa | op. | 250
5 | Sterylna osłona na uchwyt do lampy operacyjnej z kołnieżem, średnica kołnieża 12 cm, głębokość 14 cm, szerokość 9,5 cm pakowana po 1szt. Na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii,datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji. | szt. | 270
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 29
PAKIET 29 JEDNORAZOWY ASORTYMENT NIEJAŁOWY
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Komplet pościeli jednorazowego użytku wykonany z wytrzymałej, nieprzejrzystej niebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze min. 35g/m2. Komplet 3 – częściowy składający się z powłoki 200 cm x150 cm, powłoczki 90 cm x75 cm i prześcieradła 210 cmx150 cm. Powłoki i powłoczki zszyte szwem obrzucającym, posiadające odpowiednie zakładki zabezpieczające przed wysunięciem kołdry (zakładka około 20cm) i poduszki (zakładka około 15cm). Pakowany w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, LOT, datę ważności i nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Wyrób niesterylny, termin ważności min. 5 lat | op. | 3200
2. | SERWETY NIEJAŁOWE Z WŁÓKNINY typu TMS 35g/m² 210cm x 80cm, paroprzepuszczalność 3579 g/m2/24h | szt. | 17500
3. | SERWETY NIEJAŁOWE Z WŁÓKNINY typu TMS 35g/m² 160cm x 90cm, paroprzepuszczalność 3579 g/m2/24h | szt. | 17200
4. | Serwety niejałowe z włókniny typu TMS 35g/m² 210x160cm | szt. | 3500
5. | Serwety niejałowe z włókniny typu TMS 35g/m² 130x80cm | szt. | 1000
6. | Serwety niejałowe z włókniny typu TMS 35g/m² 160x120cm | szt. | 2300
7. | Serwety niejałowe z włókniny typu TMS 35g/m² 90x80cm | szt. | 3300
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
Uwaga: Zgodność z normą PN-EN 13795 lub równoważną. Serwety I klasa palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej, pylenie 3,12 log 10, PN EN ISO 9073-10 lub równoważną

## PAKIET 30
PAKIET 30 ZESTAWY DO ZAKŁADANIA SZWÓW
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Jałowy zestaw do zakładania szwów mały w składzie: 1 szt pęseta chirurgiczna 15cm metalowa 1 szt nożyczki mayo 15cm metalowe 1 szt imadło do szycia 13cm metalowe Narzedzia metalowe wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.Naniesiony znak CE oraz znak ju umieszczone po obu stronach narzędzia,dodatkowo kolorowy nadrukowany znak jednorazowego uzycia także umieszczony po obu stronach narzędzia.Spęłniaja normę ISO 7153-1 lub równoważną oraz ASTM 899-12 lub równoważną. Zestaw zawinięty w serwetę włókninową foliowaną celulozwo-polietylenową o gramturze 42 g/m2. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT i datą ważności, nazwą producenta. | op. | 50
2. | Jałowy zestaw do zakładania szwów standardowy w składzie: 1 szt pęseta chirurgiczna 15cm metalowa 1 szt nożyczki mayo 15cm metalowe 1 szt imadło do szycia 15cm metalowe 1 szt pean zagięty 14cm metalowy Narzedzia metalowe wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej.Naniesiony znak CE oraz znak ju umieszczone po obu stronach narzędzia,dodatkowo kolorowy nadrukowany znak jednorazowego uzycia także umieszczony po obu stronach narzędzia.Spęłniaja normę ISO 7153-1 lub równoważną oraz ASTM 899-12 lub równoważną. Zestaw zawinięty w serwetę włókninową foliowaną celulozwo-polietylenową o gramturze 42 g/m2,roz.45x45cm. Zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT i datą ważności, nazwą producenta. | op. | 50
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3
WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA poz. 1, 2:
1. Serwety włókninowe muszą być zgodne z normą PN-EN 13795 lub równoważną, normą A1:2013-06 dla obłożeń chirurgicznych dla wymagań wysokich, powierzchni krytycznych i mniej krytycznych lub równoważną. Laminat wolny od lateksu.I kl palności wg 16CFR 1610 lub równoważnej. 2. Na opakowaniach jednostkowych umieszczona etykieta z nazwą wyrobu, składem wyrobu, datą ważności i numerem serii, podwójnie przylepna.
3. Opakowanie zbiorcze składające się z dwóch kartonów (zewnętrzny i wewnętrzny). Karton wewnętrzny z funkcją dyspensera. Na obu kartonach etykieta z identyfikacją wyrobu.

## PAKIET 31
PAKIET 31 JEDNORAZOWA ODZIEŻ DLA PACJENTA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Koszula z miękkiej antystatycznej włókniny sms o gram. 35 g/m2; włóknina nie powoduje cytotoksyczności wg PN-EN ISO 10993-5 i jest biozgodna wg PN-EN ISO 10993-1. Luźna, szeroka, nie ogranicza ruchów, ze specjalnymi fałdami z przodu umożliwiającymi dopasowanie do sylwetki ciężarnej. Głębokie wycięcie z przodu pozwala na karmienie noworodka a dwie pary troków zachowują intymność i komfort pacjentki. Kolor ciemnoniebieski. Rozmiar S/M i L/XL. Pakowana w opakowanie foliowe po 10 sztuk z etykieta zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy, informacja o braku lateksu i kod kreskowy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. Paroprzepuszczalność min. 4360 g/m2x24h. Termin ważności 5 lat. | szt. | 1350
2. | Spodnie do kolonoskopii wykonane są z jasnoniebieskiej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 35 g/m2 .Spodnie posiadają w tylnej części otwór umożliwiający wykonanie badania kolonoskopii, a w pasie gumę.Roz.M,L | szt. | 1800
3. | Niejałowy komplet wykonany z miękkiej antystatycznej i nie prześwitującej włókniny polipropylenowej typu SMS o gramaturze 45g/m2, zgodnej z normą PN EN 13795-2:2019. Składa się z bluzy i spodni. Bluza z krótkim rękawem, pod szyją wykończona w szpic i obszyta lamówką z identycznej włókniny jak cały komplet w celu braku podrażnienia. Bluza posiada 3 kieszenie o wymiarze 17x19 ±1 cm. Na dole bluzy zaokrąglone brzegi i rozcięcia, dzięki którym bluza nie krępuje ruchów i dobrze dopasowuje się do sylwetki. Spodnie luźne, krój prosty bez ściągaczy i podszycia, z wdzianą tasiemką do regulacji obwodu w pasie. Komplet w rozmiarach w S,M,L,XL z oznaczeniem rozmiaru na metce w bluzie i spodniach. Wykonany z włókniny nie powodującej podrażnień i uczuleń wg PN-EN ISO 10993-10. Uwalnianie cząstek stałych max 2,6 log10, odporność na przenikanie drobnoustrojów na sucho 25 CFU - cechy potwierdzone kartą danych technicznych. Paroprzepuszczalność 4547/m2/24h.Komplet (bluza+spodnie) pakowane razem w opakowanie foliowe z etykietą zawierającą co najmniej nazwę wyrobu, numer katalogowy, nazwę wytwórcy w celu dokładnej identyfikacji wyrobu. | szt. | 500
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 32
PAKIET 32 FARTUCHY CHIRURGICZNE NIEJAŁOWE
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Fartuch chirurgiczny niejałowy wykonany z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, szwy wykonane metodą ultradżwiękową, rękaw prosty, mankiet min. 8,5cm poliestrowy. Fartuch zakrywający plecy , umożliwia założenie najpierw na brudno potem na czysto. Paraprzepuszczalność min. 4541g/m2/24h .Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki . Rozmiar L. Długość fartucha 125cm. | szt. | 1000
2. | Fartuch chirurgiczny niejałowy wykonany z włókniny typu SMS , min. 35g/m2, szwy wykonane metodą ultradżwiękową, rękaw prosty, mankiet min. 8,5 cm poliestrowy. Fartuch zakrywający plecy, umożliwia założenie najpierw na brudno potem na czysto . Paraprzepuszczalność min. 4541g/m2/24h .Oznaczenie rozmiaru, rodzaju fartucha, poziomu zabezpieczenia oraz normy EN 13795 widoczne przy złożonym fartuchu w postaci wszywki . Rozmiar XL, długość fartucha 140cm | szt. | 1000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 33
PAKIET 33 CZEPKI
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Czepek pielęgniarski okrągły typu beret, ściągany lekko gumką, wykonany z przewiewnej włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m², antystatyczny, dobrze przylegający, rozmiar uniwersalny, pakowany po min. 150 sztuk w pudełka umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie, dostępny w opakowaniu zawierającym różne kolory-tzw. multikolor | szt. | 3000
2. | Czepek chirurgiczny bezlateksowy, wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m², wiązany na troki-trok z włókniny typu Spunbond o gramaturze 25g/m². Czepek pakowany po 100 sztuk w pudełku umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie. Produkt nie może zawierać lateksu | szt. | 3000
3. | Czepek chirurgiczny wykonany z włókniny wiskozowo-poliestrowej o gramaturze 28g/m², z wydłużoną częścią tylną zakończoną gumką-odpowiedni dla osób z długimi włosami, czepek pakowany po 100 sztuk w pudełku umożliwiającym pojedyncze wyjmowanie. Produkt nie może zawierać lateksu. | szt. | 3000
4. | Czepek Tricolor z opaską przeciwpotną wykonany z wiskozy i tkaniny typu spunlance, wokół całej głowy materiał pochłaniający pot. Tył dłuższy zakończony gumką. Gramatura części pochłaniającej pot-65g/m², opakowanie -50 sztuk | szt. | 3000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 34
PAKIET 34 MASKI
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Maska chirurgiczna 3-warstwowa filtrująca, z trokami. Szerokość 17,5cm, długość pojedynczego troka (poza maską) 43,5cm +/-2,5cm, w. zewnętrzna- włóknina PP Spunbond 20g/m², w. filtrująca-biała włóknina PP Meltblow 20g/m², w. wewnętrzna-biała włóknina PP Spunbond 20g/m², całkowita gramatura: 60g/m², maska wolna od mikrowłosków, w. zewnętrzna zapobiegająca parowaniu-biała włóknina PP Spunbond 18g/m² + pianka poliuretanowa, Troki: włóknina PP Spunbond 40g/m², Klasa filtracji-wyrób klasy II zgodnie z EN 14683:2005 lub równoważną, Efektywność filtracji min 98%, Opory oddechowe(różnica ciśnień) <29,4 Pa, wyrób nie zawierający lateksu, pakowany w kartoniki po 50 sztuk (dyspenser) | szt. | 15000
2. | Maska chirurgiczna 3-warstwowa, filtrująca, z gumkami, szerokość 17,5cm, Materiał: w. zewnętrzna –włóknina PP Spunbond 14g/m², w. filtrująca –biała włóknina PP Meltblow 20g/m², w. wewnętrzna –biała włóknina PP Spunbond 20g/m²,całkowita gramatura: 54g/m², maska wolna od mikrowłosków, klasa filtracji-wyrób klasy II zgodnie z EN 14683:2005 lub równoważną, efektywność filtracji min 98%, opory oddechowe (różnica ciśnień) <29,4Pa, wyrób nie zawierający lateksu, Wyrób pakowany w kartoniki po 50 szt. (dyspenser) | szt. | 30000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 35
PAKIET 35 MAJTKI
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Majtki dla pacjentów jednorazowego użytku wykonane z polipropylenu, gramatura 40g/m2 rozm L,XL,XXL | szt. | 2000
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3

## PAKIET 36
PAKIET 36 ZESTAW DO ARTROSKOPII BIODRA
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy | Ilość w op. zbiorczym
1. | Skład zestawu: 1 x serweta na stół instrumentariuszki w rozmiarze 150x190 cm, wykonana z folii PE, w kolorze niebieskim, wzmocniona w części środkowej chłonną włókniną. Serweta od spodu posiada przylepiec w części środkowej, ułatwiający umocowanie serwety na stole. Dodatkowo serweta pełni rolę osłony zestawu. 1 x serweta poprzeczna w rozmiarze 240x330 cm, wykonana z przezroczystej foli PE o grubości min 0,07 mm. Serweta posiada otwór 25x44 cm wypełniony folią operacyjną zintegrowany z workiem trójkątnym w rozmiarze 50x50 cm, do zbiórki płynów z filtrem i otworem spustowym umożliwiającym podłączenie drenu. Worek posiada usztywnienie na zewnętrznej stronie dla wygodniejszego ułożenia go wg wymagań użytkownika. Po bokach otworu zamontowane dwie dwukomorowe kieszenie rozm. 25x26 cm. Serweta na dłuższym boku, w górnej części posiada cztery 60-cio centymetrowe taśmy samoprzylepne, umożliwiające zamontowanie jej w sposób zgodny z wymaganiami użytkownika. 1 x serweta na stolik MAYO z dużym wywinięciem, rozmiar 80x140 cm w kolorze niebieskim, wykonana z folii PE o grubości min.0,07 mm. Serweta wzmocniona włókniną wiskozową o gram. min 36 g/m2. Składanie serwety w sposób rewersowy ułatwiający szybką i łatwą aplikację. 4 x ręczniki do rąk w rozmiarze 30x30 cm, wykonane z miękkiej i chłonnej włókniny bawełnopodobnej typu SPUNLACE o gramaturze min 50g/m2. Kolor biały. Zestawy pakowane w opakowanie typu papier folia. Do transportu zestawy pakowane w dwa opakowania kartonowe – zewnętrzny karton do transportu i wewnętrzny karton do magazynowania pełniący funkcję dyspensera z perforacją ułatwiającą wyjmowanie zestawów. | szt. | 100
|  |  |  | RAZEM | 0 |  | 0
KOD CPV: 33140000-3