Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do znieczulenia – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego noworodków, dzieci i dorosłych | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Aparat jezdny | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Aparat wyposażony w 4 koła z hamulcem centralnym minimum dwóch kół przednich | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Zasilanie dostosowane do 230V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230V (minimum 4 gniazda) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych. Transformator separacyjny. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Zasilanie awaryjne zapewniające pracę aparatu przy zaniku napięcia sieci elektroenergetycznej przez co podać najmniej 30 min. w warunkach ekstremalnych i co najmniej 90 min. w warunkach standardowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zasilanie w gazy ( O₂, N₂O, powietrze) z centralnej sieci szpitalnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 L butli (O₂ i N₂¦O) | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Węże wysokociśnieniowe ( O₂, N₂O, powietrze) kodowane odpowiednimi kolorami o dł. min. 5 m. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze tlenu, podtlenku azotu i powietrza | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Szybka zmiana stężeń O2, przepływu i środków wziewnych AA | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami gazów | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowany przepływomierz tlenu, niezależny od układu okrężnego, z regulowanym przepływem tlenu podać minimum do 10 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Elektroniczny mieszalnik gazów z awaryjnym przepływomierzem mechanicznym tlenu | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na podać poziomie minimum 25%. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Wbudowana regulowana zastawka nadciśnieniowa APL wentylacji ręcznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Aparat wyposażony w blat do pisania i minimum jedną szufladę na akcesoria zamykaną na kluczyk | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Wbudowane oświetlenie blatu z regulacją natężenia światła. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Światło typu LED z płynną regulacją | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Układ oddechowy |  |  |
| 20. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dzieci i dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Układ oddechowy o prostej budowie, do łatwej wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Możliwość podłączenia układów bezzastawkowych bez ingerencji w układ okrężny aparatu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Obejście tlenowe o dużej wydajności: zakres minimum: od 25 l/min. do 75 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności maksymalnej do podać 1,4 I. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25 | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych. Wymiana bez stosowania narzędzi. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Możliwość używania zamiennie pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Usuwanie gazów anestetycznych poza salę operacyjną dostosowane do systemu odprowadzania gazów z kolumny. Wyjście ewakuacji gazów z zabezpieczeniem przed wyssaniem gazów z układu okrężnego. Przewód do podłączenia wyjścia ewakuacji gazów anestetycznych aparatu z odciągiem gazów w kolumnie anestezjologicznej (kompletny przewód o długości min. 5 m z wtyczką do gazów kolumny) | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Ekonomizer znieczulania: funkcja optymalnego doboru przepływu świeżych gazów i oszczędzania środków wziewnych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Możliwość automatycznej oceny zużycia środka wziewnego w godzinie znieczulenia z podaniem kosztu | Tak —5 pkt Nie —0 pkt |  |
| 30. | Zapobieganie powstawaniu mieszaniny hipoksycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Układ oddechowy kompaktowy pozbawiony lateksu. Nadający się do sterylizacji w autoklawie. Zapasowa autoklawowalna kaseta układu oddechowego. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Respirator anestatyczny |  |  |
| 32. | Tryb wentylacji ciśnieniowo — zmienny (PC). | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Tryb wentylacji objętościowo — zmienny (VC). | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Tryby z gwarantowaną objętością | Tak —5 pkt Nie —0 pkt |  |
| 35. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie objętościowo — zmiennym | Bez oceny – móg |  |
| 36. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo — zmiennym | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) w trybie ciśnieniowo zmiennym z gwarantowaną objętością | Tak —5 pkt Nie —0 pkt |  |
| 38. | Tryb wentylacji wspomaganej ciśnieniem (tzw. Pressure Support) z automatycznym włączeniem wentylacji zapasowej po wystąpieniu alarmu bezdechu respiratora. Czułość wyzwalania przepływowego min. 0,2-10 I/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Tryb wentylacji CPAP+PSV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Tryb wentylacji ręczny. | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu, częstości oddechów i CO₂ informację na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym | Tak —5 pkt Nie — 0 pkt |  |
| 42. | Pauza w przepływie gazów do 1 min. w trybie wentylacji ręcznej i mechanicznej. | Tak —5 pkt Nie — 0 pkt |  |
| 43. | Automatyczna wielostopniowa rekrutacja pęcherzyków płucnych programowana i obrazowana na ekranie respiratora | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Podanie na żądanie dodatkowego jednego oddechu pod określonym ciśnieniem przez określony czas bez wykonania zmian w ustawieniach respiratora — wentylacja mechaniczna | Tak —5 pkt Nie — 0 pkt |  |
| 45. | Łatwe przełączanie wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczną. | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | ¦ Przełączanie mechaniczne przy pomocy dźwigni | Tak —5 pkt Nie —0 pkt |  |
| 47. | Zakres regulacji stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 ÷1:8. | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | zakres regulacji częstości oddechu w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej i objętościowo- zmiennej: minimum 4 ÷ 100 oddechów / min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Zakres regulacji objętości oddechowej w trybie wentylacji objętościowo-zmiennej: minimum 20 ÷ 1500 ml. | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Zakres objętości oddechowej w trybie wentylacji ciśnieniowo-zmiennej lub objętościowo zmiennej: minimum 5 ÷ 1500 ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Zakres regulacji dodatniego ciśnienia końcowo- wydechowego (PEEP): minimum 4÷25 cm H₂O. | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Zakres regulacji Plateau wdechu: minimum 5 ÷ 60% czasu wdechu. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | System alarmów |  |  |
| 53. | Alarm niskiej objętości minutowej (MV) i objętości oddechowej (TV). | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Alarmy TV z regulowanymi progami górnym i dolnym | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Alarm Apnea. | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną. | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Alarm braku zasilania w gazy | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Pomiary i obrazowanie |  |  |
| 59. | Pomiar stężenia tlenu w gazach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Pomiar objętości oddechowej (TV). | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Pomiar objętości minutowej (MV). | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Pomiar częstości oddechu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Pomiar ciśnienia średniego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Pomiar ciśnienia Plateau. | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Pomiar ciśnienia PEER | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych metodą paramagnetyczną. | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych (podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, isofluranu) w mieszaninie wdechowej i wydechowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Ekran kolorowy LCD, dotykowy, do nastawi prezentacji parametrów wentylacji i krzywych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 71. | Przekątna ekranu: minimum 15”. | Bez oceny – wymóg |  |
| 72. | Rozdzielczość: minimum 1024 x 768 pikseli. | Bez oceny - wymóg |  |
| 73. | Ekran główny respiratora niewbudowany w korpus aparatu | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacją wysokości, przesuwu w poziomie i kąta pochylenia. | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Możliwość konfigurowania i zapamiętania minimum 4-ech niezależnych stron ekranu respiratora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Większa ilość niż 4 zapamiętywane na stałe strony konfiguracji | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 77. | Prezentacja wartości numerycznych i krzywej dynamicznej prężności C02w strumieniu wdechowym i wydechowym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Prezentacja koncentracji anestetyku wziewnego na wdechu i wydechu. Możliwość obrazowania krzywej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 79. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 80. | Prezentacja pętli: - ciśnienie / objętość; - przepływ/ objętość. | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | Prezentacja podatności układu oddechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 82. | Możliwość zapisania minimum jednej pętli spirometrycznej i jednej pętli wzorcowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 83. | Możliwość zapisania więcej niż jednej pętli wzorcowej | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 84. | Prezentacja wartości ciśnienia gazów w instalacji szpitalnej na ekranie respiratora | Bez oceny – wymóg |  |
| 85. | Automatyczna kalkulacja parametrów wentylacji po wprowadzeniu masy pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Moduł pomiarów gazowych wyjmowany z aparatu. Możliwość zastosowania w monitorze | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Parownik |  |  |
| 87. | Uchwyt dla minimum 2-ch parowników. Podłączenie dla parowników ze złączem typu Selectatec lub Draeger. Na wypsażeniu parownik do sevofluranu | Bez oceny – wymóg |  |
| 88. | Możliwość podłączenia parownika do sevofluranu i desfiuranu. Zabezpieczenie przed podaniem dwóch środków wziewnych równocześnie | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Ssak |  |  |
| 89. | Aparat wyposażony w wbudowany ssak inżektorowy z regulacja podciśnienia, z pojemnikami 1,0 l do wymiennych wkładów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Wymienne wkłady: minimum 5 szt. (zestaw startowy). | Bez oceny – wymóg |  |
|  | System testowania aparatu |  |  |
| 91. | Automatyczny lub automatyczny z interakcją z personelem test kontrolny aparatu, sprawdzający jego działanie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 92. | Dziennik testów kontrolnych prezentowany na ekranie aparatu | Bez oceny – wymóg |  |
| 93. | Konstrukcja aparatu umożliwiająca zainstalowanie kardiomonitora w ergonomicznej dla personelu medycznego pozycji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 94. | Menu w języku polskim. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Kardiomonitor do aparatu do znieczulania |  |  |
|  | Opis ogólny |  |  |
|  | Monitor stacjonarny | Bez oceny – wymóg |  |
| 95. | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15” i rozdzielczości min. 1024 x 768 pikseli. Umożliwia wyświetlanie przynajmniej 14 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. Nie dopuszcza się realizacji tej funkcjonalności z wykorzystaniem zewnętrznego, dodatkowego ekranu lub innych rozwiązań zależnych od funkcjonowania sieci informatycznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 96. | Możliwość podłączenia dodatkowego ekranu „ powielającego o przekątnej min. 19” | Bez oceny – wymóg |  |
| 97. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury i ~ myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na wybranych modułach. Możliwość podłączenia czytnika kodów kreskowych do portu Lis B | Bez oceny – wymóg |  |
| 98. | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 99. | Możliwość wyboru spośród przynajmniej 16 różnych układów (widoków) ekranu, z możliwością edycji i zapisu przynajmniej 6 z nich | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Moduł transportowy |  |  |
| 100. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej 6,2” z funkcją automatycznego dostosowania wyświetlania do położenia monitora, tzw. „flip-screen”, skokowo przynajmniej co 180° | Bez oceny – wymóg |  |
| 101. | Przekątna ekranu modułu transportowego ≥ 7”. Interfejs użytkownika modułu transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym (takie samo umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja Po menu, itp.) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 102. | Moduł transportowy umożliwia jednoczesną prezentację przynajmniej 3 krzywych dynamicznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 103. | Możliwość konfiguracji przynajmniej 2 widoków ekranu modułu transportowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 104. | Moduł transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 4 godziny pracy | Bez oceny – wymóg |  |
| 105. | ≥5 godzin pracy na zasilaniu akumulatorowym. Akumulator wymienny przez użytkownika bez użycia narzędzi. Wskaźnik poziomu naładowania monitora bezpośrednio na akumulatorze. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 106. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 m | Bez oceny – wymóg |  |
| 107. | Moduł transportowy przystosowany do warunków 107. transportowych, klasa odporności na zachlapanie wodą nie gorsza niż IPX1 | Bez oceny – wymóg |  |
| 108. | Dodatkowa odporność przeciwko wnikaniu ciał stałych nie gorsza niż IP4X | Bez oceny – wymóg |  |
| 109. | Moduł transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiada wbudowany uchwyt rączkę umożliwiającą pełne objęcie dłonią, TAK Nie —0 pkt ułatwiającą przenoszenie, bez konieczności demontażu na czas zadokowania modułu do pracy na stanowisku. | Bez oceny – wymóg |  |
| 110. | Masa modułu transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem poniżej_2kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 111. | Moduł transportowy umożliwia kontynuację monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami opisanymi w dalszej części specyfikacji): EKG, SpO2, NIBP, 2x Temp., 2x IBP, z możliwością rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu bocznym. Dostępność parametrów zależna wyłącznie od podłączonych akcesoriów pomiarowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 112. | Moduł transportowy zapewnia nieprzerwane monitorowanie w/w parametrów, a także przenoszenie pomiędzy stanowiskami: pamięci trendów i zdarzeń alarmowych, uzupełniając ją na nowym stanowisku o dane pozyskane w trakcie transportu | Bez oceny – wymóg |  |
| 113. | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie ie — p pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 114. | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego odporne na uderzenia, upadek oraz wnikanie cieczy pyłow do wnętrza obudowy - klasa ochrony min. lP47 | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Monitorowane parametry |  |  |
|  | EKG |  |  |
| 115. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 116. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6). Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 117. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia lub widok kaskady | Bez oceny – wymóg |  |
| 118. | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 119. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20- 300 ud/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 120. | Oferowane monitory umożliwiają rozbudowę o pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego z 12- odprowadzeń. Analiza EKG dostępna bezpośrednio w monitorze pacjenta, zawierają kryteria specyficzne dla danej płci i wieku oraz narzędzie do niezależnej czasowo predykcji ostrego niedokrwienia serca (Ad-TIPI), z możliwością zgłaszania bólu w klatce piersiowej, eksportu pomiarów w jakości diagnostycznej (raw-data) do zewnętrznego systemu analizy EKG tego samego producenta, umożliwiającego automatyczną i ręczną opisową analizę EKG, z możliwością zwrotnego wyświetlania raportów z analizy na ekranie kardiomonitora i wykonywaniem seryjnej analizy porównawczej | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 121. | W komplecie do każdego monitora: przewód do 121 podłączenia 6- elektrod dla dorosłych i dzieci. Długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 4m. | Bez oceny – wymóg |  |
| 122. | Analiza arytmii | Bez oceny - wymóg |  |
| 123. | Arytmii w 2 odprowadzeniach EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 124. | Analiza arytmii w przynajmniej 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 125. | Podstawowa analiza arytmii tzw. śmiertelnych. Możliwość rozbudowy monitora o funkcję zaawansowanej analizy arytmii wg przynajmniej 13 definicji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 126. | Analiza ST | Bez oceny - wymóg |  |
| 127. | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 128. | Analiza prowadzona automatycznie zapisywaniem wyników w pamięci trendów. Możliwość ręcznego ustawienia poziomu ISO oraz ST z funkcją zapisu pomiarów referencyjnych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 129. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 - (.4.) 15,0 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 130. | Pomiar i wyświetlenie na ekranie monitora wartości QT i/lub QTc. Dopuszcza się ręczny pomiar, przez zewnętrzną aplikację, uruchamianą na ekranie kardiomonitora - ujęte w ofercie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 131. | Oddech | Bez oceny – wymóg |  |
| 132. | Pomiar częstotliwości oddechu metodą impedancyjną w zakresie min. 4-120 odd/mm. | Bez oceny – wymóg |  |
| 133. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 134. | Saturacja (Sp02) | Bez oceny - wymóg |  |
| 135. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu odpornego na niską perfuzję i artefakty ruchowe: TruSignal lub Masimo rainbow SET | Bez oceny – wymóg |  |
| 136. | Pomiar saturacji w zakresie min. 70-100% | Bez oceny - wymóg |  |
| 137. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 138. | Możliwość wyboru Sp02 jako źródła częstości rytmu serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 139. | Mordują dźwięku tętna przy zmianie wartości % Sp02 | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 140. | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz wielorazowy, elastyczny, czujnik na palec dla dorosłych. Oryginalne akcesoria pomiarowe producenta algorytmu pomiarowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 141. | Pomiar ciśnienia metodą nieinwazyjną (NIBP) | Bez oceny – wymóg |  |
| 142. | Pomiar metodą oscylometryczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 143. | Algorytm pomiarowy wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 144. | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Bez oceny – wymóg |  |
| 145. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mniNg dla ciśnienia skurczowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 146. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Bez oceny - wymóg |  |
| 147. | W komplecie do każdego monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych/dzieci oraz 3 mankiety wielorazowe dla dorosłych (w 3 różnych rozmiarach). Dodatkowo na całą instalację 20 szt. mankietów dla pacjentów otyłych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 148. | Mankiety dla pacjentów otyłych stożkowe, dedykowane i walidowane do pomiaru na przedramieniu | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 149. | Temperatura | Bez oceny – wymóg |  |
| 150. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Bez oceny – wymóg |  |
| 152. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie głównym monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury jednocześnie: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 153. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru — w tym wpisanie własnych nazw etykiet, łącznie min. 18 nazw | Bez oceny – wymóg |  |
| 154. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną (IBP) | Bez oceny – wymóg |  |
| 155. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy każdego monitora o pomiar IBP w przynajmniej 4 kanałach. Pomiar 4 kanałów dostępny w 1 monitorze. | Bez oceny – wymóg |  |
| 156. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 157. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych 157 ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Bez oceny – wymóg |  |
| 158. | Pomiar PPV lub SPV ręczny, w dedykowanej zakładce lub automatyczny, ciągły. | Bez oceny – wymóg |  |
| 159. | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 160. | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników ciśnienia (po jednym na każdy oferowany kanał) | Bez oceny – wymóg |  |
| 161. | Pomiar zwiotczenia mięśni (NMT) | Bez oceny – wymóg |  |
| 162. | Pomiar zwiotczenia mięśni przez monitorowanie transmisji nerwowo-mięśniowej NMT z wykorzystaniem elektrosensora lub akcelerometru 3D | Bez oceny – wymóg |  |
| 163. | Pomiar metodą nie wymagającą detekcji ruchu mięśni na skutek stymulacji bodźcem elektrycznym. Sygnalizacja dźwiękowa impulsów stymulacji oraz ustępowania blokady. Możliwość rozbudowy modułu o funkcję detekcji nerwów do wykorzystania w zabiegach prowadzonych w znieczuleniu regionalnym | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 164. | Dostępne tryby stymulacji min.: ST, DBS, TET, ToF | Bez oceny – wymóg |  |
| 165. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 166. | W komplecie do każdego monitora: przewód i czujnik do stosowania na dłoni i stopie (dla pacjentów dorosłych i pediatrycznych) oraz min. 30 elektrod do stymulacji. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie: 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 167. | Pomiar głębokości uśpienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 168. | Pomiar głębokości uśpienia metodą Entropii lub BIS | Bez oceny – wymóg |  |
| 169. | Pomiar realizowany przez analizę sygnału EEG, wspomaganego pomiarem elektromiografii mięśni czoła, z obliczaniem parametrów SE, RE i BSR. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 170. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia zapewniającego prezentację wartości mierzonych parametrów na ekranie oferowanego kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 171. | W komplecie do każdego monitora: przewód pośredni min. 25 czujników. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2- przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta oraz zestaw przewodów do podłączenia urządzenia do kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 172. | Pomiar poziomu analgezji | Bez oceny – wymóg |  |
| 173. | Pomiar poziomu analgezji przez ciągłe monitorowanie reakcji hemodynamicznej pacjenta na bodźce nocyceptywne i środki przeciwbólowe metodą SPI lub ANI | Bez oceny – wymóg |  |
| 174. | Pomiar z wykorzystaniem czujnika saturacji oferowanego kardiomonitora bez konieczności stosowania akcesoriów jednorazowych | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 175. | Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta lub z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 176. | Prezentacja wyników pomiarowych na wspólnym wykresie z pomiarem głębokości znieczulenia w sposób ułatwiający prowadzenie znieczulenia i optymalizację zużycia środków znieczulających | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 177. | W komplecie do każdego monitora: zestaw akcesoriów umożliwiający pomiaru min. 300 pacjentów. W przypadku urządzenia zewnętrznego w komplecie 2-przegubowy uchwyt montażowy zapewniający bezpieczne mocowanie na stanowisku pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Możliwości rozbudowy |  |  |
| 178. | Możliwość rozbudowy o pomiar stężenia dwutlenku węgla w wydychanym powietrzu. Pomiar realizowany w strumieniu bocznym, dostępny u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 179. | Możliwość rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej (zużycie tlenu i produkcja CO2), z wykorzystaniem paramagnetycznego czujnika tlenu niewymagającego kalibracji przed każdym pomiarem, z obrazowaniem parametrów: VO2, VCO2, VO2/m2, VCO2/m2, VO2/kg, VCO2/kg, EE i RQ. Pomiar realizowany z wykorzystaniem pojedynczego modułu gazowo-spirometrycznego oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 180. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca metodą termodylucji, z wykorzystaniem cewnika Swan-Ganz’a oraz pomiar sturacji SvO2 i ScvO2. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 181. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta. Prezentacja danych w formie graficznej z wykorzystaniem tzw. wykresu radarowego, w którym każdy wycinek radaru reprezentuje wybrany przez użytkownika parametr, a jego odchylenia od ustalonych zakresów sygnalizowane są kolorystycznie | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 182. | Możliwość rozbudowy o 4-kanałowy pomiar EEC z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego. Pomiar realizowany z wykorzystaniem modułu oferowanego systemu monitorowania, przenoszonego pomiędzy stanowiskami, zapewniającego wyświetlanie monitorowanych parametrów na ekranie monitora i pełną obsługę funkcji monitorowania i alarmowania za pośrednictwem ekranu monitora pacjenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 183. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru który wywołał alarm | Bez oceny – wymóg |  |
| 184. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Bez oceny – wymóg |  |
| 185. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny. | Bez oceny – wymóg |  |
| 186. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie (na żądanie) - na podstawie bieżących wartości parametrów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 187. | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz bez limitu czasowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 188. | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów zabezpieczona hasłem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 189. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 150 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Bez oceny – wymóg |  |
| 190. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 900 zdarzeń alarmowych i 400 wycinków zawierających fragmenty mm. 5 krzywych dynamicznych z chwili wystąpienia zdarzenia | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 191. | Możliwość zapisywania zdarzeń alarmowych wraz z opisem dodawanym ręcznie przez użytkownika | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
|  | Trendy |  |  |
| 192. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością 1-minutową. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 72 godzin. | Bez oceny – wymóg |  |
| 193. | Możliwość wyświetlania trendów w formie graficznej i tabelarycznej | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Inne | Bez oceny – wymóg |  |
| 194. | Monitor wyposażony w funkcję obliczeń hemodynamicznych, utlenowania oraz wentylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 195. | Kalkulator dawek leków | Bez oceny – wymóg |  |
| 196. | Możliwość zamiennego stosowania modułu gazowego pomiędzy oferowanym monitorem i aparatem do znieczulania tego samego producenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 197. | Możliwość zdalnego dostępu kardiomonitorów w celach serwisowych: wstępnej diagnostyki monitora i podłączonych modułów, zmiany ustawień, wgrywania licencji, itp. | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt |  |
| 198. | Ze względów obsługowych, serwisowych i przyszłej rozbudowy aparat do znieczulania i kardiomonitor tego samego producenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 199. | Zamontowany odciąg pasywny gazów | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33100000-1