Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

PAKIET I Aparat USG – szt. 1  

Producent:  

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

LP.	PARAMETRY TECHNICZNE 
(graniczne i oceniane)	Parametr wymagany	Parametr oferowany (opisać)	Zasady oceny	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.		Aparat fabrycznie nowy – rok produkcji 2019
	Tak		Bez oceny - wymóg	
2.		Aparat wykonany w technologii całkowicie cyfrowej	Tak		Bez oceny – wymóg
	
3.		Ilość niezależnych kanałów procesowych
	Powyżej 60 000		Bez oceny - wymóg	
4.		Zakres częstotliwości pracy potwierdzony zakresem częstotliwości sond możliwych do podłączenia do aparatu	Min. 1,5-16 MHz		Bez oceny - wymóg	
5.		Niezależne równoważne gniazda głowic obrazowych przełączane elektroniczne	Min. 4		Bez oceny - wymóg	
6.		Zakres dynamiki dla obrazu 2D wyświetlany na ekranie	Min. 180 dB		Bez oceny - wymóg	
7.		Dotykowy wyświetlacz LED do sterowania wybranymi funkcjami aparatu o przekątnej powyżej 10 cali	Tak		Bez oceny - wymóg	
8.		Monitor LCD bez przeplotu o przekątnej min. 21 cali, rozdzielczości min. 1920 x 1080 pikseli, z regulacją położenia (obrót, pochylenie, wysokość niezależnie od pulpitu.	Tak		Bez oceny - wymóg	
9.		Zintegrowany podgrzewacz żelu	Tak		Bez oceny – wymóg
	
10.		Regulowana wysokość i obrót panelu sterowania	Tak		Bez oceny – wymóg
	
11.		Możliwość wyboru wersji oprogramowania w języku polskim	Tak/Nie		Tak – 20 pkt
Nie – 0 pkt	
12.		Możliwość przesyłania obrazów i danych pacjenta na urządzenia z systemem android (tablet lub smartfon)	Tak		Bez oceny - wymóg	
13.		Archiwizacja obrazów na dysku twardym wbudowanym w aparat, nagrywarce CD/DVD w formatach kompatybilnych z systemem Windows oraz na pamięciach USB w formatach kompatybilnych z systemem Windows	Tak		Bez oceny - wymóg	
14.		Pojemność dysku twardego	Min. 1 TB		Bez oceny – wymóg
	
15.		Min. 5 portów USB w tym 2 na panelu sterowania	Tak		Bez oceny – wymóg
	
16.		Zapis obrazów i pętli w formacie raw data na dysku twardym aparatu	Tak		Bez oceny - wymóg	
17.		Możliwość tworzenia własnych ustawień (tzw. presetów)	Tak		Bez oceny - wymóg	
18.		Nagrywanie i odtwarzanie dynamicznych obrazów /tzw. cine loop prezentacji B oraz kolor Doppler, prezentacji M-mode i Dopplera spektralnego	Tak		Bez oceny - wymóg	
19.		Ilość klatek pamięci CINE	Min. 13 000		Bez oceny – wymóg
	
20.		Długość pętli dla trybu M lub D	Min. 140 sek.		Bez oceny – wymóg
	
21.		Biało-czarna drukarka termiczna	Tak		Bez oceny – wymóg
	
TRYBY OBRAZOWANIA
	
1.	2.	3.	4.	5.	
1.		Tryb 2D (B-Mode)	Tak		Bez oceny – wymóg
	
2.		Zakres ustawienia głębokości penetracji	Min. 2 – 40 cm		Bez oceny – wymóg
	
3.		Zakres bezstratnego powiększania obrazu rzeczywistego i zamrożonego (tzw. zoom) a także obrazu z pamięci CINE	Min. 10x
		Bez oceny - wymóg	
4.		Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na pełny ekran	Tak		Bez oceny - wymóg	
5.		Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz	Tak		Bez oceny - wymóg	
6.		Strefowe wzmocnienie obrazu na wybranych głębokościach (TGC)	Min. 8 stref		Bez oceny - wymóg	
7.		Strefowe pionowe wzmocnienie obrazu (LGC)	Min. 6 stref		6 stref - 0 pkt
Powyżej 6 stref - 10 pkt
	
8.		Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi	Tak		Bez oceny - wymóg	
9.		Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym)	Tak		Bez oceny - wymóg	
10.		Maksymalna ilość kątów obrazowania wielokierunkowego	Min. 7		Bez oceny - wymóg	
11.		Prędkość odświeżania w trybie 2D	Powyżej 1300 obr./sek.		Bez oceny - wymóg	
12.		Tryb M	Tak		Bez oceny – wymóg
	
13.		Wybór prędkości przesuwu zapisu trybu M	Min . 5		Bez oceny – wymóg
	
14.		Tryb M z efektem Dopplera kolorowego	Tak		Bez oceny – wymóg
	
15.		Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)	Tak		Bez oceny – wymóg
	
16.		Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰	Min. 8,5 m/s		8,5 m/s – 0 pkt
Powyżej 8,5 m/s – 10 pkt
	
17.		Regulacja wielkości bramki dopplerowskiej	Min. 0,5 - 30 mm		Bez oceny – wymóg
	
18.		Kąt korekcji bramki dopplerowskiej	Min. 0 do +/-89 stopni		Bez oceny - wymóg	
19.		Tryb Doppler Kolorowy (CD)	Tak		Bez oceny – wymóg
	
20.		Maksymalna prędkość odświeżania obrazu dla Dopplera kolorowgo	Powyżej 590 obr./sek.		Bez oceny - wymóg	
21.		Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego na oferowanych głowicach liniowych	Min. +/-30 stopni		Bez oceny - wymóg	
22.		Tryb angiologiczny /Power Doppler/	Tak		Bez oceny – wymóg
	
23.		Tryb Power Doppler kierunkowy	Tak		Bez oceny – wymóg

24.		Rozszerzony tryb kolorowego Dopplera o wysokiej rozdzielczości i czułości do dokładnego obrazowania przepływów szczególnie w małych naczyniach	Tak		Bez oceny - wymóg	
25.		Tryb Duplex /2D+PWD lub CD/	Tak		Bez oceny – wymóg
	
26.		Tryb Triplex /2D+PWD+CD/	Tak		Bez oceny – wymóg
	
27.		Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego	Tak		Bez oceny - wymóg	
GŁOWICE
	
1.	2.	3.	4.		
1.		Głowica convex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań j. brzusznej, ginekologiczno-położniczych, echa płodu i innych.	Tak		Bez oceny - wymóg	
2.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 1,5–5,5 MHz		Bez oceny – wymóg
	
3.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
4.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 4		Bez oceny - wymóg	
5.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
6.		Ilość elementów	Min. 120		Bez oceny – wymóg
	
7.		Kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 60 stopni		Bez oceny – wymóg
	
8.		Rozszerzony kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 80 stopni		Bez oceny – wymóg
	
9.		Głębokość obrazowania	Min. 40 cm		Bez oceny – wymóg
	
10.		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów.	Tak		Bez oceny - wymóg	
11.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3–13 MHz		Bez oceny – wymóg

	
12.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
13.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 3		Bez oceny - wymóg	
14.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
15.		Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym)	Poniżej 40 mm		Bez oceny - wymóg	
16.		Ilość elementów	Min. 190		Bez oceny – wymóg
	
17.		Obrazowanie trapezowe	Tak		Bez oceny – wymóg
	
18.		Głębokość obrazowania	Min 28 cm		Bez oceny – wymóg
	
19.		Głowica liniowa wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa do badań naczyniowych i małych oraz powierzchownie położonych narządów.	Tak		Bez oceny - wymóg	
20.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 3–16 MHz		Bez oceny – wymóg
	
21.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
22.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 3		Bez oceny - wymóg	
23.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
24.		Długość pola obrazowego (przy wyłączonym obrazowaniu trapezowym)	Min 50 mm		Bez oceny - wymóg	
25.		Ilość elementów	Min. 256		Bez oceny – wymóg
	
	Obrazowanie trapezowe	Tak		Bez oceny – wymóg
	
26.	
	Głowica microconvex wieloczęstotliwościowa, szerokopasmowa.	Tak		Bez oceny - wymóg	
27.		Zakres częstotliwości pracy przetwornika	Min. 2,5–12,5 MHz		Bez oceny – wymóg
	
28.		Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
29.		Częstotliwości nadawcze pracy do wyboru dla obrazowania harmonicznego	Min. 3		Bez oceny - wymóg	
30.		Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler	Min. 3		Bez oceny – wymóg
	
31.		Ilość elementów	Min. 128		Bez oceny – wymóg
	
32.		Kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 100 stopni		Bez oceny – wymóg
	
33.		Rozszerzony kąt  pola obrazowego głowicy	Min. 120 stopni		Bez oceny – wymóg
	
34.		Głębokość obrazowania	Min. 28 cm		Bez oceny – wymóg
	
OPROGRAMOWANIE POMIAROWO-OBLICZENIOWE
	
1.	2.	3.	4.		
1.		Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym	Tak		Bez oceny - wymóg	
2.		Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, ginekologia, położnictwo, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia i inne	Tak		Bez oceny - wymóg	
3.		Raporty z każdego rodzaju badań	Tak		Bez oceny – wymóg
	
OPCJE ROZBUDOWY (dostępne na dzień składania ofert)
	
1.	2.	3.	4.		
1.		Obrazowanie 3D w czasie rzeczywistym (4D) z głowic wolumetrycznych (objętościowych) convex i endovaginalnej z maksymalną prędkością obrazowania powyżej 45 objętości/sek.	Tak		Bez oceny - wymóg	
2.		Głowice objętościowe pracujące w trybie 4D: convex i endovaginalna	Tak		Bez oceny - wymóg	
3.		Obrazowanie objętościowe serca płodu tzw. STIC	Tak		Bez oceny – wymóg
	
4.		Obrazowanie tzw. tomograficzne – wyświetlanie kilku warstw danej objętości jednocześnie na ekranie	Tak		Bez oceny - wymóg	
5.		Automatyczny pomiar podstawowych parametrów biometrii płodu (min. BPD, HC, AC i FL)	Tak		Bez oceny - wymóg	
6.		Automatyczny pomiar NT	Tak		Bez oceny – wymóg
	
7.		Automatyczny pomiar objętości w trybie 3D	Tak		Bez oceny – wymóg
	
8.		Obrazowanie panoramiczne	Tak		Bez oceny – wymóg
	
9.		Obrazowanie panoramiczne przepływów w Color lub Power Dopplerze	Tak		Bez oceny - wymóg	
10.		Obrazowanie sztywności tkanek – elastografia z możliwością obrazowania na dwóch półobrazach obrazu 2D i 2D z elastogramem na żywo oraz możliwością pomiarów strain ratio	Tak		Bez oceny - wymóg	
11.		Obrazowanie z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastującego w tym z niskim indeksem mechanicznym	Tak		Bez oceny - wymóg	
12.		Tryb kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Tak		Bez oceny – wymóg
	
13.		Tryb anatomiczny M-mode min. z  3 kursorów (linii prostych) jednocześnie	Tak		Bez oceny - wymóg	
14.		Krzywoliniowy anatomiczny M-mode z dowolnie poprowadzonej krzywej dostępny w Kolorowym Dopplerze tkankowym	Tak		Bez oceny - wymóg	
15.		Analiza kurczliwości mięśnia sercowego Strain i Strain Rate	Tak		Bez oceny – wymóg

	
16.		Tryb spektralny Doppler Ciągły (CWD) sterowany pod kontrolą obrazu 2D z maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0⁰ min 35 m/s.	Tak		35 m/s – 0 pkt
Powyżej 35 m/s – 10 pkt
	
17.		Połączenie z siecią szpitalną w standardzie DICOM min. Print, Store, Storage Commitment, Media Exchange, Worklist, Query/Retrieve	Tak		Bez oceny - wymóg	
18.		Automatyczny pomiar IMT	Tak		Bez oceny – wymóg
	
19.		Głowice convex, endokawitarne, liniowe i sektorowe (phased array)	Tak		Bez oceny - wymóg	

KOD CPV: 33112200-0