Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zintegrowany system biochemiczno – immunologiczny wraz ze stacją wody.

Producent:  .......................................................................................................

Oferowany model/typ:.................................................................................

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):...................................

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Platforma fabrycznie nowa | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Platforma zintegrowana zarządzana z jednego stanowiska operatorskiego, umożliwiająca aspiracje materiału do badań biochemiczno i immunochemicznych z tej samej próbki bez konieczności manualnego przenoszenia między modułami | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Pojemność systemu: min. 170 probówek badanych | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Tryby pracy: Rutynowy Cito Swobodny dostęp dla próbek (tzw. random Access) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Ciągły dostęp do próbek badanych w czasie wykonywania analiz | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Stacja uzdatniania wody umożliwiająca prawidłową pracę analizatora w oparciu o kryteria, jakie winien spełniać zintegrowany system biochemiczno-immunochemiczny, zainstalowana na koszt Wydzierżawiającego | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Barkodowe identyfikowanie: Próbek Odczynników | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość wykonywania oznaczeń w probówkach pierwotnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Automatyczne monitorowanie stanu odczynników (ich ilości, ważności) | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Chłodzone miejsca odczynnikowe (zapewniające temp. poniżej 15 ºC) w obydwu częściach zintegrowanego systemu: części biochemicznej i immunochemicznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość automatycznych powtórek oznaczeń | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Funkcja automatycznego rozcieńczania próbki (Auto-Dilution) | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowany program kontroli jakości: możliwość graficznego przedstawienia wyników kontroli jakości możliwość zastosowania reguł Westgarda zobrazowanie kontroli w czasie rzeczywistym zobrazowanie kontroli skumulowanej | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory i kontrole muszą pochodzić od tego samego producenta, co oferowany analizator | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Zewnętrzne zasilacze awaryjne (UPS) podtrzymujące pracę analizatorów przez min. 20 min | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Awaria analizatora, włączonego do zintegrowanego systemu, nie spowoduje zatrzymania pracy całego systemu | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Parametr HbA1C – w pełni automatyczne oznaczenie – bez manualnej obróbki wstępnej krwi pełnej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Podłączenie analizatorów do zdalnego systemu serwisowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| Analizator Biochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno- immunochemicznego |
| 19. | Wydajność min. 400 testów fotometrycznych na godz. i 600 testów ISE (potencjometrycznych) | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | CRP liniowość min. do 30 mg/dl, hCRP liniowość min. od 0,02 do 45 mg/dl. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Aparat pracujący w oparciu o metodę „mokrej chemii” | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Typy pomiaru: Fotometryczny-monochromatyczny, bichromatyczny, punktu końcowego, kinetyczny, turbidymetria | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Kuwety pomiarowe z tworzywa sztucznego wielokrotnego użytku, bez konieczności wymiany przez cały okres trwania umowy dzierżawy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Odczynniki: w 90 % płynne gotowe do użycia niewymagające rekonstytucji | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość kontroli pomiarów dla 3 różnych poziomów surowic kontrolnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Minimum 50 miejsc na odczynniki przeznaczone do wykonywania oznaczeń biochemicznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Analizator z wbudowanym, zintegrowanym, bezobsługowym modułem ISE (technologia sensorowa) pozwalającym na jednoczesne oznaczanie sodu, potasu i chloru metodą pośrednią. Kalibracja jonów nie częściej niż raz na 24 h. | Bez oceny – wymóg |  |
| Analizator Immunochemiczny wchodzący w skład zintegrowanego systemu biochemiczno immunochemicznego |
| 28. | Wydajność aparatu: do 100 testów immunochemicznych na godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Metoda pomiarowa - chemiluminescencja | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Kuwety pomiarowe: z tworzywa sztucznego jednorazowego użytku | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Szybkość uzyskania wyniku troponiny max 20 min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Odczynniki gotowe do użycia | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Minimum 24 miejsca na odczynniki | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Stabilność kalibracji oznaczeń minimum 30 dni | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Możliwość kontroli pomiarów, dla co najmniej 2 różnych poziomów surowic kontrolnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Dodatkowo niezbędne jest spełnienie warunków standaryzacji dla TSH 3rd Gen | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Odczynniki do analizatorów immunochemicznych po otwarciu stabilne do daty ważności zestawu odczynnikowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Sposób mycia sond zapewniający wartość współczynnika przenoszenia poniżej istotności klinicznej - poniżej 0.1 ppm | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Parametry; Karbamazepina i kwas walproinowy oznaczane metodą chemiluminescencji | Bez oceny – wymóg |  |
| PARAMETRY DO OCENY JAKOŚCI |
| Lp. | Parametry oceniane zintegrowanych systemów immuno - biochemicznych | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| 1. | Odczynniki gotowe do natychmiastowego wstawienia do analizatora (do pracy) bezpośrednio po wyjęciu z lodówki | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 2. | Zastosowanie technologii rozszerzającej liniowość testów enzymatycznych bez konieczności wykonywania rozcieńczeń dla: -ALAT - liniowość min 4700 U/L -ASPAT- liniowość min 5300 U/L - ALP- liniowość min 4500 U/L - CK- liniowość min 4200 U/L - AMY- liniowość min 6500 U/L - GGTP- liniowość min 1500 U/L | Muszą być spełnione łącznie Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |
| 3. | Aspiracja próbek do badań biochemicznych przed aspiracją próbek do badań immunochemicznych. | Tak 10 pkt Nie 0 pkt |  |

KOD CPV: 38434000-6

Dodatkowe wymagania:

Wydzierżawiający na czas trwania umowy dzierżawy dostarczy wirówkę MPW-351e ( wirnik horyzontalny 4x200ml, pojemniki okrągłe o średnicy 57/100mm).

Przewidywana ilość oznaczeń w okresie 12 miesięcy

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1 | ALAT | 15751 |
| 2 | Albuminy | 1766 |
| 3 | Amylaza | 1624 |
| 4 | ASO | 305 |
| 5 | ASPAT | 11872 |
| 6 | Alkohol Etylowy | 1210 |
| 7. | Bilirubina bezpośrednia | 450 |
| 8. | Bilirubina całkowita | 6904 |
| 9. | Białko całkowite | 1754 |
| 10. | Cholesterol całkowity | 6268 |
| 11. | Cholesterol HDL | 3415 |
| 12. | Cholesterol LDL | 4696 |
| 13. | CK | 893 |
| 14. | CKMB | 1196 |
| 15. | CRP | 17678 |
| 16. | Esteraza cholinowa | 20 |
| 17. | Fosfataza alkaliczna | 1357 |
| 18. | Fosfataza kwaśna całkowita | 20 |
| 19. | Fosfataza kwaśna sterczowa | 10 |
| 20. | Fosfor | 1708 |
| 21. | GGTP | 1698 |
| 22. | Glukoza | 20545 |
| 23. | Immunoglobulina A | 60 |
| 24. | Immunoglobulina G | 40 |
| 25. | Immunoglobulina M | 40 |
| 26. | Karbamazepina | 38 |
| 27. | Kreatynina | 28333 |
| 28. | Kwas moczowy | 2645 |
| 29. | Kwas walproinowy | 190 |
| 30. | Magnez | 2350 |
| 31. | Mocznik | 6698 |
| 32. | NAK | 38769 |
| 33. | RF | 1009 |
| 34. | Triglicerydy | 5289 |
| 35. | Wapń całkowity | 3598 |
| 36. | UIBC | 546 |
| 37. | Żelazo całkowite | 905 |
| 38. | Hemoglobina glikowana | 856 |

Badania biochemiczne wykonywane w moczu

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Amylaza | 900 |
| 2. | Białko w moczu | 2100 |
| 3. | Fosfor | 92 |
| 4. | Kreatynina | 126 |
| 5. | Kwas moczowy | 95 |
| 6. | Magnez | 92 |
| 7. | Wapń | 131 |

Badania biochemiczne wykonywane w PMR

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Białko | 200 |
| 2. | Glukoza | 200 |

Badania immunologiczne

| L.p. | Nazwa | Ilość oznaczeń |
| --- | --- | --- |
| 1. | Antygen HBS | 1945 |
| 2. | Antygen swoisty dla stercza psa | 1774 |
| 3. | FT4 | 4940 |
| 4. | bHCG | 154 |
| 5. | HIV | 403 |
| 6. | Immunoglobulina IGE | 427 |
| 7. | Brahms PCT | 2462 |
| 8. | Anti-HCV | 567 |
| 9. | Anti-TG | 176 |
| 10. | Anti-ATPO | 600 |
| 11. | Troponina | 8895 |
| 12. | TSH | 10050 |

Oferowane ilości oznaczeń powinny zawierać testy na kontrolę i kalibrację.