Załącznik nr 16

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XVI Przewoźny aparat RTG – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 2.600,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc generatora zgodnie z IEC 60601 ≥ 20 kW | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Zakres kV ≥ 40-125 kV | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Maksymalny prąd ≥ 350 mA | ≤380 mA – 0 pkt. >380 mA – 5 pkt. |  |
| 4. | Maksymalny mAs ≥ 100 mAs | ≤120 mAs – 0 pkt. >120 mAs – 5 pkt. |  |
| 5. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 2 ms | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Lampa rtg z wirująca anodą | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Obroty anody ≥ 8000 obr/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Ognisko lampy zgodnie z IEC 336 ≤ 0,8 | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Pojemność cieplna anody ≥ 100 kHU | ≤120 kHU – 0 pkt. >120 kHU – 5 pkt |  |
| 10. | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 1,0 MHU | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Kolimator ręczny z podświetlaniem halogenowym pola ekspozycyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Obrót kolimatora ≥ +/- 90° | Brak oceny – wymóg |  |
| 13. | Zasilanie aparatu z sieci elektrycznej 1-fazowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Układ łatwego i szybkiego pozycjonowania lampy rtg | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Zbalansowany, utrzymujący wybrane położenie statyw z lampą rtg | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Min. odległość: ognisko lampy rtg – podłoga ≤ 50 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Max. odległość: ognisko lampy rtg– podłoga ≥ 210 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Min. poziomy wysięg ramienia (odległość: oś obrotu ramienia-ognisko lampy ≤ 35 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Max poziomy wysięg ramienia (odległość: oś obrotu ramienia-ognisko lampy) ≥ 125 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Wyświetlacz parametrów ekspozycji | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Szerokość aparatu ≤ 60 cm | 58 -60 cm - 0 pkt < 58 cm - 5 pkt |  |
| 22. | Ciężar aparatu ≤ 220 kg | 210 - 220 kg – 0 pkt. < 210 kg – 5 pkt. |  |
| 23. | Zintegrowany miernik dawki (DAP) składający się z jonizacyjnej komory dozymetrycznej oraz wyświetlacza | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33111000-1