Załącznik nr 17

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XVII Aparat USG z funkcją dla obsługi intensywnej terapii – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 2.300,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | JEDNOSTKA GŁÓWNA |  |  |
| 1. | Przenośny aparat ultrasonograficzny dedykowany do zastosowań śródoperacyjnych i anestezjologicznych w warunkach bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii z pełną regulacją w formie panelu dotykowego wraz ze stolikiem jezdnym | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Stolik jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady min. 2., zmianą wysokości, wyposażony w zasilacz do ładowania akumulatora aparatu z chowanym kablem zasilającym, półki na akcesoria i uchwyt aparatu z blokadą zabezpieczającą przed jego upadkiem | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Zakres pasma częstotliwości pracy aparatu zdefiniowany pasmem częstotliwości pracy głowic pracujących z aparatem min. 2 -16MHz | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Waga max. 7 kg bez stolika. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Aparat przenośny z możliwością pracy z akumulatora. Czas pracy z w pełni naładowanego akumulatora min. 2 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Czas uruchomienia aparatu całkowicie wyłączonego max. 40 sek. | ≤ 30 sek. – 5 pkt 40 sek. – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 7. | Czas uruchomienia aparatu z trybu standby max. 10 sek. | ≤ 5 sek. – 5 pkt 10 sek. – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 8. | Ilość gniazd głowic obrazowych wbudowanych w aparacie (wyklucza się zewnętrzny adapter) przełączanych elektronicznie min. 3 | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Ilość niezależnych kanałów procesowych min. 50 000 | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu | Bez oceny – wymóg |  |
| II. | ARCHIWIZACJA I PRZESYŁANIE OBRAZÓW |  |  |
| 1. | Zapis obrazów i raportów z badań na pamięci wewnętrznej aparatu. Pojemność pamięci (wbudowanej) min. 120 GB | Brak oceny – wymóg |  |
| 2. | Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w trybach: TIFF, BMP, JPG, AVI. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Gniazda USB 3.0 do podłączania urządzeń zewnętrznych min. 3 | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wyjście HDMI | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Możliwość zapisu danych na urządzenia typu PEN-DRIVE | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Bezprzewodowa łączność z siecią (Wi-Fi) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Videoprinter czarno-biały | Bez oceny – wymóg |  |
| III. | MONITOR |  |  |
| 1. | Kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Przekątna ekranu: ≥ 15” ( podać ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020 | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Regulacja parametrów obrazowania i pozostała obsługa dotykowo na ekranie monitora (aparat typu tablet – bez pulpitu operatora) | Bez oceny – wymóg |  |
| IV. | TRYBY OBRAZOWANIA |  |  |
| 1. | Tryb B – Mode | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.1 | Powiększenie obrazu rzeczywistego i zamrożonego | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.2 | Powiększenie obrazu diagnostycznego na pełny ekran | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.3 | Obrazowanie harmoniczne na wszystkich oferowanych głowicach z wykorzystaniem przesunięcia lub inwersji faz | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.4 | Technologia wzmocnienia kontrastu tkanek oraz zmniejszenia plamek i wyostrzenia krawędzi | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.5 | Przestrzenne składanie obrazów (obrazowanie wielokierunkowe pod kilkoma kątami w czasie rzeczywistym) | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.6 | Maksymalna głębokość obrazowania min. 40 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 1.7 | Maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu w trybie 2D (frame rate) min. 800 klatek/sek. | ≥ 1000 klatek/sek. – 5 pkt 800 klatek/sek. – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 1.8 | Maksymalny zakres dynamiki obrazu 2D wyświetlany na ekranie min. 200 dB | ≥ 240 dB – 5 pkt 200 dB – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 1.9 | Technologia poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Tryb M-Mode | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | Bez oceny – wymóg |  |
| 3.1 | Ugięcie pola Dopplera kolorowego min. 30° | Bez oceny – wymóg |  |
| 3.2 | Maksymalna prędkość odświeżania w Dopplerze kolorowym min. 250 klatek/sek. | ≥ 350 klatek/sek. – 5 pkt 250 klatek/sek. – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 4. | Tryb Power Doppler (PD) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4.1 | Tryb Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Tryb spektralny Doppler pulsacyjny (PW) | Bez oceny – wymóg |  |
| 5.1 | Maksymalna mierzona prędkość przepływu przy kącie korekcji 0° min. 7 m/sek. | ≥ 8,5 m/sek. – 5 pkt 7 m/sek. – 0 pkt Reszta proporcjonalnie |  |
| 5.2 | Zakres wielkości bramki dopplerowskiej min. 0,5 – 20 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 5.3 | Regulacja kąta korekcji w zakresie 0° - +/-89° | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Automatyczna optymalizacja obrazu za pomocą jednego przycisku w trybie B- Mode, Dopplera kolorowego i Dopplera spektralnego. Automatyczne ustawienie bramki Dopplera do naczynia. Automatyczne podążanie pola Dopplera kolorowego oraz bramki Dopplera PW za badanym naczyniem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Obrazowanie w trybie duplex (2D + CD lub PWD) oraz triplex (2D + CD + PWD) | Bez oceny – wymóg |  |
| V. | OPROGRAMOWANIE POMIAROWE |  |  |
| 1. | Oprogramowanie aparatu /programy obliczeniowe i raporty/: j.brzuszna, kardiologia, naczynia, małe i powierzchowne narządy, urologia, ginekologia, położnictwo, intensywna terapia, mięśniowo-szkieletowe i inne | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Pakiet obliczeń automatycznych dla Dopplera – automatyczny obrys spektrum wraz z podaniem podstawowych parametrów przepływu (min. PI, RI, Vmax., Vmin. i inne) zarówno na obrazie rzeczywistym, jak i na obrazie zamrożonym | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Możliwość przesyłania raportów w formatach PDF i RTF | Bez oceny – wymóg |  |
| VI. | PRZETWORNIKI ULTRADŹWIĘKOWE ( SONDY) |  |  |
| 1. | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu convex | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Częstotliwość pracy sondy: 2 - 6 MHz ± 1 MHz | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Ilość elementów min.128 | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wybieralne częstotliwości pracy: W trybie 2D min. 3 częstotliwości W trybie II harmonicznej mn. 4 częstotliwości W trybie Dopplera min. 3 częstotliwości | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Kąt pola obrazowego powyżej 70° | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wirtualne poszerzenie pola obrazowego powyżej 110° | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Głębokość obrazowania min. 40 cm | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wieloczęstotliwościowy elektroniczny przetwornik typu linia | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Częstotliwość pracy sondy: 3 -13 MHz ± 1MHz | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Ilość elementów min.192 | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Wybieralne częstotliwości pracy: W trybie 2D min. 3 częstotliwości W trybie II harmonicznej mn. 3 częstotliwości W trybie Dopplera min. 3 częstotliwości | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Długość czoła obrazowego głowicy max. 40 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| VII. | MOŻLIWOŚĆ ROZBUDOWY |  |  |
| 1. | Badanie kardiologiczne z użyciem ultrasonograficznego środka kontrastowego LVO. | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist, Query/Retrieve, MPPS | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Możliwość podłączenia głowic: endocavitarnej, liniowych w tym śródoperacyjnej, microconvex (innych niż oferowane z aparatem). Możliwość podłączenia głowicy kardiologicznej przezprzełykowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Tryb spektralny Doppler ciągły (CW) z maksymalną mierzoną prędkością przepływu przy kącie korekcji 0° powyżej 25 m/sek. | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33112200-0