Załącznik nr 18

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XVIII Respirator stacjonarny – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 2.700,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia do stosowania w warunkach intensywnej terapii. | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Respirator przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci o masie od 4 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Respirator wyposażony w pojedynczy, podstawowy, kolorowy ekran LCD min. 15" regulowany niezależnie od obudowy respiratora | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Zasilanie powietrzem z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu od 3,0 bar do 6,0 bar. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Możliwość prowadzenia wentylacji awaryjnie przy zasilaniu jednym gazem: powietrzem lub tlenem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zasilanie sieciowe 230 V, 50-60 Hz ± 10% Respirator musi być przystosowany do standardowego zasilania sieciowego w Polsce. | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana CMV/ Assist–IPPV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wentylacja SPONTANICZNA. | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | PEEP/CPAP. | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP i APRV | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, Bi-Level, DuoPAP z gwarantowaną objętością | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14. | Wentylacja nieinwazyjna NIV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Wdech manualny. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Wentylacja zabezpieczająca przy bezdechu. z regulacją stężenia tlenu oraz możliwością wyboru trybu wentylacji rezerwowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Możliwość wyboru trybu wentylacji rezerwowej spośród min. VCV, PCV, PRVC, Bilevel | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18. | Oddech kontrolowany objętością VCV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV. | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Oddech kontrolowany ciśnieniem z docelową objętością typu PRVC, AutoFlow, APV, VC+. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV/ASB. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS. | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Automatyczna kompensacja oporu przepływu rurki dotchawiczej lub tracheotomijnej - typu ATC, TC, TRC. razu rzeczywistego i zamrożonego | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Automatyczna próba oddechu spontanicznego pacjenta z kryterium zatrzymania próby: regulowanymi alarmami osiąganej przez pacjenta wentylacji minutowej i realizowanej ilości oddechów pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Możliwość rozbudowy o pomiar czynnościowej pojemności zalegającej, pomocnej w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. Parametry sterowane z poziomu respiratora i wyświetlane na ekranie respiratora | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia wewnątrztchawiczego pomocnego w diagnozie stanu pacjenta jak i postępowaniu w przypadku chorób płuc o podłożu zaporowym jak i restrykcyjnym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Możliwość rozbudowy o pomiar i prezentację parametru VCO2- wytwarzania dwutlenku węgla, VO2- zużycia tlenu, RQ- wskaźnika oddechowego, EE- pomiaru wydatku energetycznego u chorego we wstrząsie wielonarządowym, pomiar VO2 przy pomocy czujnika paramagnetycznego. Pomiar przy pomocy modułu kompatybilnego z respiratorem. Wyświetlanie danych (VCO2, VO2, RQ, EE) na ekranie respiratora | TAK – 15 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 28. | Częstość oddechów min.: 5-120/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Objętość pojedynczego oddechu min.: 20-1800ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Szczytowy przepływ wdechowy dla oddechów wymuszonych objętościowo-kontrolowanych min.6-120 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Sterowanie cyklem oddechowym za pomocą regulowanego stosunku wdechu do wydechu I: E w zakresie od min. 1:9 do 4:1 konfigurowalnym podczas wentylacji pacjenta dostosowującym stosunek trwania wdechu do wydechu do sytuacji klinicznej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Ciśnienie wdechowe PCV min.:5-80cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB. min. 0-60cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Ciśnienie PEEP/CPAP min. do 45 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Wysoki poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: 5-50 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Niski poziom ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, DuoPAP, APRV min.: do 30 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Możliwość wspomagania oddechu spontanicznego ciśnieniem PSV na obu poziomach ciśnienia przy BIPAP, BILEVEL, APRV | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Czas plateau min. od 0,0 sekund do 6,0 sekund | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Czas wdechu regulowany w zakresie min. od 0,25 do 11 ,0 sekund. | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Czas wysokiego poziomu ciśnienia min. 0,5 sekundy do 15 sekund | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV/ASB w zakresie minimum 10– 70% | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Regulowany przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. od 1,0 l/min do 9,0 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Regulowany ciśnieniowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta min. - 1,0 do – 10,0 cmH2O. | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Przepływ bazowy regulowany ręcznie w zakresie min. 2-8 L/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie. Respirator wyposażony w pneumatyczno-elektroniczny mieszalnik gazów kontrolowany mikroprocesorowo pozwalający na zmianę wdechowego stężenia tlenu w zakresie 21% do 100%, co 1%. Stężenie tlenu regulowane także w trybie wentylacji rezerwowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Manualne przedłużenie fazy wdechowej minimum do 12 sekund. | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Manualne przedłużenie fazy wydechowej minimum do 15 sekund. | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Automatyczna kompensacja przecieków możliwa w trybach inwazyjnych i nieinwazyjnych wentylacji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Graficzna prezentacja ciśnienia, przepływu, objętości w funkcji czasu. Co najmniej 3 krzywe jednocześnie na ekranie | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Graficzna prezentacja pętli ciśnienie-objętość i przepływ–objętość. | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Prezentacja na ekranie trendów graficznych i tabelarycznych min. 72-godzinnych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Integralny pomiar stężenia tlenu. Pomiar realizowany za pomocą niezużywalnego czujnika (nie galwanicznego) co ogranicza koszty użytkowania i eksploatacji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Pomiar całkowitej częstości oddychania. | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Pomiar objętości pojedynczego oddechu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Pomiar całkowitej objętości wentylacji minutowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Pomiar objętości spontanicznej wentylacji minutowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Pomiar ciśnienia szczytowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Pomiar średniego ciśnienia w układzie oddechowym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Pomiar ciśnienia plateau. | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Pomiar ciśnienia PEEP/CPAP. | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Pomiar ciśnienia AutoPEEP | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Pomiar podatności statycznej płuc pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Pomiar oporów wdechowych płuc pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Pomiar indeksu dyszenia RSB/SBI (f/Vt). | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Pomiar NIF/MIP maksymalnego ciśnienia wdechowego, negatywnej siły wdechowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Pomiar P0,1 ciśnienia okluzji po 100ms. | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności. | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Alarm zaniku zasilania sieciowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 71. | Alarm niskiego ciśnienia tlenu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 72. | Alarm niskiego ciśnienia powietrza. | Bez oceny – wymóg |  |
| 73. | Alarm za niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Alarm wysokiej całkowitej objętości minutowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Alarm niskiej całkowitej objętości minutowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Alarm wysokiego ciśnienia. | Bez oceny – wymóg |  |
| 77. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego lub rozłączenia układu oddechowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Alarm wysokiej częstości oddechów. | Bez oceny – wymóg |  |
| 79. | Alarm wysokiej objętości oddechowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 80. | Alarm niskiej objętości oddechowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | Alarm niskiej częstości oddechów i bezdechu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 82. | Pamięć alarmów z komentarzem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 83. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmiana parametrów wentylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 84. | W przypadku zmiany trybu i parametrów wentylacji, możliwość łatwego powrotu do poprzednich nastawień | Bez oceny – wymóg |  |
| 85. | Wstępne ustawienia parametrów wentylacji na podstawie wagi pacjenta IBW, płci oraz wzrostu pacjenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Funkcja autotestu sprawdzającego poprawność działania i szczelność układu oddechowego wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | Bez oceny – wymóg |  |
| 87. | Nebulizator, obsługa poprzez menu respiratora, elektronicznie sterowany mikropompa. Nebulizator nie wymagający zewnętrznego przepływu gazów do napędu | Bez oceny – wymóg |  |
| 88. | Respirator ma być wyposażony w 10 kompletnych układów oddechowych jednorazowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 89. | Respirator stacjonarny wyposażony w podstawę jezdną, co najmniej dwa koła z blokadą. | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Obsługa respiratora w języku polskim: menu przycisków, komunikaty ekranowe | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33172000-6