Załącznik nr 19

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XIX Aparat do znieczulenia z zestawem monitorującym i wyposażeniem stanowiska do znieczulania – szt. 1 (wysokość wadium dla pakietu 2.300,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Parametry ogólne |  |  |
| 4. | Masa do 150 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda) | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Kółka jezdne ( z hamulcem minimum dwóch kół ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9. | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu | Brak oceny – wymóg |  |
| 12. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Mechaniczny przepływomierz zbiorczy świeżych gazów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen . | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Układ oddechowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych o niskiej podatności | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2 i bypassem CO2 | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Obejście tlenowe o dużej wydajności min.25l /min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Respirator anestetyczny | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Tryby wentylacji |  |  |
| 25. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu ( automatyczna wentylacja zapasowa) | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Regulacje |  |  |
| 33. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 4 | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min. wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Zakres objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Alarmy |  |  |
| 40. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Alarm braku zasilania w gazy | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Alarm Apnea | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 46. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Pomiar objętości oddechowej TV | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Pomiar pojemności minutowej MV | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Pomiar częstości oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Pomiar ciśnienia średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Ciśnienia PEEP | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Częstość oddychania | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Pomiar stężenia wdechowego i wydechowego tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Prezentacja graficzna |  |  |
| 58. | Ekran kolorowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK – 10 pkt. NIE – 0 Pkt. |  |
| 62. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Parownik | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu i desfluranu . Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie . | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu z szczelnym wlewem | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Inne |  |  |
| 69. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 71. | Ekran kolorowy, rozdzielczość min.800 x 600 pikseli | Bez oceny – wymóg |  |
| 72. | Przekątna ekranu min. 12" | Bez oceny – wymóg |  |
| 73. | Do wyboru przez użytkownika - odprowadzenia EKG - krzywa oddechowa, - krzywa pletyzmograficzna, - krzywa ciśnienia tętniczego, Minimum 6 wyświetlanych jednoczasowo na ekranie krzywych dynamicznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V, 50Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Awaryjne zasilanie elektryczne monitora z wbudowanego akumulatora na min. 90 minut w warunkach standardowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i innych parametrów na ekranie monitora. Możliwość zaprogramowania przez personel min. 5 różnych konfiguracji | Bez oceny – wymóg |  |
| 77. | Sterowanie poprzez pokrętło i przyciski | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Pamięć trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 72 h. | Bez oceny – wymóg |  |
| 79. | Alarmy min.3-stopniowe (wizualne i akustyczne) wszystkich mierzonych parametrów z klasyfikacją priorytetu alarmu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 80. | Pomiar EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | W zestawie odpowiednie kable połączeniowe i pomiarowe dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 82. | Ciągła rejestracja i możliwość równoczesnej prezentacji 3 lub 7 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 83. | Pomiar częstości serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 84. | Ciągła analiza położenia odcinka ST | Bez oceny – wymóg |  |
| 85. | Podstawowa analiza arytmii pracy serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Detekcja sygnału stymulatora serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 87. | Respiracja impedancyjna (prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów w minucie) w zakresie min. 4-100 odd/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 88. | Pomiar saturacji i tętna | Bez oceny – wymóg |  |
| 89. | Zakres pomiaru saturacji SpO2 1-100% z prezentacją krzywej pletyzmograficznej z eliminacją artefaktów i zapewniający poprawne pomiary przy słabym lub zakłóconym sygnale | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Czujnik wielorazowy do pomiaru saturacji dla dorosłych na palec | Bez oceny – wymóg |  |
| 91. | Pomiar temperatur | Bez oceny – wymóg |  |
| 92. | Pomiar temperatury obwodowej -powierzchniowej w zestawie kabel do połączenia czujnika | Bez oceny – wymóg |  |
| 93. | Wyświetlanie temperatury T1, T2 i różnicy temperatur | Bez oceny – wymóg |  |
| 94. | Pomiar ciśnienia | Bez oceny – wymóg |  |
| 95. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą nieinwazyjną | Bez oceny – wymóg |  |
| 96. | Pomiar wyzwalany ręcznie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych, ciągłe pomiary przez określony czas, czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1 – 120 min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 97. | Komplet wielorazowych mankietów bez lateksu dla dorosłych wraz z kablem połączeniowym – (3 różne rozmiary mankietów : duży, średni , mały ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 98. | Pomiar ciśnienia krwi metodą bezpośrednią (krwawą) min. 2 kanały: tętnicze i OCŻ, Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. - 25 do 320 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 99. | Aparat i monitor zgodne z dyrektywą RoHS (wyprodukowany bez użycia materiałów potencjalnie toksycznych ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 100. | Ze względów serwisowych jak i przyszłej rozbudowy - monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe oraz aparat do znieczulenia ogólnego jednego producenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 101. | Kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego systemem S/5 | Bez oceny – wymóg |  |
| 102. | Polskojęzyczne oprogramowanie aparatu, monitora i modułów | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33170000-2