Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II  Kardiomonitory z centralami monitorującymi (wysokość wadium dla pakietu 4.100,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy): 2018

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kardiomonitor modułowy – 2 szt. |
| 1. | Kardiomonitor o budowie modułowej, 1 gniazdo modułu transportowego, 4 gniazda na wymienne moduły | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Wymiary monitora nie większe niż 425 x 370 x 220 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Maksymalna waga monitora – 9kg | Waga = 9kg – 0 pkt. Waga < 9kg - 5 pkt. |  |
| 4. | Maksymalna waga monitora – 0,6kg | Waga = 0,6kg – 0 pkt. Waga < 0,6kg - 5 pkt. |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Ekran TFT LCD o przekątnej min. 14”, rozdzielczość min. 1280x800dpi, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Możliwość pracy w systemie centralnego monitoringu (komunikacja LAN) | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Akcesoria: - mankiet do pomiaru NIBP, rozmiar średni dla dorosłych 27-35cm, - przewód NIBP, - kabel EKG 5-odprowadzeniowy, - wielorazowy czujnik SPO2 typu klips dla dorosłych, - 2 kable do pomiaru ciśnienia IBP + 2 jednorazowe przetworniki ciśnienia, - kabel EKG do ICG, zestaw elektrod jednorazowych, - 1 akumulator – jednostka główna, 1 akumulator – moduł transportowy, - karta SD – 2GB | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Monitor przeznaczony dla wszystkich grup wiekowych – noworodków, dzieci i dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Obsługa za pomocą pokrętła oraz przycisków funkcyjnych | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Wyświetlanie min. 12 różnych krzywych dynamicznych (poza trybem 12 kanałowego EKG) mierzonych parametrów z możliwością edycji kolorów oraz kolejności ich wyświetlania | Wyświetlanie 12 krzywych - 0 pkt. Wyświetlanie > 12 krzywych – 5pkt. |  |
| 12. | Możliwość dezaktywacji nieużywanych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Dostępne tryby pracy min.: standard, tryb dużych znaków, 7-ekg, trendy dynamiczne, tryb oxyCRG, podgląd innego łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Pamięć trendów dla wszystkich mierzonych parametrów min. 168 godz., min. 128 zdarzeń arytmii, min. 1000 pomiarów NIBP | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Min. 3 stopniowy system alarmów – alarmy dźwiękowe i wizualne wszystkich monitorowanych parametrów z możliwością wyciszenia i zmian granic alarmowych dla każdego parametru | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Monitor wyposażony w funkcje ograniczające pobór energii – tryb standby | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Własne zasilanie akumulatorowe – czas pracy powyżej 1 godz. Alarm stanu rozładowania akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Oprogramowanie do obliczania dawek leków, obliczenia hemodynamiczne | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wbudowane wyjście: 2xLAN (RJ-45), wyjście VGA i DVI, min. 6xUSB, gniazdo do centrali pielęgniarskiej, gniazdo synchronizacji sygnału EKG z defibrylatorem, gniazdo kart SD | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Możliwość podłączenia klawiatury i/lub myszki | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Pomiar EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | EKG z 3/5 odprowadzeń, w zestawie kabel 5 odprowadzeniowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Pomiar HR w zakresie 10~350 ud./min. w trybie 3/5 odprowadzeń | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Analiza arytmii i odcinka ST (wykrywanie min. 16 różnych nieprawidłowych przebiegów EKG) | Wykrywanie 16 typów – 0 pkt. Wykrywanie > 16 typów – 5 pkt. |  |
| 25. | Zabezpieczenie przed defibrylacją 4000AVC, 50/60Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Pomiar respiracji | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Impedancyjna metoda pomiaru | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Wykrywanie bezdechu sennego | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Zakres pomiaru min. 0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Zakres ciśnienia w mankiecie 0~300mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Tryb ręczny, automatyczny, funkcja wspomagania wykrywania żył | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Interwały pomiarowe: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minut; 2, 4, 8, 12 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Zestaw mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia: - dla pacjentów dorosłych – średni - dla pacjentów dorosłych – duży Z przewodem powietrznym | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Tryby pracy: dorośli, dzieci, noworodki | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Pomiar temperatury | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Czujnik powierzchniowy na skórę z kablem, czujnik rektalny | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Zakres pomiaru temperatury min. 0-50ºC | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Pomiar saturacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Cyfrowa metoda pomiaru | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Zakres pomiaru pulsu min. 25-250 ud./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Czujnik na palec dla dorosłych wraz z kablem | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Pomiar krwawego ciśnienia IBP | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Pomiar ciśnienia w 2 kanałach | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Zakres pomiaru -50 do +350mmHg, rozdzielczość pomiaru 1mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 50 | Możliwość pomiaru ciśnienia: ART, PA, LAP, RAP, CVP, ICP, P1/P2 | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Możliwość wyboru zakresu pomiaru ciśnienia dla: ART: 0~+350mmHg PA: -10~+120mmHg CVP/RAP/LAP/ICP: -10~+40mmHg P1/P2: -50~+350mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Moduł transportowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Moduł transportowy: wyświetlacz 3’5” z czujnikiem położenia, obsługa przez ekran dotykowy i klawisze funkcyjne, wbudowany akumulator, zintegrowane moduły pomiarowe: 3/5kanałowe EKG, RESP, NIBP, SPO2, 2TEMP, 2IBP, analiza ST i arytmii | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Tryby wyświetlania parametrów na ekranie modułu transportowego: standard (EKG SPO2, NIBP, RESP, TEMP), ekran użytkownika, duże cyfry (HR, NIBP, SPO2 wraz z krzywą EKG), 7 kanałów EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Możliwość własnego ustawiania pozycji pomiaru P-R oraz położenia punktu J | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Pomiar z dwóch kanałów z prezentacją różnicy temperatur. Zakres pomiaru 0-50ºC | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Moduł ICG – ciągły nieinwazyjny rzut minutowy serca | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Metoda: pomiar oparty na technologii bioimpedancji elektrycznej klatki piersiowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Zakresy pomiarowe: HR: 40/min. do 250/min. SV: 5mL do 250mL SI: 5mL/m2 do 125mL/m2 C.O.: 1.4L/min. do 15L/min. TFC: 15/kΩ do 143/kΩ | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Dokładność: HR: +/-2/min. SV: nie określono C.O.: nie określono | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Zakres alarmowy: C.I.: 0.0L/min./m2 do 15.0L/min./m2, limit górny/dolny płynnie regulowany TFC: 10/kΩ do 150/kΩ, limit górny/dolny płynnie regulowany | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Możliwość rozbudowy o moduł BIS | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Możliwość rozbudowy o moduł CO | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru gazów anestetycznych AG/Multigas | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru EtCO2 w strumieniu bocznym, głównym lub Microstream | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru IBP – 2 kanały (do 8 kanałów IBP) | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru saturacji w technologii Masimo lub Nellcor | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Możliwość rozbudowy jednostki centralnej o drukarkę termiczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Możliwość rozbudowy o bezprzewodową komunikację wifi z Systemem Centralnego Monitorowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| Kardiomonitor kompaktowy – 14 szt. |  |
| 1. | Monitor o budowie kompaktowej tzn. moduły pomiarowe zabudowane wewnątrz obudowy monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Ekran kolorowy – aktywna matryca TFT o przekątnej min. 15” | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Rozdzielczość ekranu min. 1024 x 768 dpi | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Wymiary monitora nie większe niż 370 x 330 x 170mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Maksymalna waga monitora – 5,5kg | Waga = 5,5kg – 0 pkt. Waga < 5,5kg – 5 pkt. |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe: AC 100-240V, 50/60Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Zasilanie z sieci i z wbudowanego akumulatora przez min. 2 godz. | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Wymiana akumulatora bez użycia narzędzi i serwisu, możliwość dołożenia 2 akumulatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Obsługa poprzez klawisze funkcyjne i pokrętło nawigacyjne | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wyświetlanie min. 11 krzywych dynamicznych poza trybem EKG 12 kanałowego | Wyświetlanie 11 krzywych - 0 pkt. Wyświetlanie > 11 krzywych – 5pkt. |  |
| 11. | Pamięć trendów min. 168 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Alarmy akustyczne i optyczne | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Ustawianie granic alarmów dla wszystkich mierzonych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Monitor przystosowany do pracy z wszystkimi grupami wiekowymi: noworodki, dzieci i dorośli | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Praca w trybach: Diagnostycznych, Monitorowania, Chirurgicznym | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Minimalna konfiguracja ekranu: standard, duże cyfry, podgląd pomiarów NIBP, krótkie trendy, 7 odpr. EKG, OxyCRG, podgląd innego łóżka | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Pomiar EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | EKG z 3/5 odprowadzeń w zestawie kabel 5 odprowadzeniowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Pomiar HR w zakresie 10~350 ud./min. w trybie 3/5 odprowadzeń | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Analiza arytmii i odcinka ST (wykrywanie min. 16 różnych nieprawidłowych przebiegów EKG) | Wykrywanie 16 typów – 0 pkt. Wykrywanie > 16 typów – 5 pkt. |  |
| 21. | Zabezpieczenie przed defibrylacją | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Pomiar respiracji | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Impedancyjna metoda pomiaru | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Wykrywanie bezdechu sennego | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Zakres pomiaru min. 0-150 odd./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Pomiar ciśnienia nieinwazyjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Wyświetlanie wartości ciśnienia skurczowego, rozkurczowego, średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Tryb ręczny, automatyczny, funkcja wspomagania wykrywania żył oraz funkcja kontroli szczelności mankietu | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Interwały pomiarowe: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 minut; 2, 4, 8 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Zestaw mankietów wielorazowych do pomiaru ciśnienia: - dla pacjentów dorosłych – średni - dla pacjentów dorosłych – duży z przewodem powietrznym | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Tryby pracy: dorośli, dzieci, noworodki | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Pomiar temperatury | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Czujnik powierzchniowy na skórę z kablem | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Zakres pomiaru temperatury min. 0-50ºC | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Pomiar saturacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Cyfrowa metoda pomiaru | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Zakres pomiaru saturacji 0-100% | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Zakres pomiaru pulsu min. 25-250 ud./min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Czujnik na palec dla dorosłych wraz z kablem | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Przechowywanie danych | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Alarmy: min. 1800 grup zdarzeń alarmowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | NIBP: min. 1000 grup pomiarów NIBP | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Arytmie: min. 128 grup danych (w tym 8 sekundowe krzywe EKG) | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Kalkulator leków | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Analiza HRV | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Wyjście analogowe – możliwość podłączenia oscylografu | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Współpraca z centralnym systemem monitoringu poprzez sieć | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Możliwość rozbudowy monitorów o 12 kanałowe EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy monitorów o pomiar inwazyjnego ciśnienia w 2 kanałach 2-IBP | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy monitorów o pomiar saturacji w technologiach Masimo lub Nellcor | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy monitorów o pomiar EtCO2 w strumieniu bocznym, głównym lub Microstream | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Możliwość rozbudowy monitorów o pomiar gazów anestetycznych w technologii PhaseIN (IRMA, ISA) | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Możliwość rozbudowy monitorów o drukarkę termiczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy monitorów o gniazdo kart pamięci typu SD rozszerzające pamięć urządzenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Możliwość rozbudowy monitorów o bezprzewodową komunikację wifi z Systemem Centralnego Monitorowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Możliwość podłączenia do centrali pielęgniarskiej | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Możliwość synchronizacji z defibrylatorem | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Możliwość rozbudowy monitorów o ekran kopiujący VGA | Bez oceny – wymóg |  |
| Centrala monitorująca – 2 szt. |
| 1. | Zestaw komputerowy: komputer, monitor min. 21,5”, drukarka laserowa, zasilacz UPS (podtrzymanie min. 30 min.) | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Biurko komputerowe | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Oprogramowanie monitorujące dla co najmniej 16 monitorów (możliwość rozbudowy do 66 stanowisk monitorowanych) | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Komunikacja pomiędzy centralą a monitorami poprzez sieć przewodową | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Min. 96 godz. zapisu i podglądu krzywych EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Min. 240 godzin trendów przechowywanych danych i odtwarzanych dla każdego monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Min. 1000 zapisów alarmowych dla każdego monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Baza danych dla min. 30 000 pacjentów | Baza dla 30 000 pacjentów – 0 pkt. Baza dla > 30 000 pacjentów – 5 pkt. |  |
| 9. | Obliczanie dawkowania leków i tabele miareczkowania | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Analiza min. 17 rodzajów arytmii | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Możliwość uruchamiania pomiaru ciśnienia z poziomu centrali | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Oprogramowanie w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |

SPRZĘT MUSI BYĆ KOMPATYBILNY ZE SOBĄ (KARDIOMONITORY I OPROGRAMOWANIE CENTRALI). MUSI GWARANTOWAĆ SWOBODNE PRZEMIESZCZANIE SIĘ MONITORÓW MIĘDZY ODCINKAMI ODDZIAŁU.

KOD CPV: 33195000-3