Załącznik nr 21

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXI Kardiomonitor na podstawie jezdnej – szt. 4 (wysokość wadium dla pakietu 2.000,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Monitor modułowy. Poszczególne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami bez udziału serwisu | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Kolorowy pojedynczy ekran w postaci płaskiego panelu LCD TFT o przekątnej minimum 12" i rozdzielczości co najmniej 800x600. | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim. Obsługa przy pomocy przycisków funkcyjnych i pokrętła oraz poprzez ekran dotykowy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Min. 8 krzywych dynamicznych wyświetlanych jednocześnie na ekranie | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230V / 50 Hz. Akumulatory wewnętrzne, wymienialne przez użytkownika, pozwalające na minimum 200 minut pracy w konfiguracji EKG,NIBP,SpO2. | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Cicha praca urządzenia – chłodzenie konwekcyjne poprzez radiator | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wyposażenie z złącza wejścia/wyjścia: |  |  |
| a) | wyjście sygnału VGA do podłączenia ekranu kopiującego, w co najmniej w jednym z oferowanych kardiomonitorów możliwość podłączenia drugiego ekranu kopiującego | Bez oceny – wymóg |  |
| b) | co najmniej 2 gniazda USB do podłączenia klawiatury oraz myszki komputerowej | Bez oceny – wymóg |  |
| c) | gniazdo RJ-45 do połączenia z siecią monitorowania. | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Możliwość rozbudowy monitora o moduły pomiarowe: - inwazyjnego ciśnienia (co najmniej cztery kanały), - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą termodylucji, - inwazyjnego pomiaru rzutu minutowego metodą PiCCO lub Edwards, - stężenia gazów anestetycznych, - saturacji ośrodkowej krwi żylnej, - stopnia uśpienia BIS, - EEG, - przewodnictwa nerwowo-mięśniowego NMT. | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Możliwość podłączenia do monitora i wyświetlania na jego ekranie danych z zewnętrznych urządzeń medycznych: (respiratory, aparaty do znieczulania, monitory tCPO2/PCO2) | Bez oceny – wymóg |  |
|  | MIERZONE PARAMETRY |  |  |
| 10. | EKG - pomiar częstości akcji serca. Zakres minimum 30 - 300/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 11. | Monitorowanie do 7 odprowadzeń jednocześnie | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | W komplecie z monitorem przewód EKG z kompletem 5 końcówek | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Analiza arytmii – wykrywanie co najmniej 20 kategorii zaburzeń rytmu w tym VF, ASYS, BRADY, TACHY, AF | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Analiza odcinka ST – jednoczesny pomiar odchylenia odcinka ST w siedmiu odprowadzeniach w zakresie co najmniej od -1,5 do +2,0 mV | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Saturacja (SpO2). Zakres pomiarowy %SpO2 0-100%. Zakres pomiarowy częstości pulsu co najmniej 40-250 P/min. Jednoczesne wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej, wartości %saturacji, częstości pulsu i wskaźnika perfuzji (PI). | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | W komplecie z monitorem przewód interfejsowy oraz wielorazowy czujnik SpO2 typu klips na palec. | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia metodą oscylometryczną. Pomiar ręczny, automatyczny i ciągły (powtarzające się pomiary w okresie co najmniej 4 min). Pomiar automatyczny z regulowanym interwałem co najmniej 1 – 360 minut. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. Funkcja stazy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | W komplecie z monitorem przewód i zestaw mankietów dla dorosłych (trzy rozmiary). | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Pomiar temperatury, dwa tory pomiarowe. Wyświetlanie T1, T2 oraz różnicy między nimi | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | W komplecie z monitorem czujnik temperatury powierzchniowej oraz głębokiej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | System alarmowy z ustawianiem poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Ustawianie granic alarmowych przez użytkownika oraz funkcja automatycznego ustawiania granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Przynajmniej 120-godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów z rozdzielczością przynajmniej 1 minuty | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Zapamiętywanie krzywych dynamicznych w czasie rzeczywistym (funkcja full dislosure) – pamięć co najmniej 12 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Zapamiętywanie co najmniej 100 zdarzeń alarmowych (krzywe i odpowiadające im wartości parametrów) | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | Monitor wyposażony w funkcje obliczeń dawki (lekowych), hemodynamicznych, natlenienia, nerkowych i wentylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Monitor wyposażony w funkcję programowania i zapamiętywania przez użytkownika własnych konfiguracji ekranu | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Monitor przystosowany do pracy w sieci: | Bez oceny – wymóg |  |
| a) | funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci, | Bez oceny – wymóg |  |
| b) | możliwość współpracy z centralą pielęgniarską, | Bez oceny – wymóg |  |
| c) | możliwość podłączenia do monitora, bez pośrednictwa centrali, sieciowej drukarki laserowej i wykonywania wydruków na standardowym papierze formatu A4: krzywych dynamicznych oraz trendów graficznych i tabelarycznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Funkcja „standby”, pozwalająca na wstrzymanie monitorowania pacjenta, związane np. z czasowym odłączeniem go od monitora, bez konieczności wyłączania monitora, i na szybkie, ponowne uruchomienie monitorowania. | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Funkcja „tryb prywatny” pozwalająca - w przypadku podłączenia urządzenia do centrali - na ukrycie danych przed pacjentem i wyświetlanie ich tylko na stanowisku centralnym. | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | W komplecie z każdym monitorem statyw na kółkach i koszyk na akcesoria | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Monitorowanie odcinka QT | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 34. | Wykrywanie zaburzeń rytmu | Ilość arytmii > 20 – 5 pkt. Ilość arytmii < 20 – 0 pkt. |  |
| 35. | Funkcja sekwencyjnego pomiaru NIBP | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 36. | Zakres pomiarowy częstości pulsu mierzonej wraz z %SpO2 | PR > 250 P/min – 5 pkt. PR < 250 P/min – 0 pkt. |  |
| 37. | Zapamiętywane krzywe dynamiczne | > 12 godzin – 5 pkt. < 12 godzin – 0 pkt. |  |

KOD CPV: 33195000-3