Załącznik nr 23

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET XXIII Respirator transportowy z butlą tlenu – szt. 2 (wysokość wadium dla pakietu 1.100,00 zł.)

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator transportowy z butlą tlenu | Bez oceny – wymóg |  |
| 2. | Respirator do wentylacji inwazyjnej oraz nieinwazyjnej | Bez oceny – wymóg |  |
| 3. | Respirator przystosowany do wentylacji okresowej i ciągłej | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Zakres parametrów umożliwiający prowadzenie wentylacji u dorosłych i u dzieci | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Urządzenie przenośne, waga respiratora z wewnętrznym akumulatorem max. 7,0 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Monitor graficzny |  |  |
| 7. | Wyświetlacz LCD umożliwiający wyświetlanie wszystkich parametrów wentylacji na jednej stronie, min. 7” | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Ekrany dla monitorowania, ustawiania parametrów wentylacji i ustawiania alarmów | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Wyświetlanie krzywych oddechowych ciśnienie/czas i objętość/czas z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie krzywe jednocześnie na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Wyświetlanie pętli oddechowych ciśnienie/objętość i przepływ/objętość z automatycznym dostosowaniem skali wykresu, obydwie pętle jednocześnie na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Zasilanie respiratora |  |  |
| 11. | Własne zintegrowane źródło powietrza zapewniające ciągłe zasilanie respiratora w powietrze zarówno przy zasilaniu sieciowym jak i akumulatorowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonego gazu 2,5 – 6,0 bar | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Możliwość zasilania w tlen ze źródła niskociśnieniowego min. 1 – 10 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Zasilanie DC 12 – 15 VDC (możliwość zasilania z gniazda samochodowego) | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Zasilanie ze zintegrowanego akumulatora na minimum 10 godzin pracy respiratora wraz z wbudowanym źródłem powietrza | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Tryb wentylacji |  |  |
| 17. | Wentylacja wspomagana/kontrolowana | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | SIMV Zsynchronizowana przerywana wentylacja obowiązkowa dostępna z oddechem VCV oraz PCV | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wentylacja spontaniczna z PSV | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP/CPAP | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Wentylacja z gwarantowaną minutową objętością (MVG) | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Wentylacja przy bezdechu - zabezpieczająca minimalną częstość oddechową | Bez oceny – wymóg |  |
| 23. | Wentylacja nieinwazyjna NPPV | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia z możliwością wyzwalania oddechu spontanicznego na obydwu poziomach ciśnienia | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
|  | Rodzaj oddechu wymuszonego |  |  |
| 25. | Oddech kontrolowany objętością VCV | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Oddech kontrolowany ciśnieniem PCV | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Rodzaj oddechu spontanicznego |  |  |
| 27. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z czasem trwania wspomagania PSV Ti | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Oddech wspomagany ciśnieniem PSV z docelową objętością (VT target, VG) | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | CPAP ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Parametry regulowane |  |  |
| 31. | Częstość oddechów w trybach kontrolowanych w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 80 na minutę | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 40 do 2000 ml | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Docelowa objętość pojedynczego oddechu w zakresie nie mniejszym niż od 100 do 2000 ml (VT target,VG) | Bez oceny – wymóg |  |
| 34. | Przepływ szczytowy w zakresie nie mniejszym niż od 2 do 100 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Czas wdechu od 0,1 do 3 s | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Szczytowe ciśnienie wdechowe w zakresie nie mniejszym niż od 5 do 60 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Ciśnienie wspomagania PSV/ASB w zakresie nie mniejszym niż od 0 do 60 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Regulacja CPAP w zakresie nie mniejszym niż od 3 do 30 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Trigger wdechowy ciśnieniowy w zakresie nie mniejszym niż od -9,0 do -0,1 cmH2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Trigger wdechowy przepływowy w zakresie nie mniejszym niż od 1 do 15 l/min | Bez oceny – wymóg |  |
| 41. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100%. Mieszalnik wewnętrzny, sterowany elektronicznie. | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Inne funkcje wentylacji |  |  |
| 42. | Możliwość wyboru krzywej przepływu dla oddechów obowiązkowych objętościowo- kontrolowanych. Minimum prostokątna i opadająca | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Regulacja narastania ciśnienia przy oddechu PCV min. 5 poziomów | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Regulacja procentowego kryterium przełączania na fazę wydechową w zakresie nie mniejszym niż od 10 do 70% przepływu szczytowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Westchnienia automatyczne | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Pomiary parametrów wentylacji |  |  |
| 46. | Pomiar ciśnienia szczytowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 47. | Pomiar ciśnienia średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Pomiar ciśnienia końcowo wydechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Pomiar całkowitej częstości oddychania | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości pojedynczego oddechu | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Pomiar rzeczywistej wydechowej objętości minutowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Pomiar stosunku I:E | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Pomiar czasu wdechu | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Pomiar czasu bezdechu | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Pomiar przepływu szczytowego wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Pomiar stężenia wdechowego tlenu, pomiar wyświetlany na ekranie respiratora, czujnik tlenu wbudowany w respirator | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Alarmy |  |  |
| 57. | Hierarchia alarmów w zależności od ważności | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Alarm zaniku zasilania sieciowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Alarm zaniku zasilania bateryjnego | Bez oceny – wymóg |  |
| 60. | Alarm zbyt niskiego lub zbyt wysokiego stężenia tlenu w ramieniu wdechowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Alarm wysokiej minutowej objętości oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Alarm niskiej objętości oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Alarm niskiej minutowej objętości oddechowej | Bez oceny – wymóg |  |
| 64. | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Alarm rozłączenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Alarm wysokiej częstości oddechów | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Alarm niskiej częstości oddechów | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Alarm bezdechu | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Alarm niskiej wartości ciśnienia bazowego (PEEP-u) | Bez oceny – wymóg |  |
| 71. | Możliwość przeglądania zapamiętanych alarmów min. 100 zdarzeń | Bez oceny – wymóg |  |
|  | Inne pożądane funkcje i wymagane wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 72. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 73. | Możliwość zapamiętania min. 3 konfiguracji nastaw dla różnych pacjentów | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Możliwość stosowania obwodów oddechowych jednorurowych i dwururowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Min. 10 zestawów jednorazowych obwodów oddechowych dla dorosłych dostosowanych do respiratora na każdy respirator | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Respirator oprogramowany po polsku | Bez oceny – wymóg |  |
| 77. | Butla z tlenem z możliwością zasilania respiratora w tlen kompatybilna z respiratorem na wyposażeniu | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Możliwość pracy w środowisku MRI | TAK – 20 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 79. | Możliwość rozbudowy o uchwyt do zawieszania na łóżku | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33172000-6