Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I - INKUBATOR DO OPIEKI NAD NOWORODKIEM - 2 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy nie starszy niż z IV kwartał  2018 roku):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do podstawowej opieki nad noworodkiem (opisać, co zapewnia inkubator) | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe jak 6000 cm2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Zasilanie AC 230V +/- 10%, 50 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zewnętrzny, kolorowy ekran dotykowy LCD min 6”, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia umożliwiającą obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
|  | KOPUŁA INKUBATORA |  |  |
| 6. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Górna część kopuły zdejmowana bez użycia narzędzi | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Otwierane 2 długie ścianki kopuły – przednia i tylna | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Podwójne zabezpieczenie przedniej ścianki przed przypadkowym otwarciem | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Otwory pielęgnacyjne z czterech stron inkubatora min. 6 sztuk | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania, min 8 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Materacyk otoczony wewnętrznymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Szuflada umożliwiająca wprowadzenie kasety rtg pod materacyk bez konieczności ruszania dziecka | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora z obu stron | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | System cyrkulacji powietrza pod kopułą inkubatora – dwustrumieniowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Kurtyna uruchamiana w pełni automatycznie – samoczynnie po otwarciu ścianki przedniej kopuły | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora ≤ 45dB | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Możliwość wyjęcia wszystkich czterech ścian kopuły do mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Elektrostatyczny filtr powietrza z łatwym dostępem oraz oceną wzrokową jego zużycia | Bez oceny - wymóg |  |
|  | REGULACJA NAWILŻANIA |  |  |
| 21. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury wrzenia | Bez oceny - wymóg |  |
|  | REGULACJA TEMERATURY |  |  |
| 24. | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 23 – 38°C | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 34 -38°C | Bez oceny - wymóg |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |
| 26. | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - informacja o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | Bez oceny - wymóg |  |
|  | TLENOTERAPIA |  |  |
| 28. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max. 65% | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 30. | Alarmy akustyczno – optyczne dla następujących sytuacji: | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | EKSPLOATACJA |  |  |
| 35. | Wszystkie ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Łatwa i szybka kalibracja czujnika tlenu, możliwa do wykonania przy użyciu jednej ręki. Nie dopuszcza się kalibracji opartej na demontażu czujnika tlenu z inkubatora oraz konieczności kalibracji wymontowanego czujnika poza inkubatorem. Dotyczy kalibracji czujnika tlenu na 21% i na 100%. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 38. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia - 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji - 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 40. | Pokrowce bawełniane na materacyk - 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 41. | Przylepce do mocowania czujnika temperatury - 8 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 42. | Szafka lub szuflady | Szuflady – 0 pkt. Szafka – 20 pkt. |  |
| 43. | Możliwość rozbudowy o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor/Massimo | Bez oceny - wymóg |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300 – 6500g | Bez oceny - wymóg |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 45. | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski - min. 3 punkty | 3 punkty serwisowe – 0 pkt. Powyżej 3 punktów serwisowych– 20 pkt |  |

KOD CPV: 33152000-0