Załącznik nr 2

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET II - INKUBATOR DO INTENSYWNEJ OPIEKI NAD WCZEŚNIAKIEM I NOWORODKIEM - 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy nie starszy niż z IV kwartał 2018 roku):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |
| 1. | Inkubator przeznaczony do intensywnej opieki nad wcześniakiem i noworodkiem | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Inkubator stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na ruchomej podstawie, pole zajmowane przez inkubator nie większe niż 8100 cm2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Wysokość od podłogi do materacyka regulowana elektrycznie w min. zakresie 38 cm | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Wymiary łóżeczka (materacyka) (długość x szerokość x grubość) min. długość 65 cm +/- 3% | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Zasilanie AC 230V +/- 10%, 50 Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Kółka jezdne podstawy wyposażone w hamulec min. 2 | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Zewnętrzny, dotykowy wyświetlacz kolorowy LCD o przekątnej min. 8 cali, z możliwością regulacji wysokości oraz kąta odchylenia (regulacja wielopłaszczyznowa) umożliwiający obserwację i obsługę ekranu z lewej i prawej strony inkubatora | Bez oceny – wymóg |  |
|  | KOPUŁA INKUBATORA |  |  |
| 8. | Konstrukcja kopuły dwuścienna | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Otwierane 2 długie ścianki kopuły z lewej i prawej strony o kąt 180 stopni powoli i bezszmerowo, mechanizm otwierania wyposażony w specjalny tłumik zabezpieczający przed nagłym opadaniem ścianki | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Otwory pielęgnacyjne min. 6 sztuk | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Uszczelnione otwory (przepusty) min. 7 sztuk, na rury w kopule inkubatora, przewody monitorowania, cewniki, umożliwiające wyjęcie dziecka z inkubatora bez odłączania | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Materacyk otoczony wewnętrznymi, demontowalnymi ściankami zabezpieczającymi pacjenta przed wypadnięciem z inkubatora w trybie otwartym | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Elektrostatyczny filtr powietrza z funkcją wyświetlania informacji o konieczności jego wymiany | Bez funkcji wyświetlania informacji – 0 pkt. Z funkcją wyświetlania informacji – 20 pkt. |  |
| 14. | Szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności otwierania kopuły inkubatora. Dostęp do szuflady dla kaset RTG z obu stron kopuły inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Regulacja kąta nachylenia materacyka w sposób płynny i cichy w zakresie min. 13 stopni, dostępna na zewnątrz inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | System cyrkulacji powietrza pod kopuła inkubatora – dwustrumieniowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Skuteczna kurtyna ciepłego powietrza zapobiegająca wychłodzeniu wnętrza działa w pełni automatycznie po otwarciu ścianek kopuły lub otworów pielęgnacyjnych | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Swobodny dostęp do inkubatora z 4 stron | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Poziom głośności wewnątrz kopuły w decybelach w czasie pracy inkubatora z włączonym nawilżaniem i podażą tlenu ≤ 44 dB | Bez oceny - wymóg |  |
|  | REGULACJA NAWILŻANIA |  |  |
| 20. | Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) w zakresie min. do 95% ustawiany z rozdzielczością 1% | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka – zmniejszenie ryzyka zakażeń | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Aktywne nawilżanie – podgrzewanie wody do temperatury zbliżonej do temperatury wrzenia | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Współpraca z jednorazowymi (jednopacjentowymi) zestawami do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody | Bez oceny - wymóg |  |
|  | REGULACJA TEMERATURY |  |  |
| 24. | Inkubator posiada układ ręcznej regulacji temperatury (manual control) powietrza pod kopułą nastawiany w zakresie: 24 - 38°C | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Inkubator posiada układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: 35 - 38°C | Bez oceny - wymóg |  |
|  | TLENOTERAPIA |  |  |
| 26. | Inkubator wyposażony jest w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) pod kopułą. Układ ogranicza stężenie tlenu pod kopułą do max 65% | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Oxymetr do pomiaru stężenia tlenu pod kopułą z układami alarmów zintegrowany z inkubatorem (wbudowany) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | MONITOROWANIE |  |  |
| 28. | Inkubator wyposażony w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry: - temperaturę na skórze noworodka, - temperaturę w powietrzu pod kopułą inkubatora, - stężenie tlenu pod kopułą inkubatora, - wilgotność względną, - informację o wykorzystaniu mocy grzałki w stopniach lub % | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Czujniki pomiarowe zintegrowane w jednej wyjmowanej głowicy | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Funkcja wyświetlania i zapisywania trendów, bez konieczności podłączania zewnętrznych monitorów pacjenta: - temperatury z obu czujników, - wilgotności, - stężenia tlenu, - moc grzałki | Bez oceny - wymóg |  |
|  | ALARMY |  |  |
| 31. | Alarmy akustyczno – optyczne dla następujących sytuacji: | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury w powietrzu pod kopułą inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Przekroczenia lub spadku nastawionej temperatury na skórze w układzie regulacji automatycznej (servo) | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Przekroczenia maksymalnej dopuszczalnej temperatury | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Przekroczenia górnej i dolnej granicy ustawionego stężenia tlenu | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Brak lub niski poziom wody w nawilżaczu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | EKSPLOATACJA |  |  |
| 37. | Ścianki wewnętrzne kopuły wyjmowane do mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Wszystkie elementy łączące ze szczególnym uwzględnieniem nawilżacza i głowicy pomiarowej można w łatwy sposób (bez użycia narzędzi) wyjąć z inkubatora w celu mycia i dezynfekcji | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Łatwa i szybka kalibracja czujnika tlenu, możliwa do wykonania przy użyciu jednej ręki. Nie dopuszcza się kalibracji opartej na demontażu czujnika tlenu z inkubatora oraz konieczności kalibracji wymontowanego czujnika poza inkubatorem. Dotyczy kalibracji czujnika tlenu na 21% i na 100%. | Bez oceny - wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 40. | Filtr wejściowy powietrza pobieranego z otoczenia – 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 41. | Czujnik temperatury skóry do układu regulacji – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 42. | Pokrowce bawełniane na materacyk – 2 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 43. | Przylepce do mocowania czujnika temperatury – 8 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 44. | Szuflada na drobne akcesoria z dostępem z obu stron | Bez oceny - wymóg |  |
| 45. | Jednorazowe (jednopacjentowe) zestawy do napełniania nawilżacza z automatyczną regulacją poziomu wody – 5 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 46. | Możliwość rozbudowy inkubatora o wbudowany pulsoksymetr w technologii Nellcor/Massimo z obsługą i monitorowaniem z poziomu panelu sterującego inkubatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 47. | Możliwość rozbudowy inkubatora o wbudowaną wagę umożliwiającą ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora – zakres pomiaru min. 300 – 6500 g | Bez oceny - wymóg |  |
|  | SERWIS |  |  |
| 48. | Ilość punków serwisowych na terenie Polski min. 3 | 3 punkty serwisowe – 0 pkt. Powyżej 3 punktów serwisowych – 20 pkt. |  |

KOD CPV: 33152000-0