Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III – LASER HOLMOWY GIĘTKI Z OSPRZĘTEM - 1 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy rok produkcji 2019):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | Bez oceny - wymóg |  |
| 2 | System laserowy przeznaczony do: - leczenie kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - nacinanie zwężeń dróg moczowych - ablacja powierzchniowych nowotworów dróg moczowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Źródło promieniowania - kryształ HoYag | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Długość fali min. 2080 max. 2100 nm | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Moc lasera min. 35W | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Energia impulsu regulowana w zakresie min. 0.2 – 3.5J | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Długość impulsu min. 150 – 500 µs | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Częstotliwość pracy lasera regulowana w zakresie min. 3 – 25 Hz | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Laser w obudowie jezdnej wyposażony w cztery kółka skrętne. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Min. 6 programów fabrycznych o różnej charakterystyce oraz długości impulsu, w tym standardowy program Dusting oraz oddzielny program dedykowany kruszeniu kamieni ze zmniejszoną retropulsją złogów, różniący się charakterystyką oraz długością impulsu od standardowego programu Dusting. | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Sterowanie laserem za pomocą pedału nożnego bezprzewodowego, trójprzyciskowego – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Wbudowany moduł bluetooth do współpracy z bezprzewodowym pedałem nożnym. | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 13. | Automatyczna detekcja obecności włókna światłowodowego. Po podłączeniu, laser automatycznie rozpoznaje rodzaj i średnicę podłączonego włókna. | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Włókna światłowodowe jedno i wielorazowe. Brak ograniczenia ilości użyć na wielorazowym włóknie światłowodowym. | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Przenoszenie min. 35W przy użyciu włókna światłowodowego 272 um | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Laser współpracujący ze włóknami światłowodowymi o średnicy w zakresie min. 200 -1000 um. | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Możliwość podłączenia dodatkowego zewnętrznego monitora wyświetlającego bieżące parametry pracy lasera | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Możliwość wyświetlania parametrów pracy lasera na torze wizyjnym | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Sterowanie parametrami lasera a także wyświetlanie paramertów pracy lasera (energia, czestotliwość) oraz sumarycznych danych nt. ilości oddanych impulsów, mocy z jaką pracuje laser, informacji o długości czasu emisji promieniowania laserowego, na głównej stronie menu ekranu dotykowego. | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 20. | Regulacja mocy i częstotliwości pracy lasera bez konieczności przechodzenia w tryb czuwania (Standby) | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Wbudowany schowek na okulary ochronne i inne akcesoria | Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |
| 22. | 4 szt. wielorazowych światłowodów optycznych: 2 szt. o średnicy 272 um, 2 szt o średnicy 365 um | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Okulary ochronne 2 szt | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Zestaw naprawczy (obieraczki, ostrze do światłowodu) | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Zestaw giętkiego Ureterorenoskopu składa się z: Giętki Ureterorenoskop optyczny Nasadki do kanału roboczego wyposażone w 3 przyłącza luer umożliwiające jednoczesne podłączenie irygacji w dwie końcówki luer i wprowadzenie instrumentu - 1 szt. Adaptera do włókna laserowego, umożliwiającego jednocześnie fiksację włókna laserowego oraz kontrolowany jego wysuw z kanału roboczego - 1 szt. Akcesoria do czyszczenia (szczoteczka do czyszczenia kanału roboczego) - 1 szt. Taster szczelności – 1 szt. | Bez oceny - wymóg |  |
| 26. | Końcówka dystalna endoskopu w kształcie zapewniającym mniejszą traumatyzację cewki moczowej i łatwiejsze wprowadzenie, średnica max 6 Charr/Fr | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Rozmiar płaszcza maksimum 9,9 Fr. Możliwość zastosowania jednoczesnego włókna lasera oraz innego narzędzia (np. koszyk dormia lub kleszczy) bez stosowania dodatkowego adaptera. Rozmiar niezależnego kanału instrumentowego 3,3 Charr/ Fr | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Możliwość podłączenia podczas pracy z włóknem laserowym, płynów w dwa złącza luer bez konieczności stosowania przejściówek lub adapterów. Zabieg mający na celu utrzymanie przepływu. | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 29. | Rozmiar niezależnego kanału na włókno laserowe 3,3 Charr/ Fr Wygięcie końcówki dystalnej: do góry min 270°, Wygięcie końcówki dystalnej: do dołu min 270°, | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Głębia ostrości 3-50 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Kąt pola widzenia min 85° | 85° - 0 pkt. Powyżej 85° - 10 pkt. |  |
| 32. | Kąt patrzenia 0° | Bez oceny - wymóg |  |
| 33. | Długość robocza min. 680 mm | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Możliwość sterylizacji Ureterorenoskopu giętkiego ETO, FO, Steris, Sterrad | Bez oceny - wymóg |  |
| 35. | Kontener do sterylizacji wyprofilowany do oferowanego endoskopu, posiadający uchwyty, zapewniające stabilne umiejscowienie fiberoskopu, w celu bezpiecznego transportu i sterylizacji o rozmiarze 450 x 292 x 87 mm +/- 10% – 1 szt | Bez oceny - wymóg |  |
| 36. | Kleszczyki giętkie do ciał obcych, 3 Charr., dł. robocza min 920 mm- 1 szt | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Światłowód dedykowany do oferowanego endoskopu oraz kompatybilny ze źródłem światła marki K. Storz będącym w posiadaniu Zamawiającego. Długość światłowodu min. 2,3m, średnica światłowodu 2,5 mm. | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Pakiet startowy materiałów jednorazowych: Koszulki, dostępowe + druty. | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33125000-2