Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

APARAT EKG Z WYPOSAŻENIEM -  PAKIET IV

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji: (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | ZASADY OCENY | PARAMETR OFEROWANY (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| SYSTEM |
| 1. | Zapis 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Odrzucanie sygnałów powszechnych >135 dB | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | System oparty o szybki procesor 32 bitowy ARM9 | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Możliwość wydruku raportu zbiorczego z trybu arytmii w formie tabeli jak i epizodu. | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Automatyczny tryb monitorowania arytmii z detekcją i analizą zdarzeń: Asysttolia, Para, pobudzenie wtrącone komorowe, pauza, przedwczesny skurcz nadkomorowy i komorowy, błąd kardiostymulatora, wstawka pobudzeń komorowych, migotanie, trzepotanie komór, częstoskurcz komorowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK -10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 9. | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Moduł automatycznych pomiarów w obrębie QRS: PR, QRS czas trwania, PD, PA, QA, RD, SD, ST J, STM, STE, TA, PA. | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Analiza i interpretacja wyników EKG | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Próbkowanie stymulatora serca minimum 75 000Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Próbkowanie sygnału EKG min. 16 000Hz | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Filtry dolnoprzepustowe 20/40/100/150HZ | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Korekcja QT wedle Bazett, Framingham, Fridericia | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Możliwość włączenia drukowania diagnoz prawidłowych w automatycznym opisie badania | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Możliwość ustawienia standardu odprowadzenia: • Standard • Cabrera • NEHB • SEQ4 | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Możliwość ustawienia drukowania automatycznych kopi raportu do 5 sztuk | Bez oceny - wymóg |  |
|  | DRUKARKA |  |  |
| 22. | Prędkość zapisu 5, 12,5, 25, 50 mm/s | Bez oceny - wymóg |  |
| 23. | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | Bez oceny - wymóg |  |
| 24. | Wydruk na wbudowanej drukarce na papierze termicznym A4 (do 12 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | Bez oceny - wymóg |  |
| 25. | Możliwość trwałego odłączenia w systemie opcji wydruku i automatycznego zapisu badań tylko do pamięci aparatu | Bez oceny - wymóg |  |
|  | EKRAN |  |  |
| 26. | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG | Bez oceny - wymóg |  |
| 27. | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480 | Bez oceny - wymóg |  |
| 28. | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | Bez oceny - wymóg |  |
| 29. | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora oraz o podłączeniu do sieci | Bez oceny - wymóg |  |
| 30. | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | Bez oceny - wymóg |  |
| 31. | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | Bez oceny - wymóg |  |
| 32. | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczny komunikat tekstowy o awarii odprowadzenia | Bez oceny - wymóg |  |
|  | KLAWIATURA |  |  |
| 33. | Pełna klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zmiana trybu pracy systemu, zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc | Bez oceny - wymóg |  |
| 34. | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | Bez oceny - wymóg |  |
|  | WYPOSAŻENIE TECHNICZNE |  |  |
| 35. | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 36. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Zasilanie akumulatorowe, pozwalające na wykonanie minimum 140 badań EKG lub 6 godzin ciągłego monitorowania pacjenta. | Bez oceny - wymóg |  |
| 37. | Łatwy dostęp do akumulatora. | Bez oceny - wymóg |  |
| 38. | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | Bez oceny - wymóg |  |
| 39. | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 5,5 kg | Bez oceny - wymóg |  |
| 40. | System operacyjny urządzenia oparty na Windows | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |
| 41. | Urządzenie wyposażone w minimum 1 port USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej klawiatury, lub opcjonalnego czytnika kodów kreskowych | Bez oceny - wymóg |  |
| 42. | Urządzenie wyposażone w wbudowany czytnik kart SD | Bez oceny - wymóg |  |
| 43. | Interfejs komunikacyjny: RS 232 i LAN | Bez oceny - wymóg |  |
| 44. | Możliwość rozbudowy o opcję wysiłkową oraz sterowanie bieżnią i ergometrem rowerowym | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 45. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 46. | Aparat wyposażony w dedykowany wózek z wysięgnikiem na przewody pacjenta, koszykiem na akcesoria | Bez oceny - wymóg |  |
| 47. | W zestawie: - dwuczęściowy kabel pacjenta umożliwiający wymianę pojedynczych odprowadzeń, - komplet elektrod wielorazowego użytku (6 elektrod przyssawkowych, 4 elektrody kończynowe), - zestaw pediatryczny do elektrod jednorazowych - papier do drukarki - instrukcja obsługi w języku polskim - dedykowany wózek pod aparat | Bez oceny - wymóg |  |
| 48. | Możliwość rozbudowy o: WiFi, komunikację DICOM oraz HL7 | Bez oceny - wymóg |  |

KOD CPV: 33123200-0