Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Aparat do znieczulenia – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat do znieczulenia ogólnego dla dzieci i dorosłych | Bez oceny - wymóg |  |
| 1. | Aparat do znieczulania ogólnego jezdny | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Parametry ogólne |  |  |
| 3. | Masa do 150 kg | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Zasilanie dostosowane do 230 V 50 Hz, wbudowane fabrycznie gniazda elektryczne 230 V (minimum 3 gniazda). Indywidualne, automatyczne bezpieczniki gniazd elektrycznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Wyposażony w blat do pisania i minimum dwie szuflady na akcesoria | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Kółka jezdne ( z hamulcem centralnym minimum dwóch kół ) | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Wbudowane oświetlenie blatu typu LED z regulacją natężenia światła | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8. | Zasilanie gazowe (N2O,O2, powietrze) z sieci centralnej. Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Awaryjne zasilanie gazowego z 10 l butli (O2 i N2O ). Prezentacja ciśnień gazów zasilających na ekranie respiratora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Precyzyjne przepływomierze dla tlenu, podtlenku azotu i powietrza, wyświetlanie przepływów gazów na ekranie wentylatora aparatu. | Brak oceny – wymóg |  |
| 11. | Przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi przepływami | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Wbudowany przepływomierz tlenowy niezależny od układu okrężnego do stosowania podczas znieczuleń przewodowych z regulowanym przepływem O2 minimum do 10l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie z podtlenkiem azotu na poziomie min. 25%. Automatyczne odcięcie podtlenku azotu przy braku zasilania w tlen. | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Układ oddechowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci o niskiej podatności | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji pozbawiony lateksu o całkowitej pojemności nie większej niż 3,5 L. wraz z pojemnikiem absorbera CO2, bypassem CO2 i urządzeniem zbierającym skroploną parę wodną – o ile układ nie jest podgrzewany | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Obejście tlenowe o dużej wydajności | Bez oceny – wymóg |  |
| 19. | Wielorazowy pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności max. 1,5 l. Możliwość stosowania zamiennego pochłaniaczy wielorazowych i jednorazowych podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi | Bez oceny – wymóg |  |
| 20. | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salę operacyjną | Bez oceny – wymóg |  |
| 21. | Respirator anestetyczny | Bez oceny – wymóg |  |
| 22. | Tryby wentylacji |  |  |
| 23. | Możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej natychmiast po przełączeniu z wentylacji mechanicznej przy pomocy dźwigni | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24 | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 25. | Tryb wentylacji objętościowo zmienny | Bez oceny – wymóg |  |
| 26. | Tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny z gwarantowaną objętością | Bez oceny – wymóg |  |
| 27. | SIMV – synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona w trybie objętościowym i ciśnieniowym | Bez oceny – wymóg |  |
| 28. | Precyzyjny wyzwalacz przepływowy z precyzyjną regulacją czułości min. od 0, 2 l/min – 10 l/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 29. | Tryb wentylacji PSV z zabezpieczeniem na wypadek bezdechu (automatyczna wentylacja zapasowa) | Bez oceny – wymóg |  |
| 30. | Tryb wentylacji CPAP+PSV | Bez oceny – wymóg |  |
| 31. | Zautomatyzowany wielostopniowy manewr automatycznej cyklicznej rekrutacji pęcherzyków płucnych – wentylacja mechaniczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 32. | Zakres PEEP min. od 4 do 25 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 33. | Regulacje |  |  |
| 34. | Regulacja stosunku wdechu do wydechu – minimum 2: 1 do 1: 6 | Bez oceny – wymóg |  |
| 35. | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 100 /min wentylacja objętościowa i ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 36. | Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1500 ml - wentylacja objętościowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 37. | Zakres objętości oddechowej minimum od 5 do 1500 ml - wentylacja ciśnieniowa | Bez oceny – wymóg |  |
| 38. | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum: od 5 do 60 cm H2O | Bez oceny – wymóg |  |
| 39. | Regulowana pauza wdechowa w zakresie minimum 5-60 % | Bez oceny – wymóg |  |
| 40. | Alarmy |  |  |
| 41. | Alarm niskiej pojemności minutowej MV i objętości oddechowej TV z regulowanymi progami (górnym i dolnym). Możliwość czasowego zawieszenia alarmu TV np. podczas indukcji znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 42. | Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 43. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną | Bez oceny – wymóg |  |
| 44. | Alarm braku zasilania w gazy | Bez oceny – wymóg |  |
| 45. | Alarm Apnea | Bez oceny – wymóg |  |
| 46. | Pomiar i obrazowanie |  |  |
| 47. | Stężenie tlenu w gazach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 48. | Pomiar objętości oddechowej TV | Bez oceny – wymóg |  |
| 49. | Pomiar pojemności minutowej MV | Bez oceny – wymóg |  |
| 50. | Pomiar częstotliwości oddechowej f | Bez oceny – wymóg |  |
| 51. | Ciśnienia szczytowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 52. | Ciśnienia średniego | Bez oceny – wymóg |  |
| 53. | Ciśnienia PEEP | Bez oceny – wymóg |  |
| 54. | Manometr pomiaru ciśnienia w drogach oddechowych wyświetlany na ekranie wentylatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 55. | Stężenie wdechowe i wydechowe tlenu w gazach oddechowych w aparacie do znieczulania metoda paramagnetyczna | Bez oceny – wymóg |  |
| 56. | Pomiar stężenia gazów i środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej dla: podtlenku azotu, sevofluranu, desfluranu, izofluranu w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 57. | Automatyczna identyfikacja anestetyku wziewnego i pomiar MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta w aparacie do znieczulania | Bez oceny – wymóg |  |
| 58. | Pomiar i obrazowanie spirometrii minimum pętli : ciśnienie – objętość ciśnienie – przepływ przepływ – objętość Możliwość zapisania pętli referencyjnej i zapamiętania minimum 5 wyświetlonych pętli spirometrycznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 59. | Prezentacja graficzna |  |  |
| 60. | Ekran kolorowy dotykowy do prezentacji parametrów znieczulenia i krzywych o przekątnej minimum 15”. Rozdzielczość minimum 1024x768 pikseli. Ekran umieszczony na ruchomym wysięgniku ułatwiającym optymalizację jego położenia w pionie, poziomie i pod kątem. | Bez oceny – wymóg |  |
| 61. | Możliwość konfigurowania minimum trzech stron ekranu wentylatora | Bez oceny – wymóg |  |
| 62. | Prezentacja prężności dwutlenku węgla - CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym w aparacie do znieczulenia wraz z krzywą | Bez oceny – wymóg |  |
| 63. | Obrazowanie krzywej koncentracji anestetyku wziewnego w aparacie do znieczulenia na wdechu i wydechu | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 64. | Obrazowanie krzywej ciśnienia w drogach oddechowych w aparacie do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 65. | Obrazowanie krzywej przepływu w drogach oddechowych | Bez oceny – wymóg |  |
| 66. | Parownik | Bez oceny – wymóg |  |
| 67. | Możliwość podłączenia parowników do sevofluranu, desfluranu i isofluranu Uchwyt do dwóch parowników mocowanych jednocześnie typ Selectatec. | Bez oceny – wymóg |  |
| 68. | Na wyposażeniu parownik do sevofluranu | Bez oceny – wymóg |  |
| 69. | Wbudowany ssak injectorowy do podłączenia do pojemników 1,0 l z wymiennymi wkładami | Bez oceny – wymóg |  |
| 70. | Inne |  |  |
| 71. | Komunikacja z aparatem w języku polskim | Bez oceny – wymóg |  |
| 72. | Kompatybilność modułu gazowego pomiędzy aparatem i monitorem. |  |  |
| 73. | Monitor pacjenta do aparatu do znieczulenia | Bez oceny – wymóg |  |
| 74. | Monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej min. 15” i rozdzielczości min.1024 x 768 pikseli. Umożliwiający wyświetlanie przynajmniej 8 krzywych dynamicznych jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 75. | Możliwość podłączenia ekranu powielającego | Bez oceny – wymóg |  |
| 76. | Obsługa kardiomonitora poprzez ekran dotykowy i pokrętło. Możliwość podłączenia klawiatury, czytnika kodów kreskowych, myszy do portu USB. Możliwość sterowania przyciskami na modułach. | Bez oceny – wymóg |  |
| 77. | Możliwość zaprogramowania min. 8 różnych konfiguracji (profili) monitora, zawierających m.in. ustawienia monitorowanych parametrów . | Bez oceny – wymóg |  |
| 78. | Element/moduł/ transportowy wyposażony we wbudowany ekran o przekątnej przynajmniej6,1” z funkcją automatycznego dostosowania /obrotu wyświetlanych obrazów do położenia. | Bez oceny – wymóg |  |
| 79. | Interfejs użytkownika elementu (modułu) transportowego tożsamy z monitorem stacjonarnym, zbliżone umiejscowienie przycisków ekranowych, wygląd i nawigacja po menu. | Bez oceny – wymóg |  |
| 80. | Element/moduł/ transportowy umożliwiający jednoczesną prezentację przynajmniej 4 krzywych dynamicznych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 81. | Konfiguracja przynajmniej 2 widoków ekranu elementu (modułu) monitora transportowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 82. | Element/moduł/ transportowy wyposażony we wbudowane zasilanie akumulatorowe na przynajmniej 3 godziny pracy. | Bez oceny – wymóg |  |
| 83. | Akumulator wymienny przez użytkownika. | Bez oceny – wymóg |  |
| 84. | Element/moduł/ transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na upadek z wysokości przynajmniej 1 m. | Bez oceny – wymóg |  |
| 85. | Element/moduł/ transportowy przystosowany do warunków transportowych, odporny na zachlapanie wodą nie gorsza niż IP41 | Bez oceny – wymóg |  |
| 86. | Element/moduł/ transportowy przystosowany do warunków transportowych, posiadający ergonomiczny kształt ułatwiający przenoszenie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 87. | Masa elementu (modułu) transportowego wraz z wbudowanym ekranem oraz akumulatorem max 2 kg. | Bez oceny – wymóg |  |
| 88. | Element/moduł/ transportowy umożliwiający kontynuacje monitorowania w czasie transportu przynajmniej następujących parametrów (zgodnie z ich wymogami w dalszej części specyfikacji): EKG, Sp02,NIBP, Temp., IBP, w zależności od podłączonych modułów pomiarowych. | Bez oceny – wymóg |  |
| 89. | Element/moduł/ transportowy wyposażony w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin, z rozdzielczością 1-minutową w całym zakresie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 90. | Możliwość przeglądania pamięci trendów na ekranie modułu transportowego. | Bez oceny – wymóg |  |
| 91. | W komplecie do każdego monitora uchwyt mocujący element/moduł transportowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 92. | EKG |  |  |
| 93. | Monitorowanie przynajmniej 1 z 3, 7 i 12 odprowadzeń, z jakością diagnostyczną, w zależności od użytego przewodu EKG. | Bez oceny – wymóg |  |
| 94. | Możliwość monitorowania 12 odprowadzeń EKG metodą obliczeniową, z ograniczonej liczby elektrod (nie więcej niż 6).Algorytm pomiarowy wykorzystuje standardowe rozmieszczenie elektrod na ciele pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 95. | Jednoczesna prezentacja przynajmniej 3 odprowadzeń EKG na ekranie głównym kardiomonitora (bez wykorzystania okna 12 odprowadzeń EKG): 3 różne odprowadzenia i tryb kaskady. | Bez oceny – wymóg |  |
| 96. | Możliwość jednoczesnej prezentacji wszystkich 12 odprowadzeń EKG | Bez oceny – wymóg |  |
| 97. | Pomiar częstości akcji serca w zakresie min. 20-300ud/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 98. | W komplecie do każdego monitora: przewód do podłączenia 3- i 5 lub 6 – elektrod dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 99. | Analiza arytmii w min. 4 odprowadzeniach EKG jednocześnie. | Bez oceny – wymóg |  |
| 100. | Podstawowa analiza arytmii śmiertelnych. Możliwość rozbudowy o zaawansowana analizę arytmii przynajmniej 13 definicji. Opcja zaawansowanej analizy arytmii umożliwia rozpoznawanie migotania przedsionków. | Bez oceny – wymóg |  |
| 101. | Algorytm umożliwiający rozpoznanie arytmii przedsionkowej, w tym migotania przedsionków. | Bez oceny – wymóg |  |
| 102. | Analiza ST/QT/QTc |  |  |
| 103. | Analiza odcinka ST ze wszystkich monitorowanych odprowadzeń (do 12) | Bez oceny – wymóg |  |
| 104. | Zakres pomiarowy analizy odcinka ST min. -15,0 –(+) 15,0 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 105. | Ciągłe monitorowanie i wyświetlanie wartości odcinka QT/QTc na ekranie kardiomonitora. | Bez oceny – wymóg |  |
| 106. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną w zakresie 4-120 odd/min. | Bez oceny – wymóg |  |
| 107. | Prezentacja częstości oddechu oraz krzywej oddechowej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 108. | Możliwość zmiany odprowadzenia wykorzystywanego do pomiaru oddechu, w celu dostosowania do różnych typów oddychania (przepona, szczytami płuc) bez konieczności przepinania elektrod. | Bez oceny – wymóg |  |
| 109. | Sp02 |  |  |
| 110. | Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem, z wykorzystaniem algorytmu Masimo Rainbow SET wraz z pomiarem nieinwazyjnej hemoglobiny(min. SpHb, SpCO, SPOC, SP Met) lub TruSignal. | Bez oceny – wymóg |  |
| 111. | Prezentacja wartości saturacji, krzywej pletyzmograficznej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 112. | Pomiar saturacji w zakresie min. 1-100% | Bez oceny – wymóg |  |
| 113. | Modulacja dźwięku tętna przy zmianie wartości % SpO2. | Bez oceny – wymóg |  |
| 114. | W komplecie do każdego monitora: przewód podłączeniowy dł. min. 3m oraz standardowy, wielorazowy czujnik saturacji na palec, dla dzieci i dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 115. | NIBP |  |  |
| 116. | Pomiar ciśnienia tętniczego metodą oscylometryczną. | Bez oceny – wymóg |  |
| 117. | Algorytm pomiarowy NIBP wykorzystuje dwutubowy systemem wężyków i mankietów, skokową deflację, odporny na zakłócenia, artefakty i niemiarową akcję serca, skraca czas pomiarów przez wstępne pompowanie mankietu do wartości bezpośrednio powyżej ostatnio zmierzonej wartości ciśnienia skurczowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 118. | Pomiar ręczny na żądanie, ciągły przez określony czas oraz automatyczny. Zakres przedziałów czasowych w trybie automatycznym przynajmniej 1 - 240 minut | Bez oceny – wymóg |  |
| 119. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej od 15 mmHg dla ciśnienia rozkurczowego do 250 mmHg dla ciśnienia skurczowego | Bez oceny – wymóg |  |
| 120. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej. | Bez oceny – wymóg |  |
| 121. | W komplecie do monitora: wężyk z szybkozłączką dla dorosłych, 3 rodzaje mankietów dla dorosłych i 5 mankietów, stożkowych, na przedramię dla pacjentów bariatrycznych | Bez oceny – wymóg |  |
| 122. | IBP |  |  |
| 123. | Pomiar temperatury w 2 kanałach | Bez oceny – wymóg |  |
| 124. | Jednoczesna prezentacja w polu parametru temperatury na ekranie monitora stacjonarnego min. 3 wartości temperatury: obu zmierzonych oraz różnicy temperatur. | Bez oceny – wymóg |  |
| 125. | Możliwość ustawienia etykiet temperatur wg. miejsca pomiaru. | Bez oceny – wymóg |  |
| 126. | W komplecie do każdego monitora: wielorazowy czujnik temperatury skóry dla dorosłych, wielorazowy czujnik temperatury głębokiej dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 127. | Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną w 2 kanałach. Możliwość rozbudowy do przynajmniej 4 kanałów | Bez oceny – wymóg |  |
| 128. | Pomiar ciśnienia w zakresie przynajmniej -20 do 320 mmHg | Bez oceny – wymóg |  |
| 129. | Możliwość monitorowania i wyboru nazw różnych ciśnień, w tym ciśnienia śródczaszkowego, wraz z automatycznym doborem skali i ustawień dla poszczególnych ciśnień | Bez oceny – wymóg |  |
| 130. | Możliwość pomiaru i jednoczesnej prezentacji na ekranie głównym kardiomonitora parametrów PPV i SPV automatycznie, z wybranego kanału ciśnienia. | Bez oceny – wymóg |  |
| 131. | W komplecie do każdego monitora przewody do podłączenia przetworników (po jednym na każdy oferowany kanał). | Bez oceny – wymóg |  |
| 132. | Alarmy przynajmniej 3-stopniowe, sygnalizowane wizualnie i dźwiękowo, z wizualizacją parametru, który wywołał alarm | Bez oceny – wymóg |  |
| 133. | Możliwość zmiany priorytetu alarmów | Bez oceny – wymóg |  |
| 134. | Konfigurowana przez użytkownika funkcja eskalacji alarmów, umożliwiająca automatyczne zwiększenie priorytetu alarmu na wypadek braku reakcji personelu medycznego na pierwotny alarm o niższym priorytecie | Bez oceny – wymóg |  |
| 135. | Alarmy techniczne z podaniem przyczyny | Bez oceny – wymóg |  |
| 136. | Granice alarmowe regulowane ręcznie - przez użytkownika, i automatycznie - na podstawie bieżących wartości parametrów | Bez oceny – wymóg |  |
| 137. | Możliwość wyciszenia alarmów. Regulacja czasu wyciszenia alarmów w zakresie przynajmniej: 2 i 5 minut oraz na stałe | Bez oceny – wymóg |  |
| 138. | Możliwość zablokowania funkcji całkowitego wyłączenia bądź wyciszenia alarmów - zabezpieczona hasłem | Bez oceny – wymóg |  |
| 139. | Monitor wyposażony w pamięć przynajmniej 50 zdarzeń alarmowych zawierających wycinki krzywych dynamicznych. Zdarzenia zapisywane automatycznie - w chwili wystąpienia zdarzenia alarmowego, a także ręcznie - po naciśnięciu odpowiedniego przycisku | Bez oceny – wymóg |  |
| 140. | Stanowisko monitorowania pacjenta wyposażone w pamięć trendów z ostatnich min. 24 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta. Możliwość programowej rozbudowy pamięci trendów do min. 48 godzin | Bez oceny – wymóg |  |
| 141. | Wyświetlanie trendów w formie graficznej i tablicowej. Funkcja histogramów HR i SpO2. | Bez oceny – wymóg |  |
| 142. | Obliczenia hemodynamiczne, utlenowania oraz wentylacji | Bez oceny – wymóg |  |
| 143. | Kalkulator dawek leków | Bez oceny – wymóg |  |
| 144. | Monitor gotowy do przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS. | Bez oceny – wymóg |  |
| 145. | Możliwość rozbudowy o podłączenie i wyświetlanie danych z innych urządzeń (respiratorów, pomp infuzyjnych, monitorów rzutu serca ) bezpośrednio lub przez zewnętrzne urządzenie | Bez oceny – wymóg |  |
| 146. | Monitor funkcji życiowych, moduły pomiarowe, aparat do znieczulenia jednego producenta | Bez oceny – wymóg |  |
| 147. | Moduły pomiarowe podłączane do monitora transportowego cyfrowe, w medycznym standardzie USB: możliwość podłączenia dowolnego modułu do dowolnie wybranego portu USB w monitorze transportowym, podłączenie modułu zapewnia automatyczne rozpoczęcie pomiaru, możliwość zdalnej weryfikacji (np. przez serwis) jakie moduły pomiarowe zostały podłączone do monitora transportowego (min. rodzaj modułu, numer seryjny) | Bez oceny – wymóg |  |
| 148. | Pomiar zwiotczenia mięśniowego z modułu pomiarowego sterowanego z monitora funkcji życiowych. W komplecie wielorazowy mechanosensor dla dorosłych | Bez oceny – wymóg |  |
| 149. | Wizualizacja czasu od ostatniego pomiaru TOF na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 150. | Komunikat o ustępowaniu zwiotczenia na ekranie monitora | Bez oceny – wymóg |  |
| 151. | Pomiar bodźców nocyceptywnych poprzez pomiar parametru wykazującego zmiany reakcji hemodynamicznych spowodowanych przez bodźce chirurgiczne i środki przeciwbólowe przy pomocy modułu pomiarowego i użyciu czujnika saturacji. Wyświetlanie sygnału na ekranie monitora pacjenta. | Bez oceny – wymóg |  |
| 152. | Pomiar głębokości znieczulenia metodą Entropii. W komplecie zestaw elektrod dla 25 pacjentów. | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 33170000-2