Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET I - Dzierżawa wieloparametrowego w pełni automatycznego analizatora do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej          i parametrów oksymetrycznych wraz z dostawą odczynników, kalibratorów, materiałów  kontrolnych  i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla  zapewnienia prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu dzierżawy.

Producent:.............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Oferowany model/typ:...................................................................................................................................................................................................................................................................

Rok produkcji:.....................................................................................................................................................................................................................................................................................

| LP | PARAMETRY (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator fabrycznie nowy z 2021 r . | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Analizator parametrów krytycznych, dokonujący jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru minimum: pH, pCO2, pO2, pochodne Hb, COHb, MetHb, jony ( Na, K, Cl, Ca++) | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l | Bez oceny - wymóg |  |
| 4. | Próbka podawana bezpośrednio z kapilary lub strzykawki | Bez oceny - wymóg |  |
| 5. | Możliwość wykonania analizy z krwi pełnej, roztworów kontrolnych wodnych | Bez oceny - wymóg |  |
| 6. | Analizator wyposażony w wbudowany czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbki oraz kontroli | Bez oceny - wymóg |  |
| 7. | Monitorowanie poziomu odczynników i ich stabilności na pokładzie | Bez oceny - wymóg |  |
| 8. | Maksymalnie 2 materiały zużywalne : osobne kasety odczynnikowe i kasety z elektrodami. | Bez oceny - wymóg |  |
| 9. | Maksymalny czas dobowy kalibracji do 30 min | Bez oceny - wymóg |  |
| 10. | Wszystkie materiały zużywalne zaraz po zainstalowaniu w analizatorze zachowują ważność minimum przez 30 dni, bez względu na ilość posiadanych oznaczeń, cykli. | Bez oceny - wymóg |  |
| 11. | Wymiana materiałów zużywalnych niezależnie od siebie | Bez oceny - wymóg |  |
| 12. | Automatyczna kontrola jakości przynajmniej 1 raz dziennie dla 3 poziomów kontroli – Wbudowany system automatycznej kontroli jakości analizatora z graficzną interpretacją QC – wykresy Leavy-Jeningsa. | Bez oceny - wymóg |  |
| 13. | Oprogramowanie w języku polskim i wypełniony paszport techniczny | Bez oceny - wymóg |  |
| 14. | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wbudowana drukarka | Bez oceny - wymóg |  |
| 15. | Materiał kontrolny inny niż kalibracyjny | Bez oceny - wymóg |  |
| 16. | Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich umieszczeniu w analizatorze, bez konieczności wykonywania dodatkowych czynności np. walidowanie roztworami przez operatora | Bez oceny - wymóg |  |
| 17. | Wbudowany w pełni automatyczny system kontroli jakości z zakresami referencyjnymi dla 3 – poziomowego materiału kontrolnego zapewniający możliwość prowadzenia analizy całkowitego błędu dopuszczalnego dla poszczególnych parametrów | Bez oceny - wymóg |  |
| 18. | Pojemnik na ścieki wbudowany w pakiet odczynnikowy | Bez oceny - wymóg |  |
| 19. | Analizator wyposażony w filmy instruktażowe w języku polskim ułatwiające m.in. wymianę odczynników. | Bez oceny - wymóg |  |
| 20. | Automatyczny system pobierania próbek z funkcją wykrywania i usuwania skrzepów, jak również możliwość mechanicznego usuwania skrzepów z analizatora. | Bez oceny - wymóg |  |
| 21. | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów (pH, pCO2, pO2, pochodne Hb, COHb, MetHb, jony ( Na, K, Cl, Ca++): max. 65 μl – ze strzykawki | Bez oceny - wymóg |  |
| 22. | Analizator posiadający mapę równowagi kwasowo-zasadowej zawierającą wykresy wyników pacjenta w odniesieniu do wyników standardowych. | Bez oceny - wymóg |  |
| 23 | Podtrzymywanie pracy analizatora w przypadku awarii zasilania minimum 20 min /UPS/ | Bez oceny – wymóg |  |
| 24. | Czas konieczny do oznaczenia wszystkich parametrów w jednej próbce | Parametr punktowany: Max 35 s. – 10 pkt Max 60 s. – 0 pkt |  |
| 25. | Możliwość wyjęcia i ponownego użycia wszystkich materiałów zużywalnych w tym samym analizatorze, bez utraty pozostałych testów/cykli, przez cały okres ważności materiałów zużywalnych na pokładzie analizatora | Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 26. | Objętość badanej próbki konieczna do oznaczenia wszystkich parametrów (pH, pCO2, pO2, pochodne Hb, COHb, MetHb, jony ( Na, K, Cl, Ca++): max. 45 ul – z kapilary | Parametr punktowany: Tak – 10 pkt Nie - 0 pkt |  |

KOD CPV: 38434000-6

Ilość wykonywanych badań i oznaczeń kontrolnych w okresie 24 miesięcy: 14 400