Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PAKIET III Materace przeciwodleżynowe  – 4 szt.

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| Lp. | Opis parametru | Wartość wymagana/graniczna | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, pracujący w trybie zmiennociśnieniowym z pompą o funkcjach terapeutycznych. Materac kładziony bezpośrednio na leże bez zbędnych podkładów. Materac fabrycznie nowy – rok produkcji 2021 | TAK |  |
| 2 | Wymiary materaca 204x86x21cm +/-5% | TAK |  |
| 3 | Bezpieczne obciążenie robocze gwarantujące skuteczność terapeutyczną min. 120kg | TAK |  |
| 4 | Powłoka poliuretanowa pokrowca zawierająca środek przeciwbakteryjny pozwalający ograniczyć zanieczyszczenia mikrobiologiczne tkaniny | TAK |  |
| 5 | Materac powietrzny wyposażony w min. 20 wymiennych komór | TAK |  |
| 6 | Materac o wysokości min. 21cm +/-1cm | TAK |  |
| 7 | Masa pompy max 2,7kg | TAK |  |
| 8 | Zawór natychmiastowego spustu powietrza tzw. CPR | TAK |  |
| 9 | Pompa wyposażona w alarm odłączenia od zasilania | TAK |  |
| 10 | Pompa wyposażona w przyciski lub pokrętło do regulacji ciśnienia w komorach, w celu zmiany twardości lub miękkości materaca dla lepszego dostosowania do wagi pacjenta i potrzeb terapii | TAK |  |
| 11 | Pompa posiadająca zabezpieczenie przed nieświadomą/przypadkową zmianą ustawionych wartości ciśnienia | TAK |  |
| 12 | Pompa materaca z alarmem wizualnym i akustycznym niewłaściwego ciśnienia informującym personel o awarii bez konieczności manualnego sprawdzenia szczelności materaca | TAK |  |
| 13 | Umieszczona na pompie czytelna instrukcja dotycząca wartości ustawień ciśnienia do masy ciała pacjenta | TAK |  |
| 14 | Zestaw rur łączących pomiędzy pompą, a materacem powietrznym o konstrukcji z zabezpieczeniem przed złamaniem dzięki któremu nie dojdzie do zgniecenia i zahamowania przepływu powietrza | TAK |  |
| 15 | Tryb transportowy włączany po przekręceniu pokrętła zlokalizowanego na zestawie rur łączących od pompy | TAK |  |
| 16 | Pompa wyposażona w filtr wtłaczanego do materaca powietrza | TAK |  |
| 17 | Pokrowiec z możliwością prania w temperaturze min. 95°C | TAK |  |

KOD CPV: 33192150-8