## Endoprotezy
Załącznik nr 1
ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE I CEMENTOWE STAWU BIODROWEGO
Lp. | Asortyment | J.m. | Ilość | Cena j. netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Wytwórca/Producent | Nazwa handlowa | Indeks katalogowy
1 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu T16AI4V, pokryta porowym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 44 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, pełna z zślepionymi otworami umożliwijące dodatkowe mocowanie za pomoca śrub Pressfit 1,7 mm | szt. | 1
2 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu T16AI4V, pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w rozmiarach od 42 mm do 66 mm ze sokiem co 2 mm, wyposażona w 8 pionowych, 2,5mm skrzydełek antyrotacyjnych. Pressfit 1,5 mm | szt. | 1
3 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6AI4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm, pełna zaślepionymi otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Pressfit 1 mm | szt. | 90
4 | Panewka rewizyjna bezcementowa typu press-fit, wykonana ze stopu tytanu Ti6AI4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki w rozmiarach od 44 mm do 76 mm ze skokiem co 2 mm. Panewka o nieregularnym brzegu, z otworami na śruby do dodatkowej stabilizacji. | szt. | 1
5 | Panewka bezcementowa, wykonana ze stopu tytanu Ti6AI4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Panewka wyposażona w trzy płyty 2 i 3-otworowe oraz haczyk. | szt. | 1
6 | Panewka cementowana, PE, neutralna lub z 20° okapem, w rozmiarach od 40 mm do 58mm ze skokiem co 2 mm, umożliwiająca zastosowanie głów o średnicy 28 mm, 32 mm i 36 mm. | szt. | 1
7 | Kosz panewkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, w rozmiarach od 50 mm do 66 mm ze skokiem co 4 mm, z otworami umożliwiającymi dodatkowe mocowanie za pomocą śrub. Kosz wyposażony w trzy płyty 2 i 3-otworowe dostępne Panewkowy w dwóch długościach oraz haczyk | szt. | 1
8 | Wkładka polietylenowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego z dodatkiem Vit. E, bezokapowa lub z 20° okapem, otoczona metalowym paskiem wykonanym ze stopu tytanu, do stosowania z głowami o wielkości 28 mm, 32 mm i 36 mm. Wkładka wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce. | szt. | 90
9 | Wkładka ceramiczna przystosowana do głów o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm i 40 mm. Wkładka fiksowana konikalnie, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie wkładki w panewce. Również do zastosowania z PE głową dwumobilną 40 mm. | szt. | 1
10 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu CoCrMo, bezokapowa, wyposażona w centralny stabilizator ułatwiający odpowiednie osadzenie w panewce, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego. Wkładka do czaszy polietylenowej dwumobilnej w rozmiarze 40 mm i 42 mm. | szt. | 10
11 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego | szt. | 10
12 | Wkładka metalowa wykonana ze stopu tytanu Ti6AI4V, umożliwiająca zmianę centrum rotacji głowy kości udowej, 12 neutralna, z 10° lub 20° okapem, również w opcji z pogróbieniem dna o 5 mm, z możliwością mocowana wenątrz implantu panewki za pomocną śruby | szt. | 5
13 | Panewkowy augment rewizyjny wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, o strukturze umożliwiającej wrost kostniny w głąb panewki, w rozmiarach od 50 mm do 62mm ze skokiem co 4 mm oraz wysokości 12 mm i 18 mm. Augment mocowany do implantu panewki za pomocą srub, bez koniecznosci użycia cementu. | szt. | 5
14 | Śruba o średnicy 6,5 mm, wykonana ze stopu tytanu Ti6AI4V, 14 dostępna w długościach od 15mm do 90 mm ze skokiem co 5 mm | szt. | 20
15 | Głowa metalowa o średnicy 22 mm, 28 mm i 32 mm, dostepna w min. Trzech długosciach każda. | szt. | 20
16 | Głowa metalowa ze stopu CoCrMo o średnicy 28 mm, 32mm i 36 mm w szesciu długosciach szyjki każda. | szt. | 1
17 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w trzech długościach każda. . | szt. | 90
18 | Głowa ceramiczna o średnicy 40 mm dostepna w czterech długościach | szt. | 1
19 | Głowa ceramiczna o średnicy 28 mm, 32 mm, 36 mm dostępna w czterech długościach każda. Dostępna z rewizyjnym adapterem nakładanym na konus. | szt. | 1
20 | Panewka bipolarna w rozmiarach od 38 mm do 57 mm ze skokiem co 1 mm | szt. | 20
21 | Trzpień krótki, szyjkowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, pokryty w 3/4 porowatym tytanem i HA. Kąt CCD 135°. Dostępny w 9 rozmiarach. Kształt stożka o kącie rozwarcia 9°. W przekroju owalny, zwężający się dystalnie. Szyjka o zredukowanej geometrii, podłużna płetwa na powierzchni przedniej i tylnej, krzywizna przyśrodkowa stała dla poprawy dopasowania do łuku Adamsa. Zmiana długości trzpienia o 3 mm dla każdego rozmiaru, wzrost długości szyjki, o 0,5 mm. Wzrost offsetu o1 mm i w projekcji A/P, M/L o 1,25 mm. | szt. | 1
22 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, dodatkowo napylony porowatym tytanem. Dostępny w dwóch opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131° i 134°), 12 rozmiarach w wersji standardowej oraz 12 rozmiarach w wersji lateralizowanej. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 34,1 mm do 45,5mm dlawersji 131° oraz od 39,1 mm do 50,5mm dla wersji 134°. | szt. | 1
23 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, bezcementowy; dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowej 134° i lateralizowany 1310 zwiększający offset o 5 mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień pokryty na całej długości warstwą HA o grubości 55 mikronów. W strefie krętarzowej poziome ożebrowanie, w części dystalnej wertykalne. Profil kIina, w części krętarzowej A/P o kształcie „V” z kątem rozwarcia 8°i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowej | szt. | 1
24 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego prosty, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V. w części bliższej pokryty porowatym czystym tytanem. Posiada wzdłużne rowki antyrotacyjne. Szyjka polerowana, o zredukowanej geometrii A-P. Kształt trzpienia posiada wyraźne dystalne ścięcie od strony bocznej zapobiegające konflktowi z boczną korówką, oraz tzw objawom bólowym z dalszego końca trzpienia. Dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (127,5° i 131°), w 13 rozmiarach dla każdego z kątów i długościach od 96,3mm do 155,8 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 35 mm do 47 mm dla wersji 127,5 st, oraz od 40mm do 52mm dla wersji 131 st. | szt. | 90
25 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, anatomiczny (prawy, lewy), bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V. Powierzchnia pokryta porowatym tytanem i hydroksyapatytem, w 7 rozmiarach dla każdej ze stron w wersji monolitycznej. 25 Część dystalna polerowana. Długości trzpieni w zakresie od 106 mm do 152 mm. Offset rosnący wraz z zwiększaniem rozmiaru trzpienia odpowiednio od 37,8 mm do 49,7 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 130°, długość szyjki od 28 mm do 38 mm. Dostępny również w wersji modularnej. | szt. | 1
26 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu TiSAI4V,o kształcie stożkowym, dostępny w 14 rozmiarach, O długosciach 87 mm, 96 mm, 100 mm i średnicy od 13 mm do 26 mm ze skokiem co1 mm. | szt. | 1
27 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 11 rozmiarach, o długościach 110 mm i 140 mm i średnicy od 16 mm do 26 mm ze skokiem co 1 mm. | szt. | 1
28 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, dostępnyw 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (125° i 135°), w 4 rozmiarach dla każdego z kątowo długościach od 41 mm do 51 mm i średnicy od 16 mm do 23 mm, | szt. | 1
29 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, bezcementowy, wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, o kształcie stożkowym, dostępny w 6 rozmiarach, długościach 140 mm i 200 mm oraz średnicy od 14 mm do 24 mm ze skokiem co 2 mm. Łączony z elementem proksymalnym za pomocą stożka Morsa i śruby. Sożek nachylony pod kątem 4° w stosunku do osi trzpienia | szt. | 1
30 | Element proksymalny wykonany ze stopu tytanu Ti6AI4V, dostępny w 2 opcjach kąta trzonowo-szyjkowego (131° i 135°), w 7 rozmiarach o długościach od 50 mm do 110 mm (ze skokiem co 10 mm) dla każdego z kątów. Element łączony z częścią dystalną za pomocą śruby. | szt. | 1
31 | Trzpień endoprotezy stawu biodrowego, rewizyjny, cementowany, o kształcie stożkowym, dostępny w 3 długościach 130 mm, 165 mm i 200 mm oraz średnicach 12 mm, 14 mm i 16 mm | szt. | 1
32 | Przedłużacz trzpienia o długości 60 mm i 120 mm | szt. | 1
33 | Trzpień stawu biodrowego pierwotny, cementowany, dostępny w 11 rozmiarach i 2 wersjach kąta CCD: standardowy 134° i lateralizowany 131° zwiększający offset oS mm. Offsety w zakresie od 34,7 mm do 47,7 mm dla wersji standardowej i od 39,7 mm do 52,7 mm dla wersji lateralizowanej. Trzpień o profilu kIima, w części krętarzowej A/P o kształcie „V” z kątem ~ rozwarcia 8° i stałym łukiem przyśrodkowym o promieniu 100 mm dla każdego rozmiaru. Szyjka zredukowana w projekcji A/P, stożek 12/14. Przekrój poprzeczny częśći dystalnej trzpienia prostokątny, zaokrąglony, taperowany koniec dystalny. Długość trzpienia rosnąca co 5 mm, w wymiarze M/L przyrost co 1 mm, w A/P co 0,5 mm. Wspólne instrumentarium dla trzpienia dostepnego w wersji bezcementowej i cementowanej. | szt. | 5
34 | Korek do cementu zbudowany z UHMWPE i PMMA dpstępnyw 10 rozmiarach i srednicach od 10 mm do 20 mm. | szt. | 5
35 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150μm) I HA (80μm); dostępna w rozmiarach w przedziale od 44 mm do 68 mm. Wbudowany pressfit o wartości od 1,2 mm do 1,7mm (wzrasta wraz z wielkością panewki). | szt. | 1
36 | Panewka dwumobilna cementowana, wykonana ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, na zew. części posiadająca wcięcia zwiększące powierzchnię kontaktu z cementem kostnym oraz stabilność rotacyjną i wertykalną, zaokrąglony rant brzeżny. Dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm. | szt. | 5
37 | Panewka dwumobilna bezcementowa, pressfitowa, ze stopu CoCr, wewnątrz wysokopolerowana, napylana plasmą porowatego tytanu (150μm) i HA (80μm); dostępna w rozmiarach od 44 mm do 68 mm, wbudowany pressflto wartosci od 1,2 mm do 1,7 mm (wzrasta wraz z wielkoscią panewki), wyposażona w haczyk i 2 pegi. Do haczyka i pegów śruby o średnicy 4,5 mm w rozmiarach od 32 mm do 72 mm ze skokiem co 4 mm. | szt. | 1
38 | Głowa wykonana z polietylenu wysokousieciowanego, 38 kompatybilna z głowami o średnicy 22 mm i 28 mm, umożliwiająca zastosowanie systemu dwumobilnego do panewek o rozmiarach od 44 mm do 68 mm | szt. | 5
39 | Śruba wykonana ze stopu CoCR w średnicy 4,5 mm długościach od 20 mm do 45 mm ze skokiem co 5 mm średnicy i 6,5 mm w długościach od 36 mm do 72 mm ze „ skokiem co 4 mm | szt. | 2
40 | Peg wykonany ze stopu CoCR | szt. | 2
41 | Kable stalowe złożone z plecionki 49 drutów z blokadą | szt. | 20
42 | Płyty stalowe do złamań okołoprotezowych hakowe, prawe i lewe w długościach 180 mm i 255 mm, odpowiednio 5 i 8 otworowe oraz uniwersalna o długości 130 mm (3 otworowa). | szt. | 5
43 | Płyty stalowe haczykowe o długości 45 mm i 60 mm | szt. | 1
44 | Płyty proste, stalowe, w 4 długościach 135 mm, 183 mm, 233 mm i 283 mm odpowiednio 4, 6, 8 i 10 otworowe. | szt. | 5
45 | Bloker | szt. | 20
46 | Śruba do blokera | szt. | 20
47 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | szt. | 5
48 | Cement kostny PMMA niskiej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30-45 sek) i czasie wiązania ok 6-8 min w fazie roboczej, oraz ok. 12-13 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm2). Czas uwalniania min. 14 dni. | szt. | 5
49 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik), radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. pomieszczenia ok. 21 stopni. | szt. | 5
50 | Cement kostny PMMA średniej gęstości, o niskiej temperaturze polimeryzacji dla zmniejszenia ryzyka uszkodzeń tkanek, w opakowaniu 40 g., pakowany sterylnie, dwufazowy (proszek i rozpuszczalnik) radioprzezierny, o krótkiej fazie mieszania (ok. 30 sek) i czasie wiązania ok. 4-5 min w fazie roboczej, oraz ok. 8-9 min w fazie całkowitej polimeryzacji w temp. otoczenia ok. 21 stopni. Zawartość antybiotyku 0,6 g. Pik uwalniania antybiotyku w ciągu 1 godz od aplikacji (ok 0,15mg/cm2). Czas uwalniania min. 14 dni | szt. | 5
51 | Spacer biodrowy wraz z formami odlewniczymi, umożliwiający sporządzenie głowy kości udowej w wielkościach 48 mm, 52 mm 56 mm i 60 mm oraz trzpienie w 3 średnicach I 3 długościach 135 mm,170 mm i 210 mm dla każdej średnicy. | szt. | 1
52 | Ostrze | szt. | 100
53 | Mieszalnik | szt. | 1
54 | Zestaw LAVAGE płukaczka/dysza | szt. | 1
55 | Końcówka płucząca | szt. | 1
56 | Strzykawka | szt. | 1
RAZEM
KOD CPV: 33183200-8