Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wiertarka neurochirurgiczna – szt. 1

Producent:

Oferowany model/typ:

Rok produkcji (wymagany fabrycznie nowy):

| LP. | PARAMETRY TECHNICZNE (graniczne i oceniane) | Zasady oceny | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wiertarka neurochirurgiczna | Bez oceny - wymóg |  |
| 1. | Jednostka sterująca - elektroniczna konsola zasilacza silników bezkomutatorowych , z generatorem zmiennoczęstotliwościowym z dwoma gniazdami przyłączy silników i jednym gniazdem przyłącza sterownika nożnego na panelu konsoli, możliwość współpracy z silnikami szybkoobrotowymi oraz wolnoobrotowymi w tym z silnikiem ze złączem typu intra, ekranem dotykowym lcd, menu piktograficznym, możliwością odczytu informacji serwisowych, ustawianiem parametrów granicznych i dynamicznych rozpoznawalnych automatycznie silników i pompą perystaltyczną chłodzenia o wydajności co najmniej 65 ml/min, menu w języku polskim | Bez oceny - wymóg |  |
| 2. | Przewód sieciowy zasilający o długości min. 5 metrów | Bez oceny - wymóg |  |
| 3. | Sterownik nożny jednoprzyciskowy z przyciskiem funkcyjnym i przyciskiem służącym do zmiany kierunku obrotów i możliwością sterowania funkcjami konsoli, bezprzewodowy | Bez oceny – wymóg |  |
| 4. | Kabel silnikowy do połączenia nasadki napędowej kraniotomu/trepana/kątnicy z konsolą sterującą - kabel silnikowy z wyłącznikiem i z uniwersalnym, hermetycznym gniazdem do silnika, kompatybilne z w/w zestawem | Bez oceny – wymóg |  |
| 5. | Uchwyt uniwersalny - prostnica extra krótka - kraniotom szybkoobrotowy ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem min. co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 121g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 17x156 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 6. | Kątnica szybkoobrotowa 7 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 83g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x177 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 7. | Kątnica szybkoobrotowa 13 cm ze zintegrowany silnikiem, próg maksymalnej prędkości obrotowej regulowany od 10 000 do 80 000 obr./min. ze skokiem co 5 000 obr./min., moc maksymalna 140 W, masa 91g, maksymalny moment obrotowy 2,2 Ncm, wymiary 16x237 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 8. | Napęd perforatora czaszki, ze złączem typu hudson, ze zintegrowanym silnikiem wolnoobrotowym o mocy 180 W i momencie obrotowym 2,5 Nm, próg maksymalnych obrotów regulowany od 100 do 1200 obr./min., waga 410 g, wymiary 35 mm x 166 mm, | Bez oceny – wymóg |  |
| 9. | Kosz stalowy wraz z uchwytami do mycia i sterylizacji silników i kabli | Bez oceny – wymóg |  |
| 10. | Pokrywa kontenera peek niebieska do kontenera standard 1/1z mikroporowym filtrem teflonowym | Brak oceny – wymóg |  |
| 11. | Wanna kontenera 1/1 do sterylizacji i przechowywania elementów systemu wiertarki | Bez oceny – wymóg |  |
| 12. | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 65 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 13. | Osłona opony twardej do kraniotomu nieobrotowa średnia wymiary 14 x 70 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 14. | Tuleja osonowa do kraniotomu wymiary 14 x 47,5 mm | Bez oceny – wymóg |  |
| 15. | Frez kraniotomu i II i III frezy o różnych kształtach typu rozetkowe/diamentowe, frezy do kątnicy szybkoobrotowej, (możliwość wyboru z katalogu wykonawcy), frezy jednej długości pasujące do różnych długości kątnic (możliwość wyboru przez Zamawiającego).Możliwość mycia dezynfekcji i sterylizacji. | Bez oceny – wymóg |  |
| 16. | Trepan 6x9, 9x12, 12x15 z trzonem hudson, wielorotnego użytku (możliwość wyboru) | Bez oceny – wymóg |  |
| 17. | Taca do mycia i przechowywania | Bez oceny – wymóg |  |
| 18. | Olej w aerozolu do oliwienia systemów pojemność min. 300 ml | Bez oceny – wymóg |  |

KOD CPV: 331620003-3

Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w terminie uzgodnionym z przedstawicielem Zamawiającego( 2 x w roku).